附件7：吸脂器技术参数LS21516

随机配件：

吸脂器配套器械(振动1X9)1套 注水针(Φ2.0X250、Φ2.5X300、Φ2.5X 350)各1根、注水手柄1个、吸脂硅胶管（Φ8XΦ14X2500）1根、注水硅胶管（Φ6.4XΦ11.4X3000）1根、坠头1个、双联脚踏开关1个。

该产品由注液和吸脂两个应用部分组成，吸脂部分的负压应能在0.06MPa至极限负压0.095MPa的范围内任意调节，瞬间抽气速率大于80L/min,工作噪声不大于65db(A),外壳温升≦20℃，蠕动泵流量≧250mL/min.

ZX型吸脂器主要技术参数

1 极限负压值≥0.095MPa

2 抽气速率：≥80L/min

3 负压调节范围：0.06MPa-极限负压值的范围内任意调节

4 蠕动泵极限流量：≥250ml/mim

5 工作噪音：≤65dB

6 输入电压：AC220V±10%50Hz

7 输入功率：1200VA

8 熔丝管：Φ5*20/5A（RT1）； Φ5*20/2A（RF1）

9 储液瓶：2000ml 两个

10 外型尺寸：40（长）×43（宽）×90（高）cm

11 重量：40kg