动态心电图记录盒参数要求：

1硬件参数

1.1供电方式：可充电聚合物锂电池；

1.2充电方式：无线充电；

1.3常规采样率≥6000点；

1.4起搏采样率≥16000点；

1.5导联方式：10电极12导；

1.6记录及可分析时间：24小时-72小时

1.7数据存储方式：SD卡；

1.8记录器存储容量≥8GB；

1.9其他：支持断电续采功能和基本信息预登记功能

2软件参数

2.1支持最多12导全导联预分析功能，并自动排除干扰导联及无信号导联

2.2支持预分析R波及干扰波的预设功能，支持低波幅动态心电图分析功能，防止漏检

2.3具有时间散点图及小时散点图显示、联动及编辑功能

2.4提供所有聚类模板无延迟同步叠加功能，瞬时可查看所有模板同步叠加情况，并支持单独模板DEMIX（反混淆叠加）功能

2.5支持12导联任一导联重新聚合功能，每一次聚合系统均自动进行一次运算，并且无延迟计算，选择与显示同步

2.6支持聚类模板精细化分类调整功能，可将近似形态心搏二次分离

2.7人工编辑后的心搏以蓝色图钉标识，可选不再参与后续选段分析过程

2.8提供几十种间期及间期比直方图，并支持直方图滚动选取，以及直方图多选功能，直方图模块下事件可根据间期长短自动调整显示列数，亦可手动调整

2.9支持多种散点图（洛伦兹散点图、差值散点图、四象限散点图）及散点图圈选（或框选）编辑功能

2.10提供最快心率、最慢心率、最长RR间期、最短RR间期默认送入打印队列，且系统自动预留无干扰、无心率失常的最佳片段；事件提供多种排序方式

2.11支持预留片段图标记功能；   2.12支持间位性室早、室性加速性、室性逸搏、房性加速性、房性逸搏、传导阻滞事件识别

2.13支持ST及T波自定义定标，趋势图定标后无延迟显示

2.14提供心率变异时域和频域、心率震荡、心率加速力和减速力、QT(c)离散度、呼吸睡眠分析、T波电交替、晚电位，心电向量等多种高级功能

2.15提供报告首页样式及内容自定义编辑功能，报告首页可在前端进行编辑

2.16提供可编程式自动结论，并具有逻辑功能，支持自动结论阈值自定义（包括条件增加及改变）

2.17支持生成多种形式电子版报告

人体成分分析仪参数要求：

1、生物电阻抗分析法（BIA）；    2、电极方法：4极8点接触电极；

3、测量方法：直接节段多频率生物电阻抗分析方法（DSM-BIA法）；

4、人体成分计算方法：不使用经验值估算；

5、身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、体重), 肥胖分析(BMI, 体脂百分比),

6、研究项目（细胞内水分、细胞外水分、骨骼肌、基础代谢率、腰臀比、内脏脂肪等级、肥胖度、骨矿物质含量、身体细胞量、上臂围度、上臂肌肉围度、去脂体重指数、脂肪量指数），结果解析二维码，电抗。相位角（50KHz、50KHz、250KHz），阻抗

7、具有肥胖度评价、能检测骨矿物质含量。

8、能测量身体细胞量、上臂围度、上臂肌肉围度,

9、可自定义体脂百分比、腰臀比、BMI正常范围

10、故障排除：对常出现的问题进行检查说明

十二导自动分析心电图机参数要求：

1. 噪声电平：≤15uVp-p；

2. 频率特性：0.05Hz-150Hz；      3. 时间常数：≥5S

4. 输入回路电流：≤50nA；

5. 耐极化电压：±650mV；        6. 共模拟制比：≥105dB

7. 心率测量范围应为30～3O0bpm,测量精度为±1bpm或±1%。

8. 具有自动、手动、节律三种显示功能。

9. 记录速度：5mm/s、6.25mm/s 、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s，误差:±2%。

10. 灵敏度(增益)：2.5mm/mv、5 mm/mv、10 mm/mv、20 mm/mv、20/10m mm/mv、10/5 mm/mv, AGC(自动)。

11. 支持手写中文输入。

12. 可回顾10分钟的12导联心电波形。

13. 可存储10000份病例。

14. 具有病历搜索功能，支持姓名、ID号模糊搜索。

15. 具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。