血液透析机技术参数  (ND21105   26台)
一、技术参数
1．供电：220±10％V   AC:50/60Hz

2．供水：压力100-700kPa；温度：5-30℃

3．透析液流速可调

4．透析液温度可调，并设有超温保护装置

5．脱水速度：设置范围：0.0-4.00L／h

6．脱水精度：±30mL／h或透析液流量±0.1％

7．漏血检测器

8．动脉血泵：设置范围：40-600mL／min

9．肝素泵：具备快注、自动注入和追加功能。

10．空气检测器：防止气泡进入体内，同时具备血液判别器，避免引血上机时意外失血，确保治疗安全

11．监测泵前动脉压、透析器血液入口压、静脉压、透析液压、跨模压等
二.系统功能概述

1．设备用途：用于血液净化治疗，治疗急慢性肾功能衰竭，具有血液透析、单纯超滤、序贯透析多种透析治疗模式，可使用碳酸氢盐干粉简或浓缩液进行透析
2．彩色液晶显示器，触摸屏操作，中文操作系统，治疗、调校、维修界面等全部为中文显示

3．参数显示：可实时图文显示参数，包括动脉压、静脉压、跨膜压、透析器血液入口压、总电导度、碳酸氢盐电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量等
4．信息记录：具备装置的设定、报警、操作信息记录功能，具备配管监视功能，可提供机器内部液路流程及相关参数的实时显示
5．报警提示功能：可帮助医护及时准确判断报警或提示内容

6．消毒方式：具备药液消毒和热消毒方式，

7．后备电池：标准配置后备电池组件，在断电时可以继续工作30分钟；

8．超滤系统：容量式平衡腔控制（可探测膜位移），超滤泵误差<1%

9．超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，实现个性化透析

10．B液干粉筒组件：标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统

I1．通讯组件：可连接透析管理系统

12．液面调整：具备动、静脉壶液面电动调整功能

13．透析液过滤：标准配备透析液过滤器组件，透析液过滤器可截留、吸附细菌和内毒素，透析液纯净度更高

14．零部件吏换提醒：可监测机器内部零部件的使用时间，在零部件磨损到期后发出更换提醒

15．自检：全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、水路等系统，为保证治疗安全自检不可跳过

16．标配透析充分性监测：显示Kt／v值，为临床医生提供治疗有益数据及参考。

17．血压计：可选配自动监测和记录患者透析期间的心律、血压变化

18．血容计：可选配血容计组件，实时监测血容量变化
血液透析机技术参数  (ND22097   3台)
1.供电:220±10%V AC:50/60Hz

2.供水：压力100-700kPa;温度:5-30℃

3.透析液流速可调0-800ml/min

4.透析液温度可调，并设有超温保护装置

5.脱水速度：设置范围: 0～4000ml/h ；超滤方式: 容量式平衡腔控制（可探测膜位移）

6.脱水精度：±30mL/h或±1%

7.漏血检测器:<0.5ml血液/min

8.动脉血泵：15-600ml/min可调

9.肝素泵：0～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能。

10.空气检测器：光学或/和超声波传导检测器

11.监测动脉压、静脉压、跨模压等，数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量。

12.彩色液晶显示器，触摸屏操作，中文操作系统，治疗、调校、维修界面等全部为中文显示

13.报警提示功能：可帮助医护及时准确判断报警或提示内容

14.消毒及清洗：具备化学消毒，热消毒，可脱钙消毒同时完成

15.超滤系统：容量式平衡腔控制，设定超滤曲线，满足个性化透析

16.透析液过滤：标准配备透析液过滤器组件，透析液过滤器可截留、吸附细菌和内毒素，透析液纯净度更高

17.通讯组件：可连接透析管理系统

18.标配透析充分性监测（显示Kt/v值）和设定钠离子曲线，为临床医生提供治疗有益数据及参考

19.后备电池：标准配置后备电池组件，在断电时可以继续工作30分钟

20.B液干粉筒组件：可选配碳酸氢盐干粉自动配制系统
