全心功能血流动力学监测分析系统技术参数：

1、左心搏指数LSI 38.22-61.32ml/m2；

2、右心搏指数RSI 38.22-61.32ml/m2；

3、左心排指数LCI2.43-4.15L/MIN/m2；

4、右心排指数RCI 2.9-5.2L/MIN/m2；

5、左室喷血分数EF 0.53-0.8；

6、心脏总功率 LCWT 218-352J/min；

7、左室有效功率LWE 47.78-94.76J/min；

8、左心室机械效率LEWK 0.238-0.294；

9、射流压力 EPE  53.52-89.88 mmHg；

10、左室喷血压JP  2.03-2.53N/CM2；

11、左室喷血指数LVEI  0.28-0.35；

12、右室等容指数RCRI  0-0.45

13、左室等容指数LCRI  0-0.32；

14、左室舒末期压力LVDP 3.3-10.3 mmHg；

15、左室喷血阻抗CR  85-110 G/cm4/S；

16、平均舒张压PDM 70.8-88.8mmHg；

17、平均收缩压PSM 90.5-110.5mmHg；

18、平均脉压PPM  9.89-17.5mmHg

19、平均动脉压 PM  76.6-96.5mmHg；

20、中心静脉平均压CVPM 2-4mmHg；

21、右室收缩压RVPS  18-30mmHg；

22、右室平均压RVPM  4-12mmHg；

23、肺动脉收缩压PAPS  15-26mmHg；

24、肺动脉舒张压PAPD  4-10mmHg

25、肺动脉平均压PAPM  6-14mmHg；

26、肺血管总阻抗SVR  80-205；

27、肺小动脉阻抗PVR  14-122；

28、有效循环容量GCV  2238-3339ml；

29、总阻抗RTM  1121-1593G/cm4/S；

30、心肌静态弹性模量KZ 44.73-47.87G/cm4/S

31、动脉杨氏模量EY 55.1-83G/cm4/S；

32、动脉静态弹模量EYZ 35.49-51.25G/cm4/S；

33、心肌耗氧量CMO  8.87-17.14 ml/min；

34、冠脉缺血域值CMR 263-423G/cm4/S；

35、血流平滑度 CTN  0.265-0.331；

36、系统输运系数SK  0.028-0.049 l/s

37、主动脉输运系数BK  0.052-0.43l/s；

38、动脉终端输运系数DK  0.157-0.235l/s；

39、综合反射系数ETK  0.12-0.454；

40、左心、右心功能同步检测；

41、具有52项血流动力学参数全面评价心血管功能；

42、具有高血压自动分型检测功能；

43、心电通道输入阻抗≥2MΩ；

44、心电通道输入回路电流≤0.1μA；

45、增益范围：心电通道：40dB～60dB；动脉通道：45dB～60dB；静脉通道：45dB～60dB；心音通道：35dB～50dB

46、频率响应变化范围：心电通道：1Hz～40Hz(±3dB)；动脉、静脉通道：1Hz～75Hz(±3dB)；心音通道：20Hz～300Hz(±3dB)；各通道折合到输入端噪声电平≤15μVp-p；心电通道的共模抑制比≥60dB