血液透析滤过机技术参数要求 (ND21103  1台)
1.供电:220±10%V AC:50/60Hz

2.供水：压力100-700kPa;温度:5-30℃

3.透析液流速可调0-800ml/min
4.透析液温度可调，并设有超温保护装置

5.脱水速度：设置范围: 0～4000ml/h 

6.脱水精度：±30mL/h或±1%

7.漏血监测器:<0.5ml血液/min

8.动脉血泵：0-600ml/min可调
9.肝素泵：0～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能。

10空气检测器：光学或/和超声波传导检测器
11.监测动脉压、静脉压、跨模压等，数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量

12.适用于各种治疗模式：血液透析、血液滤过、血液透析滤过
13.彩色液晶显示器，触摸屏操作，中文操作系统，治疗、调校、维修界面等全部为中文显示

14.报警提示功能：可帮助医护及时准确判断报警或提示内容
15.消毒及清洗：具备化学消毒，热消毒，可脱钙消毒同时完成

16.超滤系统：可以设定超滤曲线，满足个性化透析

17.透析液过滤：标准配备透析液过滤器组件，透析液、置换液过滤器可截留、吸附细菌和内毒素，透析液纯净度更高
18.通讯组件：可连接透析管理系统

19.标配透析充分性监测（显示Kt/v值）和设定钠离子曲线，为临床医生提供治疗有益数据及参考

20.后备电池：标准配置后备电池组件，在断电时可以继续工作至少20分钟

21. B液干粉筒组件：标准配置碳酸氢盐干粉自动配制系统
血液透析滤过机技术参数要求 (ND22098  2台)
1.供电:220±10%V AC:50/60Hz

2.供水：压力100-700kPa;温度:5-30℃

3.透析液流速可调0-800ml/min

4.透析液温度可调，并设有超温保护装置

5.脱水速度：设置范围: 0～4000ml/h ；超滤方式: 容量式平衡腔控制（可探测膜位移）

6.脱水精度：±30mL/h或±1%

7.漏血检测器:<0.5ml血液/min

8.动脉血泵：15-600ml/min可调

9.肝素泵：0～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能。

10空气检测器：光学或/和超声波传导检测器

11.监测动脉压、静脉压、跨模压等，数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤率、超滤量

12.适用于各种治疗模式：血液透析、血液滤过、血液透析滤过

13.彩色液晶显示器，触摸屏操作，中文操作系统，治疗、调校、维修界面等全部为中文显示

14.报警提示功能：可帮助医护及时准确判断报警或提示内容

15.消毒及清洗：具备化学消毒，热消毒，可脱钙消毒同时完成

16.超滤系统：容量式平衡腔控制，设定超滤曲线，满足个性化透析

17.透析液过滤：标准配备透析液过滤器组件，透析液、置换液过滤器可截留、吸附细菌和内毒素，透析液纯净度更高

18.通讯组件：可连接透析管理系统

19.标配透析充分性监测（显示Kt/v值）和设定钠离子曲线，为临床医生提供治疗有益数据及参考

20.后备电池：标准配置后备电池组件，在断电时可以继续工作至少20分钟

21. B液干粉筒组件：可选配碳酸氢盐干粉自动配制系统
