便携式肺功能检测仪（ND21087）  2台

具备肺通气功能检测、支气管舒张试验。

1、屏幕类型：≥2.4 寸电容式彩色液晶触摸屏

2、传感器类型：压差式流量传感器

3、检测指标需包含：FVC、PEF、FEV1、FEV1／FVC、FEV3、FEV6、MEP、FIVC、PIF、MIP、肺活量、外推容积、肺龄等；小气道指标：FEF25＼50＼75＼MMEF

4、支持多种报告模板，包括肺通气功能检查、支气管舒张试验，肺年龄，自我评估问卷报告。

5、报告可显示流速／容积环，压力／容积曲线。

6、双种预计值选择；2017 年中国人4-80岁预计值、Standard 预计值

7、可设置环境参数、进行定标并校验，可实现1-3升定标桶定标选择，定标报告可查询打印。

8、智能语音提醒测试过程

9、质控结果A-F级自动评定分析

10、检测结果结合内置GOLD指南自动分析，辅助临床诊断

11、检测质控结果可打印在报告上

12、可以用蓝牙连接身份证读卡器，方便患者信息录入

13、云端存储，不限测试人数和数据存储数量

14、内置锂电池，充满电可持续测试6-8小时

15、检测数据实时同步呼吸管理系统，医生可远程查看检测报告，管理病患数据，查看检测统计结果；

便携式肺功能检测仪（ND21101）  1台

1．具备肺通气功能检测、流速容积V-V曲线、最大分钟通气量、慢通气检测、支气管舒张试验，呼吸肌力测定等；

2．检测数据实时同步呼吸管理系统，医生可远程查看检测报告，管理病患数据，

查看检测统计结果；

3．具备肺康复训练功能，双重训练模式，可调整训练阻抗，训练等；

4．用户可通过智能手机端实时查看检测报告、训练结果等。

便携式肺功能检测仪（ND21066）  1台

1．具备肺通气功能检测、流速容积V-V曲线、最大分钟通气量、慢通气检测、支气管舒张试验，呼吸肌力测定。

2．传感器类型：压差式流量传感器。

3．检测指标需包含：FVC、PEF、FEV1、FEV1／FVC、FEV3、FEV6、MEP、FIVC、PIF、MIP、MVV、MVV6、MV、BF、VT、ERV、IRV、IC等；小气道指标：FEF25\50\75\MMEF。

4．可出具多份肺功能报告（肺通气功能，最大通气量、流速容积曲线），呼吸肌

力测评报告，支气管舒张试验报告，自我评估问卷报告，康复训练数据。

5．报告可显示最大分钟通气、流速／容积环，压力／容积曲线，流速／容积曲线检测。

6．多种预计值选择；含标准预计值、2017年中国人4-80岁预计值、Standard预计值。

7．可设置环境参数、进行定标并校验，可实现1-3升定标桶定标选择及三速定标方法，定标报告可查询打印。

8．质控结果A-F级自动评定分析。

9．检测质控结果可打印在报告上，可云端存储。

10具备肺康复训练功能，双重训练模式，可调整训练阻抗，训练、检测结果可按

照周／月／季形成历史趋势图表和相应简报.

11通过显示屏提供情景互动训练，可检测呼吸节奏和深度是否达到预定目标。

12．检测参数范围：呼气峰值流量：0～840LPM、用力呼气肺活量：0～8L吸气峰值流量：0～840LPM、用力吸气肺活量：0～8L、肺活量：0～8L