多功能超声清创治疗仪 技术参数表

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 清创液输入通道 | 采用国内外普遍应用的蠕动泵控制技术，可拆卸可随时更换管道。 |
| 1.2 | 主机频率输出范围 | 25kHz～45kHz |
| 1.3 | 超声手柄工作频率 | 25kHz ±1kHz 或 40kHz±1kHz 可选配双工作频率 |
| ▲ 1.4 | 超声全自动快速扫频功能 | 液体雾化速度≤1秒 |
| 1.5 | 清创液流量数字化调节 | 具有 |
| 1.6 | 清创液流量调节范围 | 0-150mL/min连续可调 |
| 1.7 | 有效超声输出功率 | 20W～50W连续可调 |
| 1.8 | 超声清创刀头振动幅度 | ≥70μm |
| 1.9 | 超声手柄插入检测 | 具有手柄插入识别功能 |
| 1.10 | 超声清创刀头 | 可拆卸 |
| 1.11 | 超声清创刀头材质 | TC4钛合金 |
| 1.12 | 可选配超声清创刀头 | 25KHz标准配置超长圆柱形刀头2把 40KHz标准配置短球形、长球形、圆柱形、马蹄形、梯形5种刀头各1把 |
| ▲ 1.13 | 手柄输出口处清创液温升 | ≤5℃ （超声输出功率35W，清创液流量50ml/min,连续工作30min以后测量手柄输出口处清创液温度与手柄输入口液体温度的温差） |
| 2 | 高压冲洗模块 |  |
| 2.1 | 冲洗流量分档可调 | 3档可调 |
| 2.2 | 最大冲洗液流量 | ≥400mL/min |
| 2.3 | 脉冲冲洗最大压力 | ≥60kPa |
| 3 | 负压吸引模块 | 具有 |
| 3.1 | 负压压力控制 | ≤80Kpa，负压值连续可调，智能控制 |
| 3.2 | 最大负压流量 | ≥20L/min |
| 3.3 | 正常使用中的噪声 | ≤50db |
| 4 | 系统参数 |  |
| 4.1 | 操作面板 | 大彩色触摸屏操作，电容触摸 |
| 4.2 | 模块协同工作模式 | 超声清创、脉冲冲洗、负压吸引可协同工作 |
| 4.3 | 散热风扇 | 具有自动开启/关闭功能，降低设备温度同时降低设备噪声 |
| 4.4 | 超声刀头清洁消毒 | 可以反复消毒使用 |
| 4.5 | 脚踏开关功能 | 支持脚踏开关 |
| ▲ 5.1 | 产品安全 | 清创刀头生物相容性要求：刀头为TC4 ELi钛合金，完全满足生物相容性要求 a.细胞毒性<1 b.迟发型超敏反应：无 c.皮内反应试验：极轻微刺激 |