内窥镜控制系统参数

1.1图像质量：高清画质。

1.2控制器分辨率：1920 x 1200。

1.3图像增强功能：BNB黏膜浅表血管图像增强功能。

1.4图像处理功能：BCR图像去红功能，降低红色信号对图像的干扰。

★1.5内镜使用计时：电子镜使用计时功能，监视器屏显唯一序列号的电子内镜的累计使用时间，便于科室及时掌握镜子使用寿命，有助于优化器械管理效率。

★1.6硬镜摄像头：标配高清硬性内窥镜摄像头，可适配HAWK及其他

品牌的普通光学硬性镜，如硬性膀胱镜等。

1.7移动存储功能：可存储全高清1080P高清图片与视频。

1.8图文工作站：可外接高清图文工作站，便于资料保存。

1.9冷光源：内置高亮度长寿命LED光源，自动调节亮度。

1.10输出模式：SDI x 2、DVI、HDMI三种全高清1080P模式。

1.11输入电压和频率：～220 V，50 Hz。

1.12输入功率：150 VA。

1.13防电击类型：I类，BF型。

1.14聚焦型导光束：Φ 4 x 2500 mm。

2、高清监视器：24寸高清监视器，分辨率1920（H）x 1200（V），信号输入：AV、VGA、DVI、SDI、S、RGB。

I型电子膀胱肾盂内窥镜技术参数

1.1视向角：0°。

1.2视场角：88°。

1.3景深：5- 50 mm。

1.4尖端部外径：Φ 3.3 mm。

★1.5尖端部设计：锥形头端。

1.6插入部外径：≤ 17 Fr。

1.7器械通道：≥ 6.0 Fr。

1.8工作长度：380 mm。

1.9弯曲角度：上弯≥ 210°，下弯≥ 120°。

1.10带手柄吸引装置：吸引量≥ 400 ml/min。

★1.11图像质量：高清画质	。

★1.12图像处理支持：支持BNB浅表血管图像增强功能。

★1.13使用范围：尿道、膀胱、肾脏。

II型电子膀胱肾盂镜技术参数

视场角：110°

视向角：0°

景  深：5-50 mm

插入部：尖端外径7.2 Fr

插入段外径8.5 Fr

工作通道：6 Fr

弯曲角度：上弯275°，下弯275°

工作长度：620 mm