- 产品名称：消化道动力检测系统

- 1、硬件配置

1.1电子恒压灌注控制器；1台

1.2 24通道电子放大器；1台

1.3 压力传感器；26根

1.4毛细管；30根

1.5 ≥24通道液态食管测压导管 ；1根

1.6 ≥8通道液态肛肠测压导管；1根

1.7≥8通道液态肛肠测压训练导管；1根

1.8专用推车（带医用开关电源）；1台

1.9计算机系统辅助设备（主机+显示器+打印机）；1套

2、软件配置

2.1高分辨食管动力测压软件

2.2高分辨食管动力专家分析诊断软件

2.3高分辨肛肠动力测压软件

2.4高分辨肛肠动力专家分析诊断软件

2.5压力式便秘训练软件

2.6压力式大便失禁训练软件

3、主要技术指标

- 3.1测量范围：-100mmHg～+400mmHg；

3.2压力分辨率：0.04mmHg；

3.3	精确度： 在-100mmHg～+100mmHg范围内≤±1.6mmHg；

在+100mmHg～+400mmHg范围内≤±1.6%；

3.4压力控制：高精度数字式全程智能恒压技术，提供精准水灌注压力源。

3.5	气泵保护：气密性自动监测，在气压不稳的情况下，能自动断电保护气泵，并自动提醒用户监测气密性。

3.6水路阀门控制：计算机自动控制，能独立控制每个阀门；

3.7毛细管防堵功能：计算机自动压力冲洗毛细管，无需人工干预；

3.8电子恒压控制器：正常使用时，在所设定压力范围内自动开关，储气灌最高压力≤300Kpa，最低压力≥150KPa。

3.9 一键式高压并行出水：减少术前准备时间；

3.10测量分辨率：16 bit A/D。

3.11设备配备有水固双系统升级功能，同一个主机平台能同时使用水灌注式液态测压导管系统和固态测压导管系统。

3.12 为保证检测技术的稳定性和数据可靠性，要求国内使用高分辨测压用户≥50家，有国际SCI文献≥3篇。

- 4、软件性能及参数

4.1图像显示：3种显示方法1）二维波形曲线图，2）三维Clouse等高图，3）模拟动画图；

4.2事件分析：自动分析和人工干预；

4.3扩展功能：可支持扩展到36~144道高分辨率测压系统；

4.4高分辨测压和专家系统分析软件性能及参数

4.4.1食管测压检查参数：可描记上食管括约肌、食管体部以及下食管括约肌的实时压力波形；可调整参比基础压，数据记录时可暂停、可重新记录，食管模型图实时显示，有操作导航提示；可描记食管静息压力、吞咽过程实时压力、UES及LES松弛压、食管推进波速度、下食管括约肌，可分析EGJ形态、PB、CFV、DCI等参数

4.4.2肛门直肠测压检测参数：对肛门括约肌及直肠的压力波形进行实时记录，调整基线、暂停、波形存储、操作导航等操作；肛门测压检查，检测肛门最大自主性收缩压、排便压力、静息压力、直肠扩张引起的肛门内括约肌抑制性反射（RAIR）、直肠容量感觉阀值，包括引起感觉的最小容量及最大耐受容量阀值、排便动力、括约肌长度等多种压力参数；

4.4.3数据分析：一键式自动分析检查数据。只需按一下鼠标，计算机便自动统计和分析各种动力的相关参数，并能进行人工干预，实现人机对话，将检查者的经验体现在诊断报告中。4.4.4自动诊断：计算机专家诊断系统。对于功能性障碍的相关疾病，计算机专家诊断系统可以一键式即时诊断，精确到具体疾病名称；

4.4.5临床检测报告：自动打印相关动力参数，提供诊断结果，并能选择特征波谱。

4.5肛肠测压训练软件性能及参数

4.5.1 训练方式：采用下消化道测压的方法，直接训练所需腹部肌肉的强度和肛门括约肌的松弛，软件具有训练后对训练结果给出评价分功能。

4.5.2多种形式反馈信息：声音、图像、文字等；

4.5.3训练范围：便秘和大便失禁；

4.5.4训练项目：肛门松驰训练、排便训练、腹压训练、腹压与肛门松驰协调训练；

4.5.5数据保存：数据实时保存，随时回放；

4.5.6临床训练报告：自动保存每次训练的相关参数，并提供科学的康复评价报告（腹压，肛门括约肌压力，与压差）。

消化道动力检查系统配置清单

系统配置：

| 主机系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 商品名称 | 单位 |  | 数量 |
| 一、主机系统 |  |  |  |  |  |
| 24通道电子放大器模块 |  |  |  |  |  |
| 1 | 24通道电子放大器模块 |  | 个 |  | 1 |
| 2 | 压力传感器 |  | 支 |  | 26 |
| 3 | 毛细管 |  | 根 |  | 30 |
| 电子恒压控制器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子恒压控制器 |  | 个 |  | 1 |
| 2 | USB线 |  | 根 |  | 1 |
| 3 | 电源线 |  | 根 |  | 1 |
| 豪华专用推车 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专用推车 |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 储气罐 |  | 个 |  | 1 |
| 3 | 电源线 |  | 条 |  | 1 |
| 4 | 水箱 |  | 个 |  | 1 |
| 计算机系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计算机系统 |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 彩色打印机 |  | 台 |  | 1 |
| 二、高分辨消化道动力检测系统V2.1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 24通道液态高分辨食管测压管 |  |  | 条 | 1 |
| 2 | 高分辨食管动力测压软件 |  |  | 套 | 1 |
| 3 | 高分辨食管动力专家分析诊断软件 |  |  | 套 | 1 |
| 4 | 8通道液态肛直肠测压管 |  |  | 根 | 1 |
| 5 | 高分辨肛直肠动力测压软件 |  |  | 套 | 1 |
| 6 | 高分辨肛直肠动力专家分析诊断软件 |  |  | 套 | 1 |
| 三、消化道动力检测系统V2.0（肛肠测压训练） |  |  |  |  |  |
| 1 | 8通道液态肛直肠测压导管 |  | 条 |  | 1 |
| 2 | 肛直肠动力测压软件 |  | 套 |  | 1 |
| 3 | 肛直肠动力专家分析诊断软件 |  | 套 |  | 1 |