超声经颅多普勒血流分析仪

一、性能要求

*1、国际知名品牌，整机质量标准：经颅多普勒获欧盟CE认证，德国TUVISO13485，中国医疗器械出口销售证明书

2、颅内血管、锁骨下等颈部血管常规检查；微栓子监测、单通道脑血流监护等

二 、性能参数

硬件要求：

1、FFT采样率：128/256/512

*2、最大血流速测量：50mm深度时，单向最大速度量程512cm/s以上，58mm深度时，单向最大速度量程448cm/s（提供检验报告）

3、采样容积：4-20mm连续可调

*4、工作距离（检测深度）5-134mm；中心探测频率为2MHz探头时，最大工作距离311mm（提供检验报告）

5、增益范围：0-40dB

6、发射功率：实际功率0~512mw可调

*7、有线遥控硅胶小键盘至少30键以上，具有最少4个自定义功能键，具有防水、防尘、防摔的功能（提供检验报告）

软件要求：

8、检测参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、SBI、HITS、TI

*9、具有Dmean指数

10、多普勒色系：可自定义谱图颜色

11、常规检测

1）显示患者一般资料

2）初诊提示

3）即时删除不想保存的谱图

4）在谱图上做文字标识，并可打印到报告单

5）全自动同时双向计数，并支持手动测量,手动测量自动保存数据

6）可对同一病历追加采集谱图

7）可对同一患者追加多个病历

8）谱图方向可翻转（标准/反向）

9）包络线支持正、负、双向三向包络，且随时可以显示或屏蔽包络

10）实时显示探头朝向

11）血流声音从小到大多级可调，并可静音

12、病案管理、报告格式：快速检索病例、Word报告模式

*13、微栓子监测软件：具备栓子图、声谱图、阈值可调节、伪差自动识别，栓子自动计数功能、监测软件可进行时间差测量

14、连续长程动态监护系统：全程多参数记录曲线，事件标识功能，监护数据AVI、WAV输出功能，TCD报告显示监护曲线和监护图谱

15、有降噪功能

16、多深度动态M波：每个通道都有独立的动态M波，可动态回放每个深度的原始图谱数据。

17、可升级

具备DCIOM3.0国际标准网络接口，可连接医院网络

三、配置

专业软件  1套 经颅多普勒软件

2M Hz PW 探头 1个      凹面聚焦探头高灵敏度

4M Hz CW 探头 1个       凹面聚焦探头高灵敏度

大键盘 1个

小键盘 1个

鼠标 1个

超声耦合剂 1瓶

使用手册 1本

21.5″高分辨率液晶显示屏 1台

台式主机             1个

主机盒          1个

高级彩色喷墨打印机 1台

经颅专用台车 1台