空气流动床技术参数

1、悬浮力：根据患者的体重，治疗过程，悬浮力可调，最大悬浮力可达280kg.

2、外形尺寸应为（长*宽*高）：2230mm*945mm*920mm.

3、微颗粒：500~560kg/每台，粒径:50um~154um,组织成份：陶瓷、有机硅复合材料，颗粒要具有防潮、防静电、防交叉感染功能.

4、多孔板：木纤维低密度，透气性能要均匀，无任何化学粘合剂，三排固定受力均匀，坚固耐用.

5、人体与床面接触压强降低95%以上.

6、床体温控范围：室温18℃~28℃时，温控范围28℃~41.5℃（范围内连续可调），温度控制精度误差为1℃.

7、滤单：孔径小于29um，只需一条滤单，确保颗粒不泄露.

8、冷却方式：风冷.无水降温.

9、消毒模式：臭氧杀菌功能。

10、风冷功率：0.75KW

11、加热器功率：1.0KW.

12、噪音量：<50dB.

13、可调靠背架：0°~60°之间任意调节角度

14、床面控制湿度：在环境湿度85％RH的情况下，床面控制湿度在38％RH以下.

15、电磁兼容：可与其它大功率设备在同一病房使用而不被电磁干扰.

16、床体工作方式选择：连续工作方式，间断工作方式，可根据患者的实际情况选择.

17、操作面板：由按键操作面板升级为10寸彩色液晶显示屏触摸面板.

18、称重打印功能：采用四路均衡采集，综合数据处理方式，显示精度50g，准确记录患者使用时间.

19、故障自检功能：自动断电保护性能，过载保护装置保证患者的人身安全.