口腔曲面体层X射线机技术要求

1、基本要求

1.1 口腔专用全景机是专为口腔医疗设计，符合国家标准要求。

1.2 各种证件齐全有效，各种强制安全证件

1.3 设备结构：立位自动升降。适合各类人群就诊。

1.4 探测器为平板探测器。

1.5 头颅定位可选。

1.6 二合一全景+侧位设备含两块独立拍摄探测器。

1.7 本设备有ＣＦＤＡ证书。

1.8 接受国产设备。

2、技术要求

2.1 球管技术（应采用原装进口球管）

2.1.1  电压、电流: 50-90KV、2-10mA（1mA步阶可调）。

2.1.2 焦点大小: 0.5×0.5mm。（根据国际电工委员会IEC336标准）

2.1.3 球管过滤系统: 大于2.5mm AL。

2.1.4 球管保护装置：具有负荷过载自动保护装置。

2.2 全景技术的要求

2.2.1 拍摄程序设计:具有全景，侧位拍摄程序，且可通过软件设置任意切换全景，侧位拍摄模式，而无需手动更换部件。

2.2.2定位方式：双激光束系统定位。

2.2.3 图像放大倍数: 全景片≤1.4倍。

2.2.4 全景探测器最小像素≤100um

2.2.5 全景成像：高度≥105mm

★2.2.6 分辨率≥3.1lp/mm

2.3 侧位成像技术要求

2.3.1固定探测器安装方式。不同拍摄模式下传感器自动切换成像区域，无须手工转换不同传感器部件。

2.3.2侧位图像放大倍数：≤1.15倍

2.3.3侧位探测器最小像素：≤100um

2.3.4侧位成像：高度≥195mm

2.3.5分辨率≥2.5lp/mm

2.4 CT升级功能预留

2.4.1 提供CT升级方案可行性说明

2.4.2 提供CT升级后的性能参数说明

2.5 软件系统要求

2.5.1 软件系统需包含数字化全景系统软件和侧位成像系统软件。

2.5.2 所配置的软件提供软件的全部功能，软件界面为中文、英文和日文可选,可免费升级

2.5.3 软件系统具备种植设计功能，可以在全景任意视图中植入并调节种植体。

2.5.4系统应自带病人管理软件, 亦可与其它诊室管理软件一起使用。

2.5.5 图像的传输与打印、存储：能无缝接入DICOM 3.0设备和PACS系统而无需购买第三方软件或功能模块，支持Worklist, 具备DICOM 3.0影像传输、储存和打印功能，支持长期存储管理策略。

2.5.6 软件系统可提供所见所得的胶片排版工具，可提供不同版式的模版，可根据客户需求定制不同模版，并导入至客户软件系统中。可依据模版进行排版，可连接至DICOM3.0的胶片打印机进行胶片打印。

★2.5.7智能正畸测量分析系统：可一键自动标记至少53个分析点、150个以上测量项目，提供20种以上测量分析方法，支持个性化的测量分析方法，一键生成分析报告，支持诊疗各阶段的轮廓对比，支持可视化矫正模拟。

2.6 图像处理功能

2 .6.1 图像可进行缩放，具有反转、动态范围可调节、可旋转、有水平和垂直图像镜像、有图像增强处理功能。

2.6.2 图像输出格式有DICOM、位图等多种。

2.7配置

2.7.1 操作台计算机配置要求：处理器：性能不低于Intel酷睿 i5高速四核以上处理器；内存≥4G；硬盘≥1T；显示器≥24寸，高速图像采集卡，网卡： 10/100/1000Mbps；操作系统：Windows；DVD刻录保存病人基本信息和图像资料。