直线加速器设备配置要求
	
	部件或功能名称
	参数要求
	备注

	总体要求
	整机
	全数字化，具有千伏级锥形束X射线（CBCT）成像功能和容积旋转调强功能，内置MLC，治疗床自动摆位功能。
	

	
	能量
	两档X线（6MV和10MV），五档电子线
	

	
	
	支持FFF模式
	

	
	
	支持VMAT，优化控制点数目≥170个
	

	
	
	剂量率≥600MU/min
	

	

	硬件要求
	机架
	机架转速≥6度/s
	

	
	
	等中心高度≤128cm
	

	
	MLC
	叶片厚度≤5mm
	

	
	
	叶片数量≥120片
	

	
	
	叶片运动速度≥2.5cm/s
	

	
	加速管
	微波源与微波放大装置可单独更换
	避免由易损件导致整个加速管更换。

	
	
	电子枪灯丝可单独更换
	

	
	CBCT
	4D影像获取及重建时间：360度扫描≤120s
	利于开展自适应放疗

	
	
	非晶硅平板探测器图象尺寸≥30×40cm，具备防碰撞装置
	

	
	光学体表追踪系统
	可与控制系统联动，随时暂停或终止出束。
	利于开展大分割放疗

	
	剂量验证系统
	兼容O型机架的设备
	利于多台设备共用

	

	软件要求
	计划系统
	对原有计划系统软硬件升级，支持原有直加、TOMO、CT、后装；（含数据测量和建模）
	利于集中式数据管理

	
	网络系统
	兼容现有放疗网络管理系统和AI勾画系统（DICOM RT 标准）
	

	
	
	提供治疗时间、治疗数据查看功能
	


