3.0T核磁共振技术参数需求

一、3.0T磁共振设备要求

1、满足临床日常应用及科研需求，具有压缩感知、多层扫描、（脂肪、铁、软骨、磁敏感、灌注等）精准的定量成像。

2、 自由呼吸技术：保证患者在完全自由呼吸状态下进行扫描，对于肺部等伪影较大的部位也能得到很好的图像质量，提高病灶检出率。

3、具有高清弥散成像及高B值成像、DTI、BOLD、QSM的功能。

4、成熟的一体化线圈技术：当患者做多部位联合扫描的时候，一体化线圈技术能够节省摆位时间，极大提高扫描效率。

5、梯度场强≥80mT/m（非有效值）。

6、梯度切换率≥200T/m/s（非有效值）。

7、单视野单次扫描同时并行终端传输通道数≥128个。

8、可实现zero TE（TE=0）扫描。

9、零液氦消耗技术：在设备正常使用周期中，完全不需要液氦的添加。

10、独立后处理工作站1套。

11、保修：全保≥3年。

二、配套设备及软件

1、屏敝和水冷系统（交钥匙工程）。

2、磁共振消毒仪，无磁灭火器6个，线圈柜。

3、进口高压注射器1台。

4、进口铁磁探测双柱1套。

5、监视系统1套。

6、彩色专业竖屏30寸6M以上 6台。

7、无磁平车、轮椅各1套。

8、肋骨AI后处理软件1套。

9、6人次（时长1个月/人）使用培训。