-80°C医用冰箱技术参数

1、温度范围-10°C～-86°C可调节，适用范围在-40°C～-86°C 范围，控温精度0.1℃。

2、微电脑控制， 10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能；

3、 温度异常时，液晶屏主页面温度显示红色提醒；
4、具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色；

5、具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警等；

6、具有三种以上报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、APP推送报警；

7、多重保护功能，开机延时保护、压机高温保护、压力过高保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护；

※8、采用HC环保制冷剂和制冷系统，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g；

※9、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量；

10、符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书；按需可提供中国质量中心节能证书和环保证书（原件备查，按需可提供CQC网站截图及网址查验）；

11、进口变频压缩机和变频器，2个压缩机，功率≤1100W;
12、25℃环温时，耗电量应≤8.0Kw.h/24h；按需提供国家电子电器安全质量监督检验中心出具的耗电量报告（如提供其他国家级别第三方机构报告，需证明其实验室符合CNAS、ILAC资格）；

13、箱内温度均匀性要求，25℃环境，设定-80℃测试，每层5个测试点（四角及中心），整机多于20点测试，最高温度与最低温度的差小于6度；按需提供国家电子电器安全质量监督检验中心出具的温度均匀性报告（如提供其他国家级别第三方机构报告，需证明该实验室同时符合CNAS、ILAC资格）

14、25℃环温，设定-80℃，降温速度≤5小时；

15、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁，可选配电磁锁（打卡或指纹）；

16、4 个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好；

17、 使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥25mm；

18、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快；

19、 节能风机，可根据冷凝器传感器温度自动控制风机启停。

※20、 低噪音，稳定运行噪音要低于44分贝

21、 具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门。

22、具三个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。

23、※具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。

24、※电脑版配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，实现数据的可追溯性；

25、配置RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯；

26、选配电子温度记录功能，单独从箱内采集温度，在显示屏上可以独立查询、下载温度数据；

27、※标配物联模块,手机下载bio-link APP实时监控冰箱运行状态;

28、具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公；

29、具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口和网络上传和下载箱内设置、温度、报警记录以及事件记录等；

30、具有参数自动配置功能，可通过USB接口或网络上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱；

31、具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档；

32、25℃环温，冰箱断电，箱内温度从-80℃至-50℃，280min以上；

33、具有医疗器械注册证；

34、产品能耗达到国际领先水平，获得国际能源之星认证，按需在网站可以查询；

35、※配备整套冻存架。
