全自动CO2培养箱

用途：细胞培养用

1、容积≥150L

2、液晶屏显示，屏幕≥7寸，方便观察及操作

3、温度控制范围，室温+3℃~55℃，温度均匀性±0.3℃，温度波动±0.1℃

4、环温22℃，开门30S，关门后温度恢复至设定温度≤4分钟

5、CO2浓度范围，0~20%，控制精度±0.1%

6、※ 环温22℃，开门30S，关门后CO2浓度恢复至设定温度≤4分钟

7、※ 进口品牌高精度红外传感器（IR）,耐高温，180℃灭菌无需拆卸

8、※ 灭菌功能，原位180℃高温干热灭菌，一键灭菌方便操作

9、门密封条及内部所有部件无需拆卸，180℃高温灭菌，彻底消除污染，避免二次污染

10、※ 不锈钢304内胆，一体式冲压成型，无需搁架支撑结构、无螺钉、圆弧无死角结构，电抛光内胆，方便清洁

11、排水方便，箱体前部带有排水孔

12、具有多种故障报警，超温报警，温高温低报警、CO2浓度超标报警、缺水报警、门开报警

13、具备超温保护功能

14、※ 具有三种以上报警方式，声音蜂鸣报警、屏幕闪烁报警、APP推送报警

15、电脑版配置大容量存储空间，实时存储培养箱箱内设定温度、实际温度、高、低报警温度、CO2设定浓度、实际浓度、高、低报警浓度，数据可永久保存，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，实现数据的可追溯性

16、选配RS485、4-20mA数据接口，可实现多台组网，并能够与计算机连接，实现数据通讯

17、 产品配置2根PT1000高精度传感器，独立监控，相互控制

18、※具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台培养箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公

19、※具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口和网络上传和下载箱内设置、温度、CO2浓度、报警记录以及事件记录等

20、※具有参数自动配置功能，可通过USB接口或网络上传和下载配置文件，将一台培养箱的设置参数和数据等信息复制到其它培养箱

21、※具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档

22、产品可叠放、可选左或右开门

23、配置3.5 cm 测试孔

24、配置远程报警接口，报警内容包括：断电，温度波动，CO2，等内容，用户可自定义报警限度

※ 配置物联模块，可通过手机、电脑、移动终端查询产品运行状况，报警等