一体化激光能力平台技术参数

1.激光波长：2100nm±100nm

2.模式：多模

3.激光棒：四腔激光棒设计，实际装配激光棒数量≥4

4.最大可调频率：≥50赫兹

5.最小可调频率：≤5赫兹

6.频率显示条：可提示当前模式下可调频率的最大范围

7.最大单脉冲能量：≥3.5焦耳

8.最小单脉冲能量：≤0.2焦耳

9.能量显示条：可提示当前模式下可调能量的最大范围

10.能量统计：可累计手术中能量输出总值

11.最大输出功率：≥90W

12.最大脉冲宽度：≥600μs

13.最小脉冲宽度：≤150μs

14.脉冲宽度切换：≥2档

15.脚踏按键数量：≥3健

16.指示光波长：532nm±5nm

17.指示光功率：≤5mW

18.显示屏：水平面360度任意旋转，垂直面180度任意旋转

19.显示屏功能：双屏显示，可独立设置两组不同参数

20.急停开关：可在设备出现故障时紧急关闭机器

21.冷却装置：内置风冷及水冷组合热交换器

22.设备温度显示：可显示设备实时温度，精确到小数点后一位

23.设备电压显示：可显示设备实时电压

24.节约模式：部分激光棒故障时，仍能发射激光，保障手术安全

25.能量监控系统：可实时监控并调节激光能量，确保其输出稳定

26.配备外部门互锁插头：可确保机器外部门打开时激光不能发射

27.装配有急停开关：可在设备出现故障时紧急关闭机器

28.移动性：可随意移动