糖尿病及并发症早期检测系统招标参数

*1、检测原理：反向离子分析法，通过测量汗腺离子的特征电导率，来分析汗腺自主神经病变的程度，进而检测自主神经病变程度，评估糖尿病及其并发症的发生风险或病变的严重程度。

2、检测方式：检测无痛、无创，无需空腹，不需采血

3、检测时间：检测快速，3分钟内即可出检测结果，准确率高

4、检测姿势：采用坐姿，老、弱病人检测更轻松

5、操作系统：全中文操作系统、中文报告

6、操作方式：键盘鼠标操作

7、测量电压：双极直流电1-5V

8、AD转换分辨率：16 bits

9、取样通道：4通道

10、测量方式：采用0.3-4.5V标准电压进行15点电位检测人体反馈信号，对人体无任何刺激

11、电击保护等级：一类BF型

12、检测位置：左右手、左右脚4点

*13、检测参数、指标：各测量点电压图、各测量点特征电导值、各测量点反向电导值、正反向电导值差异度、手、脚左右侧平均电导值、左右侧平衡度；β细胞功能受损风险，葡萄糖耐量受损风险，胰岛素抵抗风险，综合糖尿病发病风险，糖尿病并发症发病风险，左上肢电导率， 右上肢电导率，左下肢电导率，右下肢电导率， 上肢不对称性， 下肢不对称性，上肢平衡度，下肢平衡度。

*14、糖尿病早期风险评估（针对非糖尿病患者）：可检测分析β细胞功能〔βCF〕、可检测分析葡萄糖耐量受损风险P〔IGT〕、-可检测分析胰岛素抵抗风险P〔IR〕及糖尿病发病风险评估P〔DM)

*15、糖尿病并发症风险评估（针对糖尿病患者）：综合分析糖尿病并发证发病风险P〔DC〕、分析周边神经病变情况；

*16、功能：能够早期检测出胰岛素抵抗和糖尿病发病风险、能够早期检测出糖尿病患者周边神经病变风险

17、自动给出诊断建议功能：可根据不同检测结果给予受测者综合评判，且给出诊断建议和生活方式指导等重要信息。

18、随访功能：同一测试不同时间检测提取图形和数据，进行对比，改善治疗方法。

19、系统主要配置

19.1、系统：Windows 7或以上

19.2、屏幕：22英寸

19.3、分辨率：1920 X 1080像素

19.4、输入/输出：局域网LAN(1)、USB(2)、显示器(1）

20、工作及储存环境

20.1、操作温度：15~30℃

20.2、储存温度：-20~55℃

20.3、操作湿度：80% RH

20.4、储存湿度：93% RH

20.5、工作及储存环境：大气压范围：操作 860hPa~1060hPa