配置/参数要求

一、基本参数：

1、高频电、氩气一体化设计，工作频率：450KHz，最大输出功率≥300W。

2、具有专用的电外科治疗模块，可满足各科手术要求。

电切：纯 切1、纯切2 、混切1、混切2最大输出功率≥300W

单极电凝：柔和凝、强力凝、喷射凝，最大输出功率≥120W

双极电凝：最大输出功率≥100W

3、具有专用内镜治疗模块：内镜切1、内镜切2最大输出功率≥150W，分别具有≥4种强度，≥4种效果可调。可开展内镜下各种高频治疗。

4、具有氩气输出模块

氩束凝：最大输出功率≥120W。

氩气流量0.1-12L/min可调，0.1L/min步进。

5、大屏幕液晶显示，直观、明显、易操作。

6、内镜治疗一键式选择，内镜切模式分别可用于息肉圈套、EMR、ERCP、ESD、POEM等治疗。智能控制输出功率大小，精细切割。

7、步进方式：0-50W时，以1W步进；大于50W，以5W步进。

8、氩气高频电刀电磁兼容，Ⅰ组B类  全浮地形式输出，CF型设备。

9、具有手控、脚控两种控制方式。

10、采用三联脚踏分别控制电切、电凝、氩束凝/双极电凝，可自动转换，方便操作者使用。

11、单、双中性极板检测功能，极板故障时，发出报警并停止输出。

12、具有语音报警提示，醒目、直观了解报警原因。

13、具有双反馈回路总的功率控制，输出功率稳定可靠。

14、具有音量调节功能，亮度调节功能。

15、氩束激发距离在5-8mm以上，保证内镜下的视野清晰。

16、具有氩气冲洗功能，有效提高氩气激发距离，防止氩束电极阻塞。

二、配置要求：

| 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 氩气高频电刀 | 台 | 1 |
| 电 源 电 缆 | 根 | 1 |
| 一次性使用氩气电极（胃） | 支 | 2 |
| 一次性使用氩气电极（肠） | 支 | 2 |
| 高频连接电缆 | 根 | 1 |
| 一次性使用可监测中性电极 | 片 | 10 |
| 中性电极连接电缆 | 根 | 1 |
| 脚 踏 开 关 | 只 | 1 |
| 氩气减压阀 | 个 | 1 |
| 气 管 | 根 | 1 |
| 氩气专用钢瓶 | 个 | 1 |
| 氩气专用推车 | 辆 | 1 |