体检车项目技术参数

| 序号 | 车辆技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| （一） | 车辆部分 |  |
| 1.1 | 总长 | 12000 mm |
| 1.2 | 总宽 | ≥2500 mm |
| 1.3 | 总高 | ≥3650mm |
| 1.5 | 轴距 | ≥4300mm |
| 1.7 | 接近角/离去角 | ≥11/9(°) |
| 1.8 | 前轮距/后轮距 | ≥2030/1885mm |
| 1.9 | 整备质量 | ≥13000kg |
| 1.10 | 整车最大总质量 | ≥11370(kg) |
| 1.14 | 额定功率 | ≥243(kw) ，国六排放 |
| 1.19 | 变速箱 | ≥ 六档变速箱 |
| 1.27 | 行车空调 | 非独立顶置式空调 |
| 1.28 | 行车记录仪及车内监控 | 监控系统一套，视频录像监控功能(含车门,路况,司机,车内)） |
| 1.27 | 电子稳定性控制系统 | ABS |
| 三 | 改装部分 |  |
| 3.1 | 铅防护 | 1、防护标准： X线防护水平符合《GBZ130-2020 放射诊断放射防护要求》； 2、防护措施：球管有用线束背离X线操作台，在铅房四周墙壁和地板贴铅板，墙壁3mm(球管部位4mm)，地板2mm铅版，顶部1mm铅板；铅玻璃一套，规格≥400*600*20mm；铅房监控1套。 3、带门机联动功能（铅房门关闭后才可实现曝光）； 4、X 射线设备配备限束装置，确保 X 射线不超出影像接收器平面； 5、达到标准：可选提供国内权威部门出具的检测报告。 6、铅房对讲系统 |
| 3.2 | 中门前部区域 | X光机房体检设施：机房1套，电动滑移门2套，DR操作台1套；可升降工作圆凳1件；工作台1个 |
| 3.4 | 中门后右区域 | 生化区设施：生化台1件，可升降工作圆凳2件， 折叠椅1件，≥60L医用冰箱1台 |
| 3.5 | 中门后左区域 | B超心电检查室设施：检查床1,；折叠工作台1件；可升降工作圆凳1件；围帘1套；单人椅1件； |
| 3.6 | 中门后尾部区域 | 妇科检查室设施：检查床1张；工作台1件；可升降工作圆凳1件；围帘1套；单人椅1件； |
| 3.7 | 电测听室设施 | 电测听室一间（内壁做防污处理），可升降工作圆凳2件 |
| 3.8 | 市电配电设施 | 配电箱1个（包含开关电源、漏电保护器、接地钎），X线机取电安全装置，30m电缆盘2个（分两路供电，DR单独1路，整车其他1路），外接220V电源插座线延长10米，稳压器1件 |
| 3.9 | 空调系统 | 应采用1拖2挂机，分别置于前部及X光机区，车后部安装2P吸顶空调 |
| 十 | 车内平面图 | 根据客户要求布置，生产前提供图纸给客户确认 |
| 十一 | 其他要求 | - 车辆交期：合同签订后50个工作日内交付； - 质保期：整车质保3年； |
| (二） | 车载DR部分 |  |
|  | 车载DR | 一、产品性能要求：安装方便、兼容性强：经典稳定的双立柱结构，空间利用率高，可满足不同车型的安装需求。 二、▲具备车载DR整机注册证， 三、车载DR 高频高压发生器 ， a) ▲标称功率：≥40kW b) ▲逆变频率：≥400KHz c) 管电压范围：≥40～150kv d) 管电流范围：≥10mA～640mA e) 最大曝光时间≥10s f) 最小输出电流时间积≤0.1mAs g) ▲曝光模式：具有手动曝光模式 h) ▲电源要求：220V电源输入 i) 高度集成：发生器曝光采集参数与采集图像系统集成 四、X射线球管 a) ▲高性能品牌X射线球管 b) ▲双焦点，小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.0mm c) 焦点功率，小焦点功率≥27kW，大焦点功率≥75kW d) 球管管电压范围：40～150kV e) 阳极热容量≥330KHU f) 阳极转速：≥10000转/分，阳极角度≤12° g) 保护装置：油压保护 五、数字平板探测器 a) 探测器材料：非晶硅/碘化铯 b) ▲成像面积：≥17×17英寸 c) 采集矩阵：≥3072×3072 d) 像素总和：≥940万 e) 像素尺寸：≤139μm f) 分辨率：≥3.6LP/mm g) 灰阶范围：≥14bit 六、立式胸片架 a) 片盒大小：17×17英寸 b) 片盒沿立柱升降行程：≥300mm c) 片盒升降方式：电动操控 d) ▲跟踪模式：双向同步电机驱动自动跟踪 七、限束器 a) 手动多页式束光器，具备光野指示功能 b) 亮度：焦片距100cm时≥160lux c) 自动关闭时间：≥30±5s d) 最大X线区域：≥48cmX48cm（SID=100cm时） e) 铝滤过（75KV）：≥1.2mm Al 八、滤线栅 a) 应用范围：放置于胸片架片盒内，用于立位检查 b) 栅焦距：≥180cm c) 尺寸：≥18inch×18inch d) 栅格比：≥10:1 九、采集工作站主机 a) 屏幕尺寸：≥21英寸 b) 分辨率：≥1920×1080 c) 操作系统：Win10 d) ≥8G内存，≥1TB硬盘 十、软件系统 a) 可自动从医院HIS系统或者RIS系统获取患者信息或者建立本地病历。 b) 多体型选择、自动APR联动及自定义参数设置 c) 窗宽、窗位调节，曲线校准优化；正负片转换、图像缩放、平移、镜像、放大镜显示 d) 感兴趣区域调节 e) 图像细节增强功能 f) 组织均衡、动态降噪等自动优化处理功能；图像标注功能，包括画直线、矩形多边形、箭头和文字等降噪功能 ▲g) 应具有尘肺矽肺筛查功能，可应用于尘肺矽肺筛查， h) 图像测量：直线测量、角度测量、矩形测量 i) 图像调整：窗位增益、窗宽增益、灰度拉伸、负片反转、锐化、增强力度等 j) 具备图像稳衡控制系统 k) DICOM功能及数据库管理：系统支持标准的DICOM3.0功能，可将数据传到其他的医学影像工作站 l) 可以存储、检索、查询病历，还可以对病例进行删除、清理、浏览。 m) 图像输出：DICOM3.0标准的激光相机输出，可方便地选择置好的方案（胶片尺寸、排版）打印； DICOM3.0标准的 PACS 及工作站具备 n) 具备探测器矫正功能 ▲o) 剂量控制功能，可显示每次曝光指数EI（Exposure Index ）以及相应的DAP（Dose Area Product）值， ▲p) 具备故障远程在线诊断，远程实时维护检修、数据云存储、远程医疗诊断功能， 十一、售后服务要求： a) 自交货、安装调试完毕，产品验收合格之日起货物质保期3年。 b) 为了保证售后服务的及时性和服务质量，维修响应时间2小时内，维修到达现场时间24小时内，如在24小时内未解决故障维修的，需提供备选应急方案使用。保修期满后，终身维护，软件升级，长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应，具有全国400或800免费服务热线。 |