数字切片扫描仪技术参数

1、大通量（≥60片）及小通量（≥6片）各一台，满足分院区之间会诊及冷冻切片的问题；

2、装卸方式：自动装卸；

3、扫描区域：自动识别与人工设定；

4、扫描方式：手动扫描和自动扫描；

7、至少配置两个真实的物镜：平场复消色差20倍物镜；平场复消色差40倍物镜；

8、数值孔径：20倍物镜，数值孔径0.8；40倍物镜，数值孔径0.95；

9、扫描分辨率：20倍物镜扫描时0.23μm/pixel)，40倍物镜扫描时0.12μm/pixel；

10、条码识别:1D和2D，自动对玻片标识进行拍照，保存玻片信息；

13、扫描相机：高帧率数字扫描相机，帧率75FPS ，2/3TYPE，有效像素5 MP；

14、聚焦方式：自动对焦，自动寻找扫描样品，也可以手动设置；

15、多层聚焦: 样品厚度不均导致样本图像不在同一焦平面上，可自动对整张切片进行多层扫描

16、工作站配置：Intel四核处理器、64G内存、2TB以上硬盘、DVD刻录、独立显卡、千兆网卡、27寸液晶、WIN 10 中文版；

（二）数字切片扫描仪软件参数

1、数字切片图像扫描软件：

1.1、扫描预览功能，扫描过程中，在显示器上可以看到扫描切片的编号，以及切片扫描的区域位置；

1.2、三种扫描模式：可选择单层扫描、多层扫描融合、多层扫描分别保存三种扫描模式，多层扫描技术用于厚度不均匀的切片扫描时，可获得更高质量图像。

1.3、图像调节：可以对图像进行对比度、亮度和Gamma校正，便于分析。

1.4、图像能兼容TIFF，JPEG，PNG，BMP格式，图像能进行无损压缩。

1.5图像色彩：可选线性校准、标准SRGB、类显微镜、自定义等多种色彩方案，用户可根据需要自行设置。

1.6、对组织芯片扫描时，可按照整张切片进行整体对焦，也可以按照每个组织芯片点进行独立对焦，数十个芯片点独立自动扫描成单个图像。

1.7、多层扫描模式，扫描层数30层，层间距范围1-10step，扫描精度2μm/ step

1.8、图像色彩：可选线性校准、标准SRGB、类显微镜、自定义等多种色彩方案。可以对图像进行对比度、亮度和Gamma校正，便于分析。

1.9、可设置自动识别切片上MARK笔标记的范围，并自动对标记区域内的切片信息进行扫描。

1.10、切片预览具有自动去除盖玻片功能，扫描时避开盖玻片边缘区域避免无效的扫描。

1.11、具备实时预览功能，可在扫描进行前预览指定的标本区域，并对预览图像可以截图保存。

1.12、可将扫描设置的配置文件进行保存，用于类似切片的自动化快速扫描。

1.13、可设置指定的扫描区域，设置后针对所有切片只扫描指定的区域，适用于细胞学涂片

1.14、具有选择框功能，设置选择框后只扫描选择框内的有效组织区域，合理避开切片上的标识标记等。

1.15、切片命名：人工输入、list导入、自动识别条形码三种模式

1.16、全切片成像，图像均匀无失真、无缝隙

2、数字切片图像浏览软件：

2.1、可进行1X、2X、5X、10X、20X、40X或无极缩放；

2.2、浏览历史记录：不同放大倍数的已浏览图像区域，不同颜色区别显示；

2.3、同屏对比功能：同时显示多张图像，可以同时控制这些图像进行操作，比如放大或者缩小，移动位置等；

2.4、任意输出感兴趣区域图像或全景图像，并可自由选择是否显示切片概观，标记，标尺等，输出图像300dpi最佳打印分辨率，JPEG,TIFF,PNG等多种图像格式

2.5、数码聚焦功能：对于多层扫描的数字切片样本，可通过软件对不同层面的组织细胞形态进行观察。

2.6、图像标注功能：可以利用软件在图像上添加不同形状的注释和标记，便于作好质控；

2.7、可对标记目标自动进行长度、周长、面积等的测量，并可以Excel 数据格式导出。

2.8、具有组织芯片制作标记与定位专用软件模块。

2.9、可进行的组织芯片定位标记至少包含四种不同直径：0.6mm，1.0mm，1.5mm，2.0mm。

2.10、对扫描后的切片，可根据需要进行亮度、对比度及红、绿、蓝三基色和伽马调节。

2.11、具有数字微分干涉差DDIC立体成像功能，以便于底对比度切片图像的分析研究

2.12、切片信息显示：可直观显示切片命名，以及切片标签区域的标记，对切片标签区域可180度旋转。

2.13、可显示切片扫描信息，如扫描时间、扫描设备信息、切片存储大小，以及扫描模式和图像压缩类型。

2.14、可对切片进行顺时针或逆时针90度、180度以及任意角度的旋转，水平和垂直方向的镜像翻转。

2.15、可导出指定区域的未压缩的原始图像数据。

3、远程病理会诊平台软件：

3.1、平台客户端兼容不少于6家国际主流厂家数字切片格式；

3.2、诊断平台主要功能：疑难病理远程会诊、冰冻远程会诊、病理质控；

3.3、支持多系统使用：Windows/IOS/Android系统，电脑、平板、手机；

3.4、可同时上传数字切片、大体图像、影像检查图像、病史信息、临床诊断、word文档说明、备注等，集成完整病例信息进行远程诊断。

3.5、平台对使用者权限进行严格管理，保证系统的安全性。

3.6、可签发数字报告。

3.7、可进行病例的转诊、邀请会诊、复审、退回。

3.8、平台后台数据（用户、病例、报告、统计信息、权限等）可由科室直接管理。

3.9、平台支持中英文界面一键切换；

3.10、经典病例，支持收藏操作，斱便以后随时查看；诊断报表模块，可随时查看历史诊断情况。

3.11、批量新建功能，可按格式导入病例信息，支持批量上传数字切片。