设备重点要求：

C臂和监视器分体设计；具有低剂量透视、高分辨率透视、脉冲透视功能，能够满足手术室和骨科检查治疗的要求。

具体技术要求

总体要求

整机采用一体化整体设计，节约手术室空间（C臂和工作站一体化设计）。

机型为进口品牌，并获得FDA、CE及中国CFDA认证证书。

设备配备内置UPS 不间断电源系统，有效保护系统稳定性和病人信息。

设备工作条件

电源要求：220V@10A

温度要求：10~40 ℃

相对湿度要求：20%~80% 非冷凝状态

高压发生器

最大输出功率 	≥2.5kW

发生器频率	≥40kHz

透视最大KV值	≥110kV

透视最小KV值	≤40kV

透视最大mA值	≥25mA

数字点片最大mA 值	≥20mA

具备半剂量透视模式

具备半剂量脉冲透视模式

球管系统

双焦点设计

小焦点≤0.6mm

大焦点≤1.4mm

管套散热率	≥12.5KHU/min

阳极热容量	≥76KHU

阳极散热率	≥37KHU/min(440W)

阳极靶角	≥10º

平板探测器

平板探测器材质	CMOS晶体硅

探测器尺寸	≥21cm*21cm

图像采集最大像素矩阵	≥1.5kx1.5k

后处理灰阶	≥32bit

可变三视野		21，15，11cm

最大分辨率	≥3.5lp/mm	3.7lp/mm

支持任意模式下无像素合并

像素尺寸	≤140um

限束器

双叶限束器

虹膜限束器

显示器

医用UHD平板显示器	≥27英寸

显示器最高分辨率	≥3840 x 2160

显示器灰阶	≥10 bit

显示器	≥五轴位万向臂支架

系统控制

中文系统控制界面

提供Linux工业用软件操作系统

提供手闸，脚闸曝光控制

控制界面：液晶触摸屏

支持多点触控操作

具备不插电待机转场功能	≥5 分钟

控制界面大小	≥10.1英寸

控制界面最高分辨率	≥1280×800

控制界面可旋转摆动	≥270°

脚踏曝光开关线缆	≥10米

C形臂

SID	≤100cm

开口	≤78cm

弧深	≥66cm

水平移动	≥20cm

电动垂直升降 ≥45cm

左右摆角	≥±12.5°

C臂旋转角度	≥±205°

C臂轨道内运动角度	≥150°

C臂轨道内过伸角度	≥55°

C臂最低水平位投照高度	≤102cm

C臂与工作站为一体设计无线缆连接

具备图像处理功能

患者信息编辑

图像存储	≥150,000幅

曝光模式	≥8种

末帧图像优化显示

具备电影放大功能

具备动态视频放大、数字笔功能

可在屏幕上标记位置

目标位置追踪功能

具备自动亮度对比度调整

具备去除运动噪点与伪影功能

具备金属修正功能

具备窗口设定功能

具备图像均衡优化功能

具备图像放大及游走	≥400%

具备实时图像边缘增强技术

具备负片技术

具备USB导出

具备格式图像BMP, JPEG, DICOM,MP4

其他

整机免费保修	≥3年

整机重量	≤350Kg