干眼检测仪技术参数及配置要求
一、技术参数：
1. 光源：白色光；红外光；钴蓝光

2.显微镜类型：平行夹角式（伽利略型）

3.显微镜总倍率：6X  10×；16×；25×；40×

★4、无线型裂隙灯光学体：照明电源线，相机数据线，拍摄控制线均隐藏在光学体内

5.光学分辨率： ≥1800.N线对/mm

★6、一体挂架式干眼检查装置（无外置电源线连接，装置一体化整体设计，不需要部件组合拆卸更换）；

7、采集器：高清单反相机,图像分辨率：不少于2400万像素

★8、螨虫检查功能，可实现高清数码裂隙灯+干眼检查+螨虫检查三合一功能

9、软件：干眼七项检查，干眼类型划分及病因分析，以及干眼严重程度划分，引导干眼个性化治疗

10、泪河高度自动测量：可见光/红外光双模式拍照，可光学变倍拍照，非侵入式泪河高度测量，客观评估泪液分泌量

11、泪膜破裂时间：可见光/红外光双模式录像，计算首次、平均破裂时间测量时长：15-25秒

12、脂质层等级自动评估：多等级模板对比，观察脂质层色彩、分部均匀度及流动性，标注脂质层厚度范围

13、睑板腺缺失自动量化分析：红外光拍照，自动计算睑板腺缺失百分比，量化评分等级，可光学变倍拍照

14、睑缘观察：可光学变倍拍照，图像尺寸：不少于5184x3455万像素

15、自动眼红分析：自动评估睫状、结膜充血程度，眼红国际标准分级

16、角膜染色观察：荧光素钠染色，具备拍照和录像两种模式

17、干眼并发症检查：无需更换设备，即可进行干眼并发症检查

18、眼前节检查：五种光学变倍拍摄，能够进行角膜横经、瞳孔直径以及角膜、晶体、玻璃体等项目检查

19、检查报告单：干眼七项检查项目，自动出报告，

★20、干眼治疗进展管理系统：干眼检查曲线进展图，实时跟进干眼治疗进展，方便临床医生实时跟踪治疗进展。

二、配置要求：

	名称
	数量
	单位

	计算机
	1
	台

	光学体及数字采集系统
	1
	套

	照明臂
	1
	个

	腮托架
	1
	个

	图像处理系统
	1
	个

	操作平台
	1
	台

	防尘罩
	1
	个

	长反光镜
	1
	片

	短反光镜
	1
	片

	打印机
	1
	台


