智能手功能训练设备参数
一、功能参数及配置：
*1、主机同时有肌电/电刺激和气路通道两类。
*2、以空气压力作为动力，自动驱使手指抓、握、伸展、腕背屈等被动训练，实现手功能康复。

3、治疗时间0-60分钟，任意可调。
4、智能屈曲/伸展不少于8档独立可调，开握切换时间：1-10秒可调。。
5、应具有多种被动训练模式，被动训练模式包括但不限于：被动训练、智能被动训练、手控训练、镜像训练、助力训练、抗阻训练、（场景化）任务导向训练；训练强度可选。
6、精细化分指被动训练，可进行单个手指屈曲/伸展训练，可任意几个手指组合进行屈曲/伸展训练。

7、手控训练，健侧手通过“手控开关”，发出指令带动患侧手训练。
*8、具有镜像训练（主从对侧训练），健侧手穿戴数据手套，患侧手穿戴康复手套，带动患侧手同步运动。
精细化分指镜像训练，单个手指也可进行多模态镜像训练，也可任意几个手指组合进行屈曲/伸展训练。
*9、场景化的任务导向性训练，在被动训练、手控训练、镜像训练模式中，均可设置抓球场景，进行视觉、听觉指令引导下的任务导向性训练。
10、分指手指操训练，通过预设的手指活动成效，进行有效灵活训练。
11、对指训练，四指分别与拇指进行对指训练；
*12、助力训练，识别患侧手屈曲/伸展动作意识，协助患侧手完成抓握动作。训练强度可选。

13、主动训练，含动画训练，主动屈曲、主动伸展两个模式可选，难度应多档可调。
*14、功能性动作虚拟化训练场景，包括抓球训练、二指捏骰、三指捏块等；
15、语音声控：具有智能语音引导控制手部康复训练，提高患者手康复主动参与意愿。
16、 抗阻训练，训练强度可选。

*17、气电联合功能，气动治疗同时，联合肌电检测和神经肌肉电刺激，做到腕手一体化治疗。

18、手套配置：镜像控制端手套一套，训练控制端手套一套。所配手套尺码为M码（或中码），另应有S/M/L（或小号、中号、大号）三种尺寸手套可选配。 
二、性能参数
1、运行速度范围
不少于90°～150°/s；
2、主机输出压力：负压:-90kPa～-60kPa,正压：100kPa～160kPa。

3、康复手套四指活动范围
0°～270°，大拇指活动范围0°～180°；

4、手长范围
8～22cm。
