皮肤镜图像处理工作站 参数要求

1、技术要求：对人体皮肤及皮肤附属器病变组织进行多维度多模态放大拍摄、实时动态观察，拍照采集皮肤镜影像图片，可进行图像处理、保存，建立包含病人完整信息的医生病历，打印图文报告

2、皮肤镜图像采集方法	非偏振光法、偏振光法和浸润法，三种方法一体式镜头采集，不需更换镜头

3、图像采集维度	2个，可同时完成“皮肤镜图像、相机宏观图像” 采集

4、背景图像参比采集	有，可提供同图对比采集，保证图像采集角度的一致性

5、镜头放大原理	光学定焦，电子无限变倍

6、镜头倍率	光学20X、50X

7、倍率误差	≤±3%

8、偏振度	偏振度满足80%-100%，偏振角度0-90度可调节，并可标识记录偏振角度

*9、皮肤镜感光原件尺寸	1/2ꞌꞌColor CMOS，300万像素

10、皮肤镜图像采集分辨率	2048*1536

*11、图像畸变率	≤±1%

12、成像均匀度	≥90%

13、图像中心偏差	≤2mm

*14、镜头拍摄口径	≥20mm

15、大体皮肤图像拍照	单反相机拍摄皮肤大体图，有线或无线传输图像，自动分类管理，不需人工分类

#16、防交叉感染	≤3种，采用与镜头一体式硬质材料物理隔离，透光率≥85%

17、图像采集方式	实时采集，方式≥3种，支持脚踏采集、系统软件采集、采集器手柄采集

18、患者档案字段及查询统计	包含“姓名、年龄、籍贯、职业、ID号、检查号、病历号、科别、临床诊断、首诊医生、复诊医生、报告日期、观察分析、图像诊断、建议、关键词”等字段，同时可按任意字段单独、组合检索。直接在字段前端勾选激活检索条件，同时显示查询数量。

19、信息录入方式	≥4种。新建、导入、身份证信息读取、HIS信息读取

20、图像展示	图像3D/2D可选

21、权限管理	软件配合专用加密锁使用，具有首诊医师、复诊医师、超级用户分级管理权限，保护病人隐私

22、图像处理方法	≥7种，包含“对称、镜像、反色、浮雕、对比度、标定、文字标注”

23、测量工具	≥6种，直线、曲线、角度、面积、矩形、多边形

24、皮损图像辅助判断方法	9种，提供用于研究的“模式法、ABCD法、ABC法、CASH法、七分法、Menzies法、三分法、LAB测量法、密度分析法”

25、报告输出	支持2种以上介质报告输出，可兼容外部来源图片输出，每份报告可合并输出图片≥8张

26、电脑	1T硬盘、8G内存、i5处理器，显示器≥17"，显示分辨率≥1920*1080

27、电源安全	配置专用经检测的隔离电源

28、台车	配置专用台车，支持可升降操作

29、数据安全	自动安全备份≥3次/24h，且提供“日志监管”