医用灌注吸引平台 技术参数

- 平台应拥有三种模式：生理灌注模式，负压吸引模式，灌注吸引自动模式；

- 灌注流量应在50-500ml/min范围内可调；

- 灌注流量误差应不超过设置值的±10%；

- 流量稳定性：连续工作4小时，灌注流量误差应满足不超过设置值的±10%；

- 具有腔内液体实时相对压力监测；

- 压力监控宽度应不小于360mmHg；

- 压力测量的分辨率值应不大于±2%mmHg；

- 压力测量误差应不超过±2%mmHg

- 警戒压力设定范围0mmHg~40mmHg可调；

- 报警误差应不超过±2%mmHg；

- 腔内压力应具有多级过压保护报警系统，应至少具有3级报警：

1）低级报警：腔内警戒设定值高于30mmHg。

2）中优报警：腔内实时相对压力值和设定值的腔内警戒值相差5mmHg。

3）高优报警：腔内实时相对压力值超过设定的腔内警戒值。

- 警戒压力应有设定值默值；

- 平台监测到的腔内压力超过警戒压力值时，平台会自动停机，蠕动泵和负压泵应同时停止工作；

- 灌注吸引自动模式可以根据腔内液体压力值自动调节负压泵形成气体负压将腔内液体通过“内窥镜用导引器或输尿管测压导引鞘”吸出体外，从而维持腔内液体压力设定的安全范围内；

- 腔内压力设定范围为-20mmHg~20mmHg；

- 负压吸引模式下平台实时监测收集容器内的气体负压并将实时吸引负压值显示屏上显示；

- 应有数据拷贝接口，至少可以将三天内手术过程中的数据拷贝到 U 盘；

- 在灌注吸引自动模式下当液体压力平均值大于“警戒压力设定”值，则发出声光报警信号，同时停止负压泵和蠕动泵工作。

19.设备应采用静音设计，工作噪声应不大于80dB。