全自动酶标洗板机  技术参数

一、 功能要求 
1.应采用微电脑控制，能自动完成各种酶免、时间分辨、化学发光实验中对48孔和96孔微孔板的清洗工作； 
2.微孔板上各条的孔数不足8个或12个是也可正常工作，不必补孔； 
3.双板托盘可同时放置两块微孔板，实现单板清洗又能双板或多板交替清洗； 
4.开关机时液路具有自动清洁液保养功能，保证液路的畅通； 
5.具备浸泡、震荡和底部冲洗功能，浸泡时间和震荡节律可设置，满足特殊的清洗要求； 
6.应具有不少于三种洗液可选择，可由程序设置自动切换或由手工切换； 
7.应具有有堵孔排查程序，废液满自动报警功能； 
8.清洗头位置调节不少于六种（水平、左边、中间、右边、触底、板距），微孔板形参数显示精确到0.1mm，适用于平底、U型和V型底等国内外各种大小不同的微孔板酶标板； 
二、技术参数要求 
1.清洗头：96针单条可控制，8孔/条和12孔/条可选择； 
2.具备多点定位吸液功能，每孔残留量<0.7μL； 
3.应具备二次液体分流技术，确保96孔间加液量CV<1.5%； 
4.清洗次数：1-99次可调； 
5.清洗条数：整板或1-12条可任意组合； 
6.清洗方式：至少具有单板、双板或多板三种； 
7.清洗液加入量：50-950μl/孔可调，间隔 50μl；（可扩展至0-6000ul/孔，间隔25ul可调） 
8.洗板速度为：不少于5秒/板/次； 
9.洗板位：两个； 
10.浸泡或振板时间：0-999秒/分/时可调； 
11.吸液时间：0.1-9.9秒可调，间隔1秒； 
12.每个洗板程序和包被程序独立存储一种微孔板形状参数； 
13.可编程不少于80个洗板程序并自动存储，每个洗板程序可编辑实验项目名称。