药物导入治疗仪 技术参数

- 应具有彩色液晶触摸显示屏，便于输入操作。
2、具有双通道输出，每个通道可单独控制。
3、治疗强度：0～99连续可调，步长为1。
4、最大输出电流：≤100mA（r.m.s）。
5、最大输入功率：36VA。
6、基波波形：方波，频率4000Hz±10%，最大幅度为50V±20%。
7、调制信号波形：应至少具有方波，锯齿波，三角波，棱形波，正弦波。
8、直流分量：非导入模式下治疗仪在最大输出时，直流分量小于1V。导入模式下治疗仪在最大输出时，直流分量小于20V。
9、至少应具有3种工作模式：导入、按摩、导入按摩。
10、处方选择：可供不少于20种处方选择。
11、温热功能：38℃~44℃，步长2℃，误差：±3℃。

- 治疗时间：电疗：1min～60min连续可调，定时误差：±1min。
13、超声：1min～30min连续可调，步长1min，定时误差：±1min。

14、中频脉冲频率：4000Hz±10%。
15、超声参数: 
a.工作频率：100kHz±10%。
b.导入输出功率：80mW±20%。
c.有效声强：不大于3.0W/cm2。
16、电源参数: AC110--220V±10%，50Hz/60Hz。
17、计次功能:应具有计数功能。
18、设备轻巧，净重应小于1.5kg。