超纯水机 技术参数： 
一、工作条件：
1.1 进水水源：一般城市自来水TDS<200PPm
1.2 进水压力：1.0-5.0kg/cm2，水温0-45℃；
二、制水量：20L/H  
2.1 RO水（三级水）取水速度：纯水不少于1.5L/min；
2.2 超纯水（一级水）取水速度: 纯水不少于1.5L/min；
2.3  配套配置：压力罐1个，不少于3.2G规格
三、出水水质要求：
3.1 一机多用：至少可同时制备取用两种水质的水，即RO水和超纯化水
3.2 出水水质：出水口一：国家实验室一级超纯水质：电阻率18.25MΩ.cm@25℃
3.3 颗粒（<0.22um）含量：＜0.1个/m1;微生物含量：＜1CFU/m1;总有机碳量TOC：＜5ppb; 
3.4 重金属(mg/l)<0.01；细菌含量<1个/ml；微生物≤1CFU/mL,吸光度（254nm,1cm光程）0.0003，可溶性硅（mg/L）≤0.01;
3.5 金属阳离子含量（单位ppb）:
Fe(铁)＜0.002;Cu(铜)＜0.002;A1(铝)＜0.003;Ni(镍)＜0.001;
Zn(锌)＜0.005;Cr(铬)＜0.001;Na(钠)＜0.02;K(钾)＜0.02; 
3.6 阴离子含量（单位ppb）
3.7 出水口二：电导率2μs/cm国家实验室三级出水口水质：符合ASTM、CAP、NCCLS和中国GB/T6682-2008的三级水标准。  
四、功能特点：
4.1 自来水进水，全自动连续产水，极大的满足了实验室用水需求；具有显示屏显示在线超纯水水质。
 4.2 设备应采用微电脑控制，开机自动冲洗功能；开机自检、缺水保护报警、高低压自我保护等功能；
4.3 采用高效RO膜、离子交换树脂、静音高压泵等，确保产品性能稳定。
4.4 应采用在线智能控制，管理取水和用水功能，达到节能的作用。
4.5 应具有水质在线监测系统，可即时测量产水的水质。