# 术中神经监护仪 技术参数

- 主机

1.1 通道数量：4通道，可任意单独选择或同时选择

1.2 頻道控制键：应采用触摸键

1.3 屏幕显示： 肌电图和肌电信号值应显示在屏幕上，便于观察

1.4 软件

1.4.1具有图示提示：应采用直观的图片形式指示系统连接步骤，明确肌肉刺 激电极安放位置及患者界面盒连接顺序

1.4.2具有自动检测功能，有明确标识系统连接成功与否

1.4.3 声音提示： 刺激探针接触神经有清晰提示音，使用刺激电：极时如神经受损有警报提示

1.4.4如有最新系统软件需要更新，给予免费更新升级。

二、记录电极

2.1皮下记录类型：  成对的针式皮下电极，确保同一电极插入监测神经支配的相应肌肉群

2.2声带记录电极：  气管插管一体化声带记录电极，插管平滑表 面，信号稳定 ，能保护声带不受医源性损伤

三、阻抗测量

3.1 具有自动检查电极特性功能

3.2测量范围： 0-200千欧姆±20％或±100欧姆

- 假象检出和排斥

4.1假象排除： 自动通过中性组织中的参考电极检出，排除假信号

4.2抗干扰电夹：具有增强抗干扰能力，自动测量电凝和电刀的输出，应具有1个 静音接口，方便操作

4.3ESU干扰：应具有自动监测并静音

4.4失真检测功能：具有可区分失真信号和肌电图信号，同时过滤大多数的失真信号，减少噪音

- 显示/触摸屏

5.1 垂直显示：应具有 20µV,100µV,500µV.1000µV，2000µV，10000µV,50000µV和100000µV各档显示

5.2事件俘获：应有俘获模式开关，可以将所需的EMG信号固定在屏幕上便于分析，直到下一个信号被捕捉

5.3时间显示：可显示25ms,50ms,100ms 和20s

- 刺激电极：

6.1刺激类型：  	应采用恒定电流

6.2刺激频率：   至少可选择,1,2,4,7,10Hz

6.3刺激范围：   0-30mA

6.4刺激控制：   数字控制，可逐级调节范围至少包含0.01, 0.05, 0.1, 0.5,1.0mA

6.5刺激调节：  	带刻度的触摸屏控制，并有指定电流和输送电流显示

6.7刺激测量：  	在刺激范围内±0.02mA

6.8持续时间：	可选择，50,100,150,200,250uS

6.9刺激探头：	应有普通刺激探头和可调节刺激探头多种可选择

6.10双极电凝:    可在使用双极电凝术中进行同步监控

- 音頻输出 ：

7.1 开机有预设音量；内置不小于4个扬声器

- 打印机输出/ 数据输出

8.1 打印机接口：  与普通喷墨打印机兼容

  - USB接口：     不少于5个

  - 输出类型：    可以选择图像或文本两种数据输出的格式

  - 键盘：        可连接键盘

- 设备满足适应症

9.1面神经减压；

9.2迷路切除；

9.3腮腺/颌下腺切除；

9.4甲状腺/甲状腺旁腺切除术

9.5颈廓清术

9.6颈前手术