## Sheet1
货物需求一览表及技术规格
一、 | 设备名称：笔记本式彩色多普勒超声波诊断仪
二、 | 数 量：一台
三、 | 设备须配有浅表宽频线阵探头
四、 | 设备用途说明： 腹部、心脏、妇产科、泌尿科、新生儿、 术中、介入、血管、浅表组织与小器官。所配软件为该机型的最新版本。
五、 | 主要规格及系统概述：
5.1 | 笔记本式彩色多普勒超声波诊断仪包括：
*5.1.1 | ≥15英寸高清晰度彩色液晶显示器
5.1.2 | 数字化二维灰阶成像单元
5.1.3 | 数字化彩色及能量多普勒单元
5.1.4 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元
5.1.5 | 数字化波束形成器
*5.1.6 | 多角度空间复合成像技术（可分多级调节并同屏双幅显示）
*5.1.7 | 智能化斑点噪声抑制技术（可分多级调节并同屏双幅显示）
5.1.8 | 自动优化功能
5.1.8.1 | 二维图像自动优化
5.1.8.2 | 多普勒图像自动优化
5.1.8.3 | 彩色血流自动优化
*5.1.9 | 实时同屏教学软件
*5.1.10 | 智能追踪技术（实时扫查快速重现存储图像全部扫描参数）
*5.1.11 | 血流量化评估技术（血流信号充盈比率曲线分析图表）
5.1.12 | 自适应彩色增强技术(可自动滤除运动伪影)
5.1.13 | 编码脉冲反相二次谐波成像（可用于所有探头）
5.1.14 | 原始数据处理能力（可对已存储的图像进行增益、动态范围、多普勒基线、多普勒角度、扫描速度、自动优化等调节以及测量和分析）
5.1.15 | 主机上实现实时及脱机状态M型扫描线可以以任意点为轴心360°旋转
5.1.16 | 整机重量应≤6公斤，便于携带
5.1.17 | 数字化通道≥1024通道
5.1.18 | 可视可调系统动态范围≥120db
5.1.19 | 超声系统最大探查深度≥33CM
5.1.20 | 具有实时同步成像
5.1.21 | 具有方向性能量图（DCA）
5.1.22 | 具有线阵探头凸型扩展技术
5.1.23 | 具有负荷超声技术
*5.1.24 | 具有穿刺针增强显影技术，穿刺针增益可实时调节
5.1.25 | 具有颈动脉中内膜测量技术
5.1.26 | 配有轨迹球操作
5.1.27 | 应采用中文操作界面, 中文输入（包括报告、注释等）
5.1.28 | 内置锂电池操作（断电条件下工作时间≥0.5小时）
5.1.29 | 所配软件应为该系列产品的最新版本
5.2 | 具有的测量和分析：(B型、M型、彩色M型、频谱多普勒、彩色模式)
5.2.1 | 一般测量参数
5.2.2 | 妇产科测量：包括孕期、预产期、胎重的分析及显示，胎儿生长曲线，可单幅和多幅同时显示、多数据对比图、子宫卵巢和卵泡的测量和计算，输出报告可编辑
5.2.3 | 具有多普勒血流测量与分析
5.2.4 | 具有实时多普勒自动包络、测量和计算
5.2.5 | 具有心脏功能测量以及各瓣膜功能的测量、分析及报告
5.2.6 | 具有外周血管、泌尿科测量与分析
5.3 | 具有一体化图像存储与(电影)回放重现及病案管理单元（包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等）
5.4 | 输入/输出信号：
5.4.1 | 输入：DVI，HDMI，USB，Lan等
5.4.2 | 输出：HDMI，DVI，USB，DVD，Lan等
5.5 | 连通性：可配医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件
5.6 | 图像管理与记录装置：
5.6.1 | 超声图像存档与病案管理系统
5.6.2 | 动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通 PC 机上直接观看图像
*5.6.4 | 内置固态硬盘≥128GB
5.6.5 | DVD 驱动器
6 | 探头技术参数及要求：
6.1 | 须配有浅表宽频线阵探头，用于外周血管、小器官扫查、神经阻滞等：
1.探头应具备可操控按键，可自定义实现对机器的调节；
2.扫描带宽4.2-13.0MHZ
3.线阵探头有效阵元数≥192阵元
4.中心频率7.8MHZ
六 | 主要配置：主机一台、浅表宽频线阵探头一个。