PH计 技术参数：

- 支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能

- 应配有电极支架、防尘罩和校准缓冲溶液

- 应具有智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数

- 应具有支持自动/手动温度补偿

- 支持数据存储（≥500套）、查阅、删除、传输和打印功能

- 具有RS-232接口，支持连接标准RS-232串口打印机，可直接打印测量结果，打印格式可选 ，具有USB接口，可通过通信软件与PC连接，实现数据传输。

7.指标参数：

| 仪器级别 |  | 0.001级 |
| --- | --- | --- |
| mV | 范围 | (-2000.00～2000.00)mV |
|  | 最小分辨率 | 0.01 mV |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.03%或±0.1 mV |
| pH | 范围 | (-2.000～20.000)pH |
|  | 最小分辨率 | 0.001 pH |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.002pH |
| 温度 | 范围 | (-10.0～135.0)℃/(14.0-275.0)℉ |
|  | 最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1℉ |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.1 ℃ |