微波治疗仪（ND23091）技术参数：

简述：设备应采用推车型或者立式

一、技术参数

1.1工作频率：2450MHz±30MHz

1.2输入功率：≤600VA±10%

1.3至少应具有工作方式：脉冲波、连续波、三角波、正弦波、四种波形理疗功率输出。

1.4微波输出功率：治疗 0-99W，理疗0-40W。

1.5输出控制时间：连续可调。

1.6具有功率和时间显示，可预先设置。

1.7辐射器具有电流保护功能；

1.8磁控管：高效磁控管

1.9应具有治疗模式时间记忆功能

2.0定时范围：理疗：1-30min，误差不大于±1min

治疗：0-99S， 误差≤±2%

2.1微波泄露：≤1mW/cm2，

2.2电压驻波比：≤2.5

2.3应采用一体式仪器，方便操作和治疗

二、正常工作条件

2.1环境温度：10℃~40℃。

2.2相对湿度：30%~75%

2.3工作电源：100-240VAC，50Hz/601Hz；

三、仪器配置：

1、主机：一台

2、辐射器支架：一个

3、微波输出线：两根

4、脚踏开关控制：一个

5、理疗探头：2个

6、治疗探头：4个