2~8℃医用冷藏箱

一、用    途：

适用范围：该产品适用于医院病房、药房、研究机构、生物制药等单位冷藏物品。

二、主要指标：

2.1、工作条件：环境温度0-35℃，环境湿度：20-80%，电压：110V~220V+-10%， 频率50/60Hz。

2.2、样式：立式。

2.3、*有效容积(L)：300L-390L。

2.7、内胆材料：应采用抗腐蚀材质，使用寿命长，清洗方便。

2.8、箱体材料：优质结构板材料，应采用防腐磷化、喷涂工艺。

2.9、箱内筒有照明系统。

2.10、压缩机：采用品牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。

2.11、高密度搁架（间距应该小于1公分，防止物品掉落），有标签卡设计，方便存放物品标识，配备储物篮筐（应配置不少于4搁架）。

2.12、*显示屏：显示精度0.1℃；至少能实时显示温度，可调阅湿度。

2.13、应有门锁设计，可额外加外挂锁，防止随意开启，确保存储物品安全。

2.14、有脚轮设计，方便移动安放。

2.15、高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等多路传感器，确保运行状态安全稳定。

2.16、*箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2~8℃范围内。

2.17、*具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门、断电报警、主控板通讯和记录仪故障报警等多种报警功能。

2.18、*采用高效冷凝器、蒸发器，具备自动化霜功能。

2.19、蓄电池可提供不少于48小时显示及报警功能。

2.20、应有冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

2.21、设备应具有R232、RS485等远程报警接口。

三、服务：

3.1、整机保修3年，终身维修。

3.2、接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务。