## Sheet1
货物需求一览表及技术规格
一、 | 设备名称：笔记本式彩色多普勒超声波诊断仪
二、 | 主要规格及系统概述：
2.1 | 笔记本式彩色多普勒超声波诊断仪包括：
2.2 | ≥15.6英寸高分辨率LED显示器
2.2.1 | 二维灰阶模式
2.2.2 | 组织谐波成像技术
2.2.3 | 穿刺针显影增强技术
2.2.4 | 彩色多普勒模式
2.2.5 | 能量多普勒模式
2.2.6 | 脉冲多普勒模式（PW）
2.2.7 | 频谱自动描记测量
2.3 | B模式成像
2.3.1 | 组织谐波成像模式
2.3.2 | 组织特异性成像
*2.4 | 多角度空间复合成像技术，支持≥3条偏转线，多级可调，支持线阵按键探头和凸阵探头
2.4.1 | 斑点噪声抑制成像
2.4.2 | 回波增强技术，提高心脏图像质量
2.4.3 | 自适应彩色增强技术(可自动滤除运动伪影)
2.4.4 | 锐眼技术，增强局部分辨率
2.4.5 | 高分辨率血流成像
2.5 | 双实时同屏对比显示
*2.6 | 整机重量应≤4公斤，便于携带
*2.6.1 | 触控面板操作，具有防泼溅、防尘、防异物功能
2.7 | 机器内置超声教学助手，可用于辅助医生进行神经阻滞的练习、操作，同时也可用于腹部、心脏及小器官的教学指导
*2.8 | 超声系统最大探查深度≥40CM
*2.9 | 具有造影成像
*2.9.1 | 具有应变式弹性成像
2.9.2 | 具有一键优化功能
2.9.3 | 具有负荷超声技术
三、 | 系统通过电池或交流电源运行
*3.1 | 可充电锂电池，连续使用时间≥90分钟
3.2 | 常规测量软件包（腹部、心脏、血管、小器官，神经，产科、妇科、泌尿、急诊测量软件包）
3.3.1 | 可选配大容量电池组，并能够嵌入台车面板中，满足全天8小时扫查
3.3.2 | 支持3D成像
3.3.3 | 支持Auto EF心脏射血分数测量
3.3.4 | 支持自动下腔静脉定量分析
3.3.5 | 支持自动速度时间积分
3.3.6 | 支持磁影导航技术
3.4 | 连通性和外部数据管理
3.4.1 | 具备DICOM基础功能，可通过网络将图像传输到DICOM服务器
*3.4.2 | 4个USB 3.0端口
3.4.3 | 以太网端口，内置无线网卡，借助网络，可在机器上一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内
3.5 | 病人信息管理单元
3.5.1 | 超声设备上具备可自行设置的隐私数据脱敏传输开关，用户可选择传输图像是否包含病人信息
*3.6 | 内置固态硬盘≥128GB
四、 | 探头技术参数及要求：
4.1 | 须配有浅表宽频线阵按键探头，用于外周血管、小器官扫查、神经阻滞、造影等：
1.探头应具备可操控按键，可自定义实现对机器的调节；
2.扫描带宽3.0-12.8MHZ
3.线阵探头有效阵元数≥192阵元
五、 | 主要配置：主机一台、浅表宽频线阵探头一个。具备造影成像，弹性成像功能