生物刺激反馈仪技术参数
一、适用范围：
对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，对患者的肌肉施加电刺激来帮助诊断和恢复患者的肌肉功能障碍。
二、硬件参数：
1.应采用独立四通道表面肌电采集和电刺激；
2.液晶显示屏≥21.5寸，满足患者治疗时远距离接受视觉反馈的需求；
3.采用独立双屏显示模式，满足医患双方个性化观察指标的要求；
4.应具有按键、旋钮和屏幕操作两种方式控制电刺激电流强度；
5.AD采样率：≥8192Hz；
6.AD采样位数：16位；
7.刺激频率：0.5Hz~999Hz；
★8.脉冲宽度：10μs~1000μs；

9.输出电流：0-100 mA；
10.肌电测量范围：1μV～999μV（r.m.s）；
11.主机带有功能地接口；
12.配置音响和头戴式耳机，双声音反馈模式，满足不同临床环境下治疗的舒适性和私密性需求；
13.配置打印机，可直接连接设备，可用于报告打印等功能。
三、软件功能：
1.应具有一分钟评估、三分钟评估、七分钟评估等多种评估模式，满足不同临床需求；
2.七分钟评估（盆底标准肌电评估）具有基于大数据建立的盆底常模类型，可智能解读评估报告的不少于5种评估结果；
3.结合临床路径管理规范，以七分钟评估的结果和盆底专科病历信息的患者症状为依据，智能推荐个性化的处方治疗方案，一键开启治疗；
4.在评估正式开始可进行预览及盆底肌收缩放松训练；
5.可在评估后自动生成报告，报告可随时查看并回放评估过程，可使用设备标配打印机即时打印报告；
6.神经肌肉电刺激，应内置多种不同的盆底治疗方案，且可自定义设定不同的参数，包括频率、波宽、电流通断比时间；
7.具有肌电触发电刺激模式，可自动和手动设定阈值，也可自定义设定不同的参数；
8.具有多媒体生物反馈训练，通过音乐和动画反馈进行肌力训练；
9.应具有标准的、进阶式训练方案：针对不同盆底功能障碍程度的患者选择针对性的训练；
10.具有放松训练，运用声音、图像、动画等方式指导患者进行肌肉放松能力的训练；
★11.具有控尿反射功能：运用模板曲线的方式来指导患者收缩或放松肌肉的训练；
12.应具有游戏训练功能：通过多种趣味性的游戏对盆底肌肉的肌力、耐力和精准性训练；
13.具备处方治疗模式，可预置进阶式训练及生物反馈训练等相关治疗步骤程序，无间断完成整个治疗过程；
14.注册界面可记录患者基本信息，可记录患者病史采集，具有病员管理功能，实现病历添加、修改、删除、查询、导入、导出等操作；
15.具有全程语音指导功能，便于患者理解正确的收缩放松肌肉，实现准确评估和有效治疗，减少不必要的医护人员干预，减轻工作负担；
16.具有信息管理功能，可对数据进行查看、修改、查找、打印等操作，可进行工作量统计，便于后期数据分析。
