射频治疗仪参数

- 性能要求：

1.临床适用于:

（1）局部精雕：婴儿肥、双下巴、蝴蝶袖等

（2）颜面微雕与提升：面部皮肤松弛、抬头纹、鼻唇沟、鱼尾纹等

（3）细纹，粗皱纹，色素异常，肤色灰暗等治疗

- 射频发生器及模式：

∗1． RF输出功率及模式：直接手柄输出能量，不需要连接负极板。

∗2. RF输出频率：1MH

3. RF输出模式：固定模式、循环模式。

4. 阻抗上下限在30-1000ohm之间自动监控调节

- 治疗手柄技术规格参数：

1．滑动手柄功能要求：

2．能量调节范围：20-60W

∗3. 温度控制范围：监测皮肤温度35-42℃可调可控；

4. 传感器：实时监测及反馈显示及声频提示。

5. 滑动式、定点式双模式释放射频能量。

∗6.能量过载保护：到达设定温度，即时切断能量输出。

∗7.定点加强手柄功能要求：

8能量调节范围：20-60W

∗9. 温度控制范围：监测皮肤温度35-42℃可调可控；

10. 传感器：实时监测及反馈显示及声频提示。

∗11. 负压式吸附操作，具备吸力数值实时反馈显示。

∗12. 能量过载保护：到达设定温度，即时切断能量输出。