小液氮罐  2套

参数要求：

- 箱体结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料。

- 规格要求：液氮罐罐口口径: 215mm- 220mm

- ★ 罐体高度≤1000mm ，罐体直径≤675mm （投标人需提供产品彩页或产品说明书）

- 空罐重量：≤ 50kg

- 液氮静态蒸发速度≤1（升/天），正常工作持续时间（全天）≥100天

- ★可贮存2ml样品管≥4000个；存放方提筒数量≥4个；方提筒冻存架层数≥10层 （投标人需提供产品彩页或产品说明书）

- 采用高强度铝合金制造，外壳采用喷塑技术，冻存架采用悬挂及隔箱设计。

- ★锁盖具有安全锁扣设计，每个液氮罐配置指纹锁一台，自动记录开锁人员和时间，异常状态远程报警，充分保证样品安全。指纹锁系统与液氮罐监控系统数据自动互通互联。（投标人需提供产品彩页或产品说明书或系统功能截图）

- ★配置智能瓶塞，可显示温度和液位，集成屏幕显示，实现液氮罐液位监测和温度监测，内置电池可达2年以上工作时间。 （投标人需提供产品彩页或产品说明书或系统功能截图）

- ★集成高精度电容式液位传感器，液位范围：0至1000mm,误差≤±3mm。集成高精度温度传感器，误差可达±1℃。（投标人需提供产品彩页或产品说明书或系统功能截图）

- ★系统自动生成符合QA管理的数据报告，报告内容包含：自定义周期内数据的最大、最小、平均值，数据超出设定上下限阈值的次数及时长、数据曲线图及详细数据列表，方便存档和追溯管理。系统符合FDA21CFR法规要求，具备电子签名功能。（投标人需提供产品说明书或系统功能截图）

- 智能无线系统可以设定温度、湿度、气体浓度、液位异常报警，报警频次可以自行设置，可设异常恢复通知，报警可以同时实现语音、邮件、短信、微信同步，且同时送达号码不受限制。

- 标配冻存架；

- 配置滑轮底座

- 产品符合并通过CE和ISO13485认证

单台配置：

1.液氮罐主罐1个

2.锁盖1个

3.智慧瓶塞（液位温度监控和报警）及系统1套

4.指纹锁一个

4.满罐配套10层方提筒

5.移动运输车 1个

关键技术参数“★”均需附相应的技术证明文件，包括但不限于产品彩页、技术说明书、设备测试报告复印件、系统界面截图或产品功能截图、相关证书、第三方的检测报告、设计图纸。