牙科综合治疗机技术参数

一 、产品工作条件：

1、额定电压：频率：220V，50Hz。

2、气源气压：0.6Mpa-0.8Mpa。

3、水源水压：0.2Mpa-0.4Mpa。

4、环境温度：5℃～40℃。

5、大气压力：700hPa～1060hPa。

6、内置式地箱，下挂式器械盘。

二 、产品功能参数：

- 1、和治疗机同品牌高速硅胶手机管2条。

- 2、和治疗机同品牌低速硅胶手机管1条

- 3、三用枪2支：可喷水、气、雾，枪头可进行135℃高温和真空灭菌消毒。

4、医生操作台：

4.1、医生位控制面板设有全电脑控制按键，包括：电源指示灯、设置键、复位键、水杯加热键、口腔灯键、漱口水键、冲盂水键、痰位键、观片灯键、牙椅升、降、俯、仰键、椅位记忆1、椅位记忆2、椅位记忆3、定位准确，功能丰富，有效提升医生工作效率。

4.2、具备痰位冲盂联动、灯椅联动、漱口冲盂联动设置（痰盂与漱口本身不联动），有效提高医生工作效率。

5、助手操作台：

5.1、二关节旋转式助手架，方便四手操作，扩大助手诊疗范围。

5.2、助手位设有薄膜按键：具有口腔灯、漱口水、冲盂水、复位键、椅位记忆1以及牙科椅升、降、俯、仰等相关功能，定位准确，功能丰富，有效提升助手工作效率。

5.3、助手单元有4个器械挂架：三用枪、强吸、弱吸、光固化（预留），满足助手配合治疗的操作需求。

6、感应式LED口腔灯：

6.1、操作模式：红外感应控制和手动扳柄开关。

6.2、口腔灯开启与关闭可通过灯底部感应点、灯的手动扳柄、医生控制台、助手控制台、脚开关五个位置，方便医生操作。

6.3、口腔灯采用无级调光，光照柔和，长时间使用不废眼。

6.4、口腔灯电压：AC12V-16V；功率：10W；照度：3200lux—28000lux；色温：5000K；感应范围：10cm以内。

6.5、口腔灯把手方便拉伸、锁定，手柄外套可拆卸，可高温消毒，避免交叉感染。

7、痰盂：一体式陶瓷漱口盆，易清洁消毒。可向患者位旋转90度，方便患者漱口吐痰使用。

8、器械盘：

8.1、超大器械盘，尺寸：545mm（长）X 320mm（宽），可承载1.5千克。配有透明整体防污罩,防污罩可以对器械盘及按键做整体保护及防止交叉感染。

8.2、采用气压锁定装置，可精准、轻松定位器械盘高度。

8.3、设有总气开关，可轻松控制治疗机水、气、电。

8.4、独立防脱式五联枪架，预留洁牙机升级位，枪架可随器械盘绕器械臂左右各旋转70°，方便医生使用。

8.5、独立式角度可调6寸安全低压观片灯，采用背光源设计，方便医护人员查看。

8.6、配有外挂式可旋转污物杯，方便临床治疗过程中临时废弃物的存放，方便取出进行清洁消毒。

9、主箱体：采用注塑工艺，方便擦洗消毒。主箱体可向外旋转70°，有效扩大助手配合治疗空间。

10、强、弱吸吸唾系统：内置式强、弱吸过滤装置，配有强、弱吸清洗过滤网，方便拆卸和清洗消毒。

11、净化水系统：采用手动泻压与增压，可灵活选择自来水或纯净水，也满足管路消毒需要；内置式纯净水瓶，加水口在主箱体顶部，美观无污染，方便加水。

12、冲盂漱口定量给水自动控制系统：电磁阀控制冲盂、漱口水，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统，水温适中，方便患者使用。

13、牙科（患者）椅：

13.1、采用直流电机驱动。低噪音，动力稳定，运行平稳。

13.2、靠背背板为优质钢材，整体注塑框架工艺制成，靠背背板与牙椅框架整体连接，结实可靠，连接稳固，运行更安全。

13.3、采用搭扣形式连接的靠背和座垫，免用工具就可方便更换与维修。

13.4、牙椅具有记忆电机，记忆永存，断电不丢失。

13.5、牙椅座椅和靠背联动设计，避免患者背部牵拉及搓背感，靠背运动 -5°— 63°，有效提升患者舒适感。

13.6、牙椅运行平稳，启停柔和。牙椅具有抬腿补偿结构，最低椅位：410mm，最高椅位：750mm，方便患者上下牙椅。

13.7、多关节折叠式头枕，可多角度调整并固定头枕，且可拉伸和锁定，伸缩范围达150mm，满足成人和老人、儿童、残障人士使用。

13.8、满足各类患者治疗使用。牙椅皮垫采用进口优质皮革面料一次压注成型（提供报关单），柔软舒适耐磨，方便擦洗消毒。

13.9、双扶手设计，外扶手可向下旋转，方便患者治疗和上下牙科椅使用。

13.10、牙椅底板罩壳后方设有可控制牙椅升、降、俯、仰运动的球状开关。

14、脚开关：

14.1、可控制患者椅位运动；可控制高速手机、低速手机、洁牙机等动态器械。

14.2、可控制高速手机单喷气/无水操作。

14.3、可控制高速手机吹屑气操作。

15、全面安全保障控制：

15.1、牙椅具有安全保护功能，牙椅在下降和靠背在“仰”的动作过程中遇障碍座椅会停止运动，并小幅上升，具有防挤脚和防压腿功能。

15.2、牙椅具有即停功能：无论牙椅进行任何运动，只要按上主控面板上任意一个椅位键，牙椅运动停止，有效避免意外发生。

15.3、当手机工作时，牙科椅被自动锁定，有效避免误操作带来的安全隐患。

15.4、设置负载短路及过载保护，保证了设备电气的使用安全。

16、可升级选配全自动管路消毒：

可升级选配全自动管路消毒系统：一键式全自动管路消毒系统。自动消毒，无需值守，消毒范围包含医生位手机、三用枪、洁牙机等所有器械。做好准备工作后一键启动，轻松实现整个消毒过程。

- 医生座椅1套：座椅高度可调节，最低椅位425mm，行程120mm，座垫可在水平面内360°灵活旋转；座垫旋转靠背旋转采用不同轴，其独特的偏心结构使得医生乘座转动靠背时有收腰的感觉，符合人体工程学设计。

配置清单

(一)、医生位：

- 1、高速手机连通管2条。

- 2、低速手机管1条。

- 3、三用喷枪1支。

- 4、预留洁牙机位 1个。

- 5、独立式安全低压观片灯 1个。

- 6、医生位多功能程序控制盘 1个。

(二)、助手位：

- 1、三用喷枪1支。

- 2、强力吸唾1支。

- 3、弱力吸唾1支。

- 4、预留光固化位1个。

- 5、助手位多功能程序控制盘 1个。

(三)、其它配置：

- 1、感应式LED口腔灯 1套。

- 2、一体式陶瓷漱口盆 1套。

- 3、注塑式主箱体 1套。

- 4、超大器械盘 1套。

- 5、多功能脚控开关 1套。

- 6、手机净水系统1套。

- 7、冲盂漱口定量给水自动控制系统 1套。

- 8、全电动牙科椅 1套。

- 9、医生座椅1套。