彩色多普勒超声诊断仪技术规格及要求

# 设备名称：全数字彩色多普勒超声诊断仪

# 用途：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、血管、泌尿、儿科、神经、急症等方面的临床诊断工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

# 主要技术规格及系统概述：

## 主机成像系统：

### 高分辨率液晶显示器≥21.5英寸，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠

### 操作面板触摸屏≥13英寸，具备防眩光功能。

### 控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度 ≥180度，上下移动≥30cm

### 多倍信号并行处理技术

### 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

### 数字化二维灰阶成像及M型显像单元

### 解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。

### 曲线解剖M型技术

### 彩色多普勒成像技术

### 彩色多普勒能量图技术

### 方向性能量图技术

### 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)

### 智能化一键图像优化技术，自动连续优化图像，具备独立按键。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。

### 空间复合成像技术，支持彩色多普勒模式

### 斑点噪声抑制技术，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持≥7档调节。

### 具备自动血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化

### 穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示（增强前后效果），并支持自适应校正角度

### 图像放大，支持高清放大和全局放大、局部放大，放大倍数≥16倍;支持≥2种放大全屏放大模式。

### 支持线阵探头双B图像拼接

### 声功率可调，可实时显示MI/TI（TIB，TIC，TIS）

### 具备腹部、妇科、产科、浅表、心脏模式自动工作流协议，支持定制化模板，在检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等

### 支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释

### 支持超声远程会诊系统，该系统需具备单独远程超声会诊系统注册证及信息安全等级证书

## 先进成像技术：

### 造影成像技术及造影定量分析功能

- 可支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头、容积探头

- 支持微血管造影增强功能

- 双计时器

- 支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储

- 具备混合模式

- 支持造影图像和组织图像位置互换

### 应变式弹性成像技术

- 支持探头：线阵探头、腔内探头、容积探头。

- 具备组织硬度定量分析软件，支持应变、应变率和应变直方图的测量

- ▲具备肿块周边组织弹性定量分析功能

- 具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量

### TDI组织多普勒成像

- ▲TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图

- TDI曲线解剖M型模式：同步显示心肌组织节段运动同步性、运动时相对比

### 内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像，包含腹部、心脏、乳腺、甲状腺、妇科、产科等切面。同时，支持腹部及心脏各≥5个标准切面的自动识别。

## 测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

### 常规测量软件包

### 基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量

### 定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度

### 半自动面积及径线测量 自动描迹、测量和计算工具，可支持径、周长、面积、平均灰度、径1/ 径2、径2/ 径1 等测量结果

### 全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。

### 妇科测量软件包：支持二维卵泡自动测量，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构。

### 具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育曲线分析

### 产科测量软件包：自动产科测量，要求自动测量≥5项胎儿发育评估指标。

### 心脏测量软件包：心功能自动测量软件,无需ECG可自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记

### 腹部测量软件包：支持膀胱自动测量

### 自动肝肾比测量 一键自动肝肾器官识别，自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值，方便进行肝脏脂肪变的定量评估

### 小器官测量软件包，包含乳腺测量包

### 血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，测量结果参数≥7项，具备IMT评估曲线分析。

### 支持颈动脉血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新

## 图像存储(电影)回放重显及病案管理单元

### 硬盘≥1T，图像存储，电影回放：≥150秒

### 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

### 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键

### 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可调节参数≥32项

## 连通性要求：

### 支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输

### 具有远程图像通讯功能。

# 系统技术参数及要求：

## 系统通用功能：

### ▲主机探头接口≥5个，大小一致，全激活、相互通用。

### 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。

## 探头规格

### 频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头

### 二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段；

### 电子线阵探头阵元数≥192

### 腹部凸阵探头（2.0-5.5MHz）

### 血管/小器官线阵探头（3.0-13.0MHz）

### 心脏相控阵探头（1.5-4.5MHz）

## 二维显像主要参数：

### 成像速度：相控阵探头，18CM深度时, 全视野，帧率≥57帧/秒；凸阵探头，18CM深度时, 全视野， 帧率≥39帧/秒

### 增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≥1。

### TGC: ≥8段，LGC: ≥8段

### 显示深度≥38cm

### 伪彩图谱: ≥8种

### 最大帧率: ≥600 帧/秒

### 动态范围：≥240，可视可调

## 频谱多普勒：

### 显示模式：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

### 最大测量速度：≥7.2m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

### 最低测量速度：≤13.1cm/s

### 偏转角度: ≥±30° (线阵探头) ，并支持快速角度校正

### 取样宽度及位置范围： 0.5-30mm

### 零位移动：8级

### 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

## 彩色多普勒：

### 显示方式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

### 速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

### 取样框偏转: ≥±30°，取样框可根据探头血流方向自动调节

### 最大帧率: ≥220 帧/秒

### 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI)

### 彩色频谱自动反转：当调节彩色取样框从一侧偏转向另一侧时，系统可自动触发反转功能，保证偏转调节过程中，血管内血流颜色不变

## 记录装置：

### 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，图像支持BMP、JPG、TIFF、DCM、 AVI、MP4格式直接导出。

### 内置数字录像机可用于教学，存储时间≥60分钟

### 内置USB接口≥6

## 外设和附件

### 支持主机一体化耦合剂加热器，耦合剂温度三挡可调

### QWERTY背光小键盘

### 主机一体式LED照明灯，辅助暗室临床操作