| 聚焦超声肿瘤治疗系统配置要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 要求 | 备注 |
| 一 | 基本要求 |  |  |
|  | 提供有效医疗器械 注册证 | 提供中国国内认证材料及测试报告 |  |
|  | 提供适应症范围 | 提供经认证的适应症范围，包括但不限于肝脏肿瘤、乳腺癌、乳腺纤维腺瘤、骨肿瘤、子宫肌瘤及软组织肿瘤等。 |  |
|  | 基本功能要求 | 支持治疗头下置及湿式俯卧治疗； 超声实时监控、灰阶梯度变化≥5、且随影像变化实时评价疗效；TPS实时反馈调节治疗剂量，并监控及记录治疗全过程。 |  |
|  | 提供临床培训 | 提供规范培训机会，操作医生培训合格后可取得上岗证书。 |  |
| 二 | 设备电源 |  |  |
|  | 输出功率 | ≥8 KVA |  |
|  | 设备供电 | 符合中国标准：电压220V或380V,误差小于10%； 频率：50 Hz±1 Hz |  |
| 三 | 超声治疗头 |  |  |
|  | 超声治疗头 | 聚焦型，至少提供3种规格。 |  |
|  | 声功率调节方式 | 连续可调 |  |
|  | 焦域尺寸(mm) | 横向≤2X2，纵向≤15 |  |
|  | 治疗头行程(mm) | X、Y向≥125，Z向≥150 |  |
|  | 各运动轴运动精度 | ±1mm |  |
| 四 | 治疗床 |  |  |
|  | 基本要求 | 长度≥2800 mm，宽度≥650mm，承重能力≥135 kg |  |
|  | 功能要求 | 支持手动和自动，且支持单人操作过床 |  |
| 五 | 超声影像监控装置 |  |  |
|  | 硬件要求 | 主流高配主机；高分辨率液晶显示器≥15英寸；阵元探头≥185个。 |  |
|  | 成像技术 | 具备造影匹配成像技术，谐波成像技术，增强造影评价功能。 |  |
|  | 输出接口 | 具有DVI、网络、USB等常用接口 |  |
|  | 探头运动范围 | 旋转≥180°，升降≥100 mm |  |
| 六 | 工作站 |  |  |
|  | 主机 | CPU：I7级；内存≥4G；硬盘≥500G×2；显示器≥20寸； |  |
|  | 图像采集 | 医学影像级分辨率，支持彩色显示，实时采集； |  |
|  | 资料储存 | 图像信息自动保存，存储空间不小于10000幅，预留可扩展接口或者提供便利的转存方式。 |  |
|  | 查询系统 | 支持显示患者基本信息、计划扫描信息、治疗信息，支持对患者治疗数据的筛选，支持对治疗图像进行浏览； |  |
| 七 | 介质水处理 |  |  |
|  | 功能要求 | 自动控温、自动换水 |  |
|  | 水温控制 | 连续可调，最高温度不大于40℃ |  |
| 八 | 治疗计划系统 |  |  |
|  | 基础功能 | 提供逐层勾画感兴趣组织功能，用于生成计划和治疗辅助判断； 支持自动计算靶区的体积和尺寸； 支持自动生成计划单元，得到计划单元的分布情况和计划单元的剂量参数； 支持自由治疗、自定义治疗、自动治疗等多种模式； 支持定点治疗，多点扫描治疗，直线连续扫描治疗； 支持实时检测能量系统的工作状态，如果发生异常会及时报警，避免能量输出过小或过大； 支持报告打印功能，允许用户自定义报告模板； 提供多个治疗功能模块，包括但不限于子宫肌瘤、软组织肿瘤、乳腺肿瘤、骨肿瘤、肝脏肿瘤等； |  |
|  | 显示功能 | 支持在监控图像上直接显示聚焦超声在人体组织的通道； 支持实时显示当前治疗的剂量参数和累计的剂量参数(功率, 能量，时间等)； 支持实时二维图像融合辅助判断治疗位置； 支持三维体重建、三维面重建、浏览、对比； 支持三维模拟的治疗场景显示； 支持超声影像实时录像，可查看、对比、回放与分析； 支持多角度治疗室可视监控； |  |
|  | 高级功能 | 支持基于灰度检测的效果评价功能，提供自动和手动两种模式； 支持皮肤安全预警，辅助分析治疗时人体皮肤损伤的可能性，确保皮肤安全； 支持病人体位发生较小或刚性位移后，通过X、Y或Z的偏移量对原始治疗计划进行校正； |  |
|  | 数据安全与接口 | 支持权限分级的数据管理模式； 支持数据管理与分析，可开展临床应用与研究； 支持全过程数据实时自动保存； 支持治疗数据进行光盘刻录； 支持视频、图片、数据文件导出到可移动磁盘； 提供常用接口, 包括但不限于His、Pacs以及远程支持系统等； 支持外接超声探头协同工作； |  |
| 九 | 设备安全与附件 |  |  |
|  | 设备安全 | 各分系统的短路与过载保护；介质水高温保护；变压器过载与过热保护；电动机过载保护；水处理装置高压与低压保护；高频发生器电子管超温保护；输出声功率超时保护；机械运动障碍与限位保护；计算机控制系统通信故障保护。 |  |
|  | 附件 | 患者体位固定装置； 患者体位搬动装置； |  |