盆底康复治疗仪招标技术参数

1. 设备名称：盆底康复治疗仪
2. 数量： 1 套（台）
3. 主要配置

1、盆底康复治疗仪主机 1台

2、病人电缆 1条

3、专用电源线 1条

4、一次性使用膀胱刺激电极 1条

1. 技术参数：

（一）主机参数

1.1主机治疗道数：4

1.2刺激脉宽：100-1000 us

1.3刺激脉冲频率：1-200Hz

1.4刺激脉冲强度：1-60mA

1.5刺激渐变上升时间：1-100s

1.6刺激渐变下降时间：1-100s

1.7刺激保持时间：1-100s

1.8刺激关闭时间：1-100s

1.9工作环境温度范围：5℃～40℃

1.10工作相对湿度范围：0%～80%RH

1.11电源输入：AC 220V， 50Hz，1.14A

1. 膀胱腔内刺激电极参数

2.1\*具有膀胱腔内刺激电极,前段长度375 ± 15 mm；锥形接头长度39 ± 1.5 mm，专门用于膀胱内电刺激，导管电极由导尿管单元和电极单元组成，导管和电极是一体的，一次插管即可完成膀胱排空，生理盐水灌注和电极置入，且不需要贴对照电极，所以其不良事件发生率会大大降低，具有独立的国内注册证。

（三）

3、工作站

3.1、硬件参数

3.1.1、CPU： I5 或以上性能

3.1.2、内存≥8G；硬盘≥1TB

3.1.3、彩色液晶显示器≥ 17 英寸

3.1.4、显卡（采集卡）

3.1.5、配备打印机

3.1.6、配备移动台车

（四）、软件功能

具备患者档案管理、治疗记录管理、紧急停止功能，具有诊断膀胱功能疾病自定义治疗方案。

五、售后服务：

1、培训要求

1.1掌握如何连接电极等各种配件

1.2掌握如何处理患者不配合情况

1.3掌握如何采集数据等

1.4掌握怎样分析数据

2、质量保证期及售后服务

2.1、质保期：自验收合格之日起免费质保期≥3 年。出保后的维修设备只收取配件费用。

2.2、如果设备出现故障，我们将在24小时内作出响应，如果因其它种种原因不能尽快解决，公司将提供备用样机