骨密度仪技术参数

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
|  | 提供的产品需具备中国CFDA及国际FDA证书 |
| 1 | X线源 |
| 1.1 | 具有稳恒电压，脉冲式产生高、低双能X线 |
| 1.2 | 双能的峰值范围：高能140Kv；低能100Kv |
| 1.3 | 球管最大耐受电流10mA |
| 1.4 | 球管热负荷：3400 BTU/小时 |
| 1.5 | 球管冷却方式：完全油循环冷 |
| 1.6 | 扫描方式：扇形束扫描技术-沿人体长轴, 无折返,无漏扫. |
| 1.7 | 自动智能扫描: 无需预扫 |
| 2 | 探测器系统 |
| 2.1 | 探测器的种类为高分辨率多排数字探测器阵列 |
| 2.2 | 探测器数目：64个 |
| 3 | 扫描 |
| 3.1 | 开放式扫描床，床面可前后移动 |
| 3.2 | 床面尺寸：长度≥1900mm；宽度≥650mm |
| 3.3 | 最大有效扫描视野：长度x宽度 96cm x 51cm |
| 3.4 | 扫描时间：正位腰椎或髋关节标准扫描模式30秒 |
| 3.5 | 精确激光定位灯 |
| 3.6 | 全套扫描定位器 |
| 3.7 | 扫描精度 |
| 3.7.1 | 活体腰椎或髋关节: ≤1.0% |
| 3.7.2 | 仿人体腰椎的质控模块扫描精度：≤1.0% |
| 3.7.3 | 长期稳定性好，4年长期精度≤1.0% |
| 3.8 | 扫描台最大病人重量限制: ≥200kg |
| 3.9 | 扫描臂距离扫描床距离 60cm |
| 3.10 | 工作噪音≤53分贝 |
| 4 | 扫描部位及临床应用功能 |
| 4.1 | 具备正位、侧位脊柱扫描、评估 |
| 4.2 | 单侧股骨扫描 |
| 4.3 | 双侧股骨自动扫描、评估 |
| 4.4 | 自动WHO体重指数评估 |
| 4.5 | 人工关节置换后的自动扫描、评估。 |
| 4.6 | 前臂自动扫描、评估 |
| 4.7 | DICOM 接口 |
| 5 | 临床应用软件包 |
| 5.1 | 运行环境：WINDOWS 10 Professional Chinese Version |
| 5.2 | 骨密度仪中文操作软件 |
| 5.3 | 骨密度结果中文影像检测报告 |
| 5.4 | 骨密度及标准骨密度计算软件包 |
| 5.5 | NHANES 参照数据库 |
| 5.6 | ISCD国际临床骨密度仪协会分析报告系统 |
| 5.7 | 中国大陆人骨密度参考数据库 |
| 5.8 | 与前一次扫描结果对比分析 |
| 5.9 | 异常骨密度区域或金属自动排除软件 |
| 5.10 | 屏幕上扫描部位调整（可以通过软件，在屏幕上对扫描部位做精细调整，保证测量的精确性） |
| 5.11 | 体重/种族差异校正软件 |
| 5.12 | T值和Z值分析软件 |
| 5.13 | WHO骨折风险评估 |
| 5.14 | 校准系统：含质量检测程序，QA态势分析及质检模 |
| 5.15 | 检测结果趋势分析软件 |
| 5.16 | 弯曲脊柱专用分析 |
| 5.17 | 扫描时自动对比该病人以往图像 |
| 5.18 | 中文多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，将所有检测部位打印在一张报告上进行联合评估 |
| 6 | 计算机系统 |
| 6.1 | 主控计算机 |
| 6.1.1 | CPU类型：Intel 酷睿双核 |
| 6.1.2 | CPU主频：≥3GHz以上 |
| 6.1.3 | 内存：≥4G |
| 6.1.4 | 硬盘：≥500GB |
| 6.1.5 | DVD±RW驱动器 |
| 6.2 | 显示器：≥19寸显示器 |
| 6.3 | 惠普彩色喷墨打印机 |
| 7 | 校准 |
| 7.1 | 自动质控测试程序 |
| 7.2 | 外校准系统----仿真人体脊柱体模 |
| 7.3 | 连续时时内校准系统，内校准鼓内有相当于人体骨骼、软组织密度的物质，进行系统不间断校准，病人数据与已知数据作对照，保证数据稳定性、重复性。每一束发出的射线，均经过校准。 |
| 8 | 售后服务 |
| 8.1 | 培训：专业培训师负责机旁操作培训，直至用户熟练使用为止。 |
| 8.2 | 售后维修：具有专业维修服务团队，24小时提供电话咨询服务；设备出现故障，6小时内到达现场处置。 |