## 一、数字成像系统技术参数要求：

★1. 主机光源一体化设计，电子数字成像处理系统，输出分辨率≥11lp/mm，具备图文记录功能，可术中记录视频和图片。（提供省级以上医疗器械检验机构出具的检测报告）

★2.可适配四向及二向一次性成像导管，可适配规格≥44种；

★3.SFR值为50%时所对应的空间频率标称值≥0.8C/°，30%时所对应的空间频率标称值≥0.9C/°。（提供省级以上医疗器械检验机构出具的检测报告）

★4.主机静态图像宽容度的标称值≥95。（提供省级以上医疗器械检验机构出具的检测报告）

5.信噪比≥37dB

5.具备图像显示放大/缩小功能，调节档位数≥3种档；

6.具备图像冻结/解除冻结模式；

★7.具备图像显示边框调节模式，可调节≥6种模式；

8.	具备白平衡调节功能，图像显示偏色时能够一键校准；

9．具备图像自动曝光和自动增益、自动对焦功能、自动饱和度、锐度调节、3D 降噪、色彩还原、边缘增强、对比度调节等图像调节功能；

10.LED光源与专机使用耗材一体化设计，光源具备独立开关；

11.可调节光亮强度，调节档位数≥5档；

12.视频输出格式≥2，具备常规DVI和CVBS多种视频输出格式，同时支持视频输出格式扩展功能；

13.集成图文工作站，CVBS标准接口可以连接现有科室工作站采集图片，连接打印机后，能够一键生成图像报告。

14.具备中国标准要求的PAL制式；

15.具备便捷操作，可不受手术室场地限制，主机重量≤6KG；

16.胰胆成像系统提供一键图像摄录和存储功能；

17.支持主机软件外接升级，并兼容配套四向二向成像导管；

★18.适应范围：产品专为胰胆系统、阑尾腔的内镜手术过程的诊疗应用提供显像，并为其他附件提供器械通道；

## 二、导管技术参数要求：

★1.照明镜体光效ILeR≥1。

★2.输出总光通量≥5lm，显色指数RA≥94；

★3.导管前端可调节方向有4向和2向可选，满足临床不同的需求；

★4.有效工作直径规格≥6种，满足多种手术方式；

5.导管工作长度≥390mm，有效工作长度规格≥4种；

6.对进液的防护程度：前端摄像头 IPX7其他 IPX0；

7.具备一体式吸引控制阀；

8.二向导管前端弯曲角度向上≥210°，向下≥180°；

★9. 摄像头分辨率≥11lp/mm，视野角度≥120°；视向角：0°(直视)；

★10.有效器械通道规格≥4种，最大≥2.8mm，最大导管钳径比≥56%；

★11.二向导管外管具有刻度标识显示，可术中提供长度参考；

★12. 具备独有光纤照明系统，支持后置LED光源的大量光纤均匀排布，镜头配套光源点≥3个，提供均匀和充足的照明，清晰照亮解剖结构；

★13.LED光源,色温5000~6000K,接近日光;光强度可连续。

14.具备蛇骨外覆金属支架，防止镜子断裂和嵌顿带来的损伤；

15.全新设计的按压式三通，无需防水帽；

★16.适应范围：产品专为胰胆系统、阑尾腔的内镜手术过程的诊疗应用提供显像，并为其他附件提供器械通道；

## 三、一次性使用内镜下取石网篮技术参数要求：

1.配套洞察专用网篮，开合推送顺畅，在可视下高效抓取结石。

2.有效长度规格≥4种；

3.插入部直径≤1.6mm；

4.网篮开幅规格≥3种；

5.网篮型式≥4种：螺旋型、 无头螺旋型 、椭圆型、 无头椭圆型。

4. 网篮前端外管为斑马涂层，方便镜下观察器械运动轨迹

5.最小可通过1.2mm活检孔道，可随子镜到达更远部位

6. 四线镍钛合金材料，塑型性优良不易变形，确保在困难取石后仍维持网篮原有形状；

7. 加粗丝径，兼顾强度和柔软度的平衡，提升支撑性；

8.*网篮与成像导管同品牌，保证取石顺畅性；

## 四、一次性无菌胰胆组织取样钳技术参数要求：

1.至少适配两种规格的取样钳型号；

2.工作长度≥1100mm；

3.两种取样钳闭合直径≤1.6mm和≤1.1mm；

4.外表涂有特殊材质的超滑涂层，有效保护内窥镜钳道。

5．冲压工艺钳头，先进活检钳工艺，提高稳定性，降低故障

6.取样钳与成像导管同品牌，保证取样匹配性。