心电监护系统1拖20技术参数

(1个中央站+10台台式监护仪+10台遥测监护仪)

一、中央监护站（1套）：

- 主机采用医疗专用计算机；

- 采用TCP/IP（以太网）联网方案，兼容HL7通讯协议，可以与HIS系统连接，可通过有线、无线、遥测或有线无线遥测混合连网方式进行连接，数据流量：10M/100MBit

- 彩色显示器≥19寸，每张床位可同时显示波形≥4通道，具有大字体显示功能。

- 可选双屏显示功能，双屏显示不同监护信息。

- 可分屏显示重点床位观察，可显示病人所有生理监测参数及趋势数据，可同屏显示≥4小时所有参数动态趋势，波形显示≥12道。

- 可显示每台床边机≥240小时趋势图/表的存储及回顾，≥700条报警事件存储及回顾，≥72小时全息波形存储及回顾，≥20000个历史病人的数据管理功能。

- 具备监测中心与床旁监护仪双向控制功能，内容包括：接收/解除病人、病案信息、报警上下限、报警级别、停止NIBP测量方式等。

- 可将中央台中病人信息（包括趋势图回顾、趋势表回顾、波形回顾、CO回顾、NIBP回顾、报警列表回顾、报警事件回顾、药物计算、血液动力学计算等）导出到移动硬盘存储，保存后的文件可以在其它计算机上采用Internet Explorer浏览器打开。

- 中文操作界面，声光双重三级报警，心律失常报警，五种药物浓度计算功能，滴定表计算功能。

- 配打印机。

# 二、监护仪参数（10台）

1：整机要求：

1.1、一体化便携监护仪，方便移动。

1.2、≥10英寸彩色液晶屏，分辨率≥1280*800像素。

1.3、可支持遥控器无线远程操作监护仪。

1.4、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测

2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

3：系统功能：

3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求

3.2、支持肾功能计算功能。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6、≥1000组NIBP测量结果

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

三、遥测发射盒10台

1、可监测病人的心电,可选配血氧、脉搏等参数，具有病人呼救功能；

2、发射盒重量应≤180克（不含电池和配附件）；

3、电池具有防反装保护装置，可使用碱性电池，电池工作时间≥90小时心电监护，≥48小时心电+血氧监护；

4、采用专用医疗遥测频段，发射频率、功率可调，机身防进液保护、抗冲击、抗跌落；

5、ECG性能：系统自动识别心电3/5导联类型、自动指示导联连接状态；可显示≥3道心电波形、≥12种心律失常分析、起博分析、抗除颤，≥2导同步ST段监护与测量分析，支持心电同屏7导显示等丰富的显示界面；

6、SPO2可选耳夹或指夹式探头；低功耗设计保证超长时间连续运行；

7、具有稳定的无线功能；

9、具有ID身份识别功能，具有实时编码鉴别的数字抗干扰技术；

10、双天线阵8个接收基点，可覆盖明视半径≥100米。