**12-3肩肘二用关节活动器2台**

**技术参数：**

1. 康复器的伸展角度在-5°-112°内设定，级差1°，允差为±20%
2. 康复器的屈曲角度在3°-120°内设定，级差1°，允差为±20%
3. 运行速度：1-9档可调。
4. 速度范围：0.6°/s-3.8°/s，允差±10%
5. 定时设定：0-240min，级差1min，允差±10%
6. 康复器设有手动控制器，使病人能自行控制康复器暂停或进行伸展/屈曲运动。
7. 康复器整机工作噪音不大于65dB（A）。
8. 康复器的阻力力矩可分为大、中、小三挡可调。
9. 应采用LCD屏幕液晶显示。
10. 1运动角度、速度、时间由微电脑程序控制运行。
11. 具有过载自动反转保护，具有应急控制功能。
12. 可通过支架的变换可实现肩关节和肘关节的训练。
13. 肘关节活动支架可调节范围不小于110mm
14. 肩关节支架可调节范围不小于100mm
15. 肩关节扶手调节范围不小于120mm
16. 肩关节前臂绑带可调节范围不小于100mm