12-4  气压治疗仪1台

气压治疗仪技术参数：

1、工作环境：

环境温度5℃～40℃；

大气压范围860hPa～1060hPa；

电源AC 220V±22V 50Hz±1Hz；

2、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现；

3、便携台式机设计，小巧便携；

4、设备可连续工作8小时以上；

5、工作噪声：设备正常工作时噪声应≤65dB(A)；

6、治疗时间：1～99min可调，调节步长为1min，定时误差≤±2%，最大≤±1min；

7、至少4腔充气；

8、空气波充气模式：5种充气模式

9、；空气波压力范围：5kPa～25kPa可调，调节步长1kPa

10、空气波配备紧急制动按钮，可随时中止治疗程序，保证患者治疗安全无隐患；

11、空气波具有四重自动泄压功能，保护患者使用安全；

12、电疗输出频率0～900Hz，误差为±10%，1～99级无纲常数调节；

13、电疗输出波形：无序波、菱形波、矩形波和钟形波共4种；

14、电疗治疗处方：脑梗塞模式、脑出血模式、脑外伤模式、小儿脑瘫模式共4种；

15、电疗最大输出幅度有效值≤25V；

16、电疗输出强度：1～99级无纲常数调节；

17、电疗比率：1～99级无纲常数调节；

18、电疗脉冲宽度：0.15～100ms；