技术参数

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 参数（标书需提供模型清晰彩图） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三腔两囊管止血平台 | 3 | 1.模拟成人上半身到大腿上三分之一，可实现仰卧位。头部灵活，可实现头向侧偏45°；肩关节可以前后活动不小于90°。 2.模型人双眼睑可表现闭合、睁开，睁开时可以观察瞳孔。手动掰开，观察双侧瞳孔，瞳孔可表现不等大。 3.模型人内有牙、舌、食道、胃、声门、会厌、气管等结构。 4.模型人可通过从耳垂至鼻尖再到剑突测量置管深度，深度符合正常成人解剖数据范围。支持可视化验证，置管过程中可通过内置摄像头确认是否进入胃部，以及胃囊是否经过贲门。 5.可模拟上消化道出血的情况，消化道流出模拟血液，非常真实，出血速度可手动调节。可通过内置镜头观看胃底实时出血情况。 ★6.可使用临床真实F16、F18、F20的三腔二囊管经口、经鼻置入，并在食道部位和胃底部位充入与真实相当的气体。可模拟止血效果，止血成功可见滴壶中模拟血液停止流动。支持牵引固定，操作过程完全仿真。 7.带有专门的清洗管道，方便清洗，胃内残存液体可方便排出。 8.可进行经口、经鼻多种方式的胃管置入操作，可训练鼻饲、洗胃。可真实注入洗胃液，并可连接洗胃机、吸引器等洗胃装置。 9.可模拟上消化出血造成失血性休克时，快速建立静脉通道及通气给氧等操作。 9.1可进行肱骨穿刺； 9.2气管切开及环甲膜穿刺； 9.3可使用喉镜打开气道，训练气管导管的置入术； 9.4可训练氧气吸入。 |
| 2 | 除颤仪 | 4 | 1、本产品是专门为急救人员在使用真实除颤仪之前的培训而设计的。模型为高仿真的模拟除颤仪，具有与真实除颤仪无差别的外形，操作流程与真实除颤仪操作无异，便于培训急救人员进行除颤训练。具有手动除颤和自动除颤（AED)功能 2、模拟除颤仪拥有≥7寸彩色屏幕 3、焦耳档位选择，可以选择所需要的除颤能量值。 4、系统自动侦测电联可报警 5、界面可显示心电图波形，并分析当前采集的心律是否可除颤 6、可模拟显示双相波除颤的能量曲线 7、可语音提示“正在充电”“充电完成”等 8、可传输当前除颤能量值到模型端，和模型互动反馈。 9、模拟AED功能：完全参照美国心脏协会（AHA）最新指南设计，内置美国心脏协会（AHA）推荐的至少10种情景模式供训练使用。 10、可配合模拟人演示，智能检测是否插入电极片。 11、可选择成人或儿童除颤模式，配有儿童和成人2 种电极片，便于教学。 12、模拟除颤仪正面有彩色屏幕，可进行急救的动画演示。 13、除颤手柄具有磁力，可自动吸引，便于放置手柄。 14、可模拟心电监护，显示12导联心电波形，内置不少于40个心电病例。 15、可模拟体外起搏，起搏电压和起搏频率可设置。 16、可模拟同步复律，当心律为室上心动过速、心房扑动、心房颤动、室性心动过速时可进行同步复律，同步复律时可检测出QRS波，选择最佳放电时期（心室肌绝对不应期放电，即R波降支或R波即使后30ms）。 17、内置锂电池，除颤界面有电池电量图标，实时监控模拟除颤仪电量信息。 |
| 3 | 腹部切开缝合训练模型 | 5 | 1.真实的人体腹部外形，皮肤纹理清晰可见。 2.皮肤柔软，富有弹性，皮下组织真实。 3.抗撕裂增强材料的特殊工艺，切开的每处伤口可反复进行缝合练习。 |
| 4 | 婴儿辐射保暖台 | 1 | 1. 至少具有3种温度模式，例如预热、手控、肤温等； 2. 设置温度与皮肤温度分屏显示； 3. 双CPU控制系统、独立超温切断装置的三重超温保护； 4. 辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调； 5. 婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸； 6. 产品具有自检功能，多种故障报警提示； 7. 前面板具有可修正温度功能； 8. 肤温传感器具有脱落保护功能； 9. 婴儿床下可放置X光射线拍片盒； 10. 具有温度数据储存功能； 11. 具有APGAR评分计时功能； 12. 具有RS-232接口； 13. 具有黄疸治疗装置。 14. 基本配置：由辐射箱，控制仪，婴儿床，机架，皮肤温度传感器，输液架，托盘。 15. 配置要求： 15.1. 辐射箱 1个 15.2. 控制仪 1个 15.3. 婴儿床 1个 15.4. 机架 1个 15.5. 皮肤温度传感器 1个 15.6. 输液架 1个 15.7. 托盘 1个 |
| 5 | 超声多普勒胎心监测仪 | 2 | 1、正常工作环境条件： （1）环境条件： （a）环境温度：5℃～40℃ （b）相对湿度：≤80% （c）大气压力：860hpa～1060hpa （2）充电器电源：交流电压220V±22V；频率50Hz±1Hz。充电器内部装有网电源熔断器。 2、超声工作频率：2.5MHz超声工作频率与标称额定频率的偏差不大于±15% 3、综合灵敏度：在距探头表面200mm距离处，综合灵敏度不小于90db。 4、在测量距探头表面距离200mm处的综合灵敏度时，所采用的多普勒频率为：50Hz～100Hz和反射靶速度为：1㎝/s～4㎝/s。 5、空间峰值时间峰值声压：＜1Mpa 6、★输出超声功率：＜15mW 7、超声换能器敏感元件的有效面积：1.8CM2左右。 8、正常使用时，对声耦合剂及其声特性阻抗的要求为：水性高分子凝胶，声阻抗与人体软组织相近，对皮肤无刺激，对探头无损伤。 9、★连续工作时间：≥8h. 10、★心率检测范围：65~210次/min，检测精度：±2次/min。 11、输入功率：不大于10+1.5VA。 13、工作制：连续工作制。 |
| 6 | 小婴儿模型 | 2 | 1.小婴儿模型用于心肺复苏培训同时满足AHA培训指南带反馈。 2.小婴儿模型是一个3个月大的婴儿模型，有基本和仿真的生理结构，是训练基本生命支持，心肺复苏和窒息训练的最佳组合； 3.小婴儿身长约60cm±5cm，体重约1.8kg 4.准确的解剖标志和真实的按压手感使CPR技术的掌握更加精确使用一次性气道可快速和容易替换； 5.正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气道； 6.使用一次性气道可快速和容易替换； 7.正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气道； 8.具有传感器可评估按压深度0-60 mm； 9.具有传感器可选择训练模式，考核模式，比赛模式； 10.具有传感器可评估按压速率 100-120 comps/min； 11.具有传感器可评估胸部是否完全回弹； 12.具有传感器可评估按压中断时间。 |
| 7 | 多功能关节夹板 | 15 | 1.多功能关节夹板可用于上下肢骨折，扭伤，上肢成角骨折或脱臼可调整角度，不须加用其它夹板。 2.夹板铰链可任意旋转调整。 3.夹板护垫在较重治疗手法下可减少患者的抵触。 4.可折叠，易储存，无尖锐边缘使患者易于接受。 5.X线可完全穿透，摄片效果良好。 |
| 8 | 综合穿刺训练电子标准化病人 | 1 | 一、电子标准化病人取仰卧位，肩枕过伸，头转向左侧，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。解剖位置准确：锁骨、锁骨肩峰端、锁骨胸骨端、胸锁乳突肌锁骨头、胸锁乳突肌胸骨头、肋骨、肋间隙、胸骨上窝、锁骨中线、腋前线、腋中线、腋后线、髂前上棘、髂嵴、脐、腹股沟韧带，可明显感知。 二、仿真标准化病人具备 20 余项功能 1.模拟颈动脉搏动，可进行颈内静脉穿刺术、锁骨下静脉穿刺术、颈外静脉穿刺术。 2.可取半卧位（模拟重症患者），可进行胸腔穿刺术。 3.肝脓肿穿刺术，可寻到肝区压痛点，有屏息训练语言提示，可随屏息节奏穿刺。 4.心内注射术、心包穿刺术。 5.腹腔穿刺术，可取左、右侧卧位，可行腹部移动性浊音叩诊训练。 6.髂骨骨髓穿刺术。 7.模拟股动脉搏动，可进行股静脉穿刺术。 8.可行术前无菌术操作训练。 9.电子监测：行胸穿和肝穿时，穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，如穿刺错误有语言提示。 |
| 9 | 高级手指采血训练模型 | 3 | 模型为成人前臂，肤质仿真高度；可以模拟手指末端采血；采血手指可以更换。 |
| 10 | 生物显微镜 | 2 | 1．光学倍率：40X—1000X； 2．铰链式双目观察筒：倾斜30°视度可调±5，双目瞳距：48~75 mm。目镜筒上的卡槽设计可将目镜锁紧定位，避免掉出。 3.当镜筒做360度旋转时，目镜焦平面上像中心的位移≤0.2mm。 4．大视场高眼点目镜：高眼点大视场目镜10х/18mm； 5．物镜转换器：内倾式四孔转换器，物镜；平场消色差195物镜：4X/ 10X /40X/100X；齐焦范围：当物镜10X转换为40X时，齐焦允差±0.03%mm； 6．粗微调：粗微调同轴，采用三角导轨滚柱交叉导向机构，在载物台操作手轮的两侧设有指示方便识别聚焦位置。 7.调焦手轮与载物台移动手柄位置较低,位于同一水平高度可单手舒适操作，一侧有粗微调焦旋钮，带上限位及松紧调节环； 8.具有自动卸力装装置，当调焦调节到上限位后还续调焦时，微调手轮会反方向回旋卸力，有利于保护切片和防止调焦机构因调焦过载而损坏。 9.粗调范围：20mm， 微调每转：0.2mm，微调最小格值：2μm 10．双层机械平台：行程约为70mm×26mm，以右手控制，游标刻度为0.1mm。 11．聚光镜：阿贝式NA=1.25 ，固定式结构，避免误操作。 12．光源：光源寿命至少2万小时。亮度可调。具有可充电电池，充电一次可使用至少20个小时。 13．整体设计，稳定性强，小巧轻便。 |
| 11 | 抢救车 | 1 | - 台面两侧带弧形把手。 - 抽拉式ABS材质，工作台面可拉伸延长。 - 四柱设计，铝合金立柱。 （4）抽屉配置：二小抽、二中抽、一大抽，内置插条分格片并且可自由分格，每个抽屉可独立从抽屉框中拿出，便于放东西和清洁。三折静音轨道。 （5）中控联排锁。 （6）输液架可自由升降。 （7）其他配件：污物桶、锐器盒，除颤器平台、氧气瓶支架、除颤板、除颤板挂架、电源延长线及插座、文档盒，不锈钢护栏、豪华静音脚轮（二个带刹、二个不带刹）。 |
| 12 | 直肠检查操作模型 | 1 | 1.专门为前列腺直肠检查技能训练而设计，形态逼真，前列腺检查体位：肘膝卧位、右侧卧位。 2.模型内部设有模块储存盒，存放方便，不易丢失。 3.可更换的病变模块可秘密置于内部，便于考核。 4.可进行前列腺直肠指诊操作练习。 5.可进行前列腺按摩练习。 6.可用于肛门指诊操作程序的训练。 7.可更换的模块：正常前列腺、左侧增生、右侧增生、Ⅰ期癌症、Ⅱ期癌症、Ⅲ期癌症、ⅠＶ期癌症。 8.直肠检查：正常直肠、直肠息肉、直肠癌早期。 |