## 6.20修改后
科研仪器设备
序号 | 设备名称 | 数量 | 用途 | 品牌型号 | 主要技术参数 | 数量
1 | 电转染系统 | 1 | 科研 | invitrogen Neon NxT | ▲1、吸头技术：采用吸头技术通过最大化两个电极之间的距离，同时最小化其表面积，在电转时形成均匀稳定的电场，更少的离子形成，更小的pH值变化和可忽略不计的发热，从而大大提高转染效率和细胞的活性。 2、转染细胞量范围：可电转的细胞量为 2x1万-6x100万，即使很少的细胞也可以获得好的电转效率。 3、支持细胞类型：可转染干细胞、神经细胞、原代细胞等难转染细胞，应用范围广泛。 ▲4、优化程序的转染程序设置，内置超过150种电转参数，同时最多可以存储10,000种针对不同细胞的实验方案，程序设置灵活。 ▲5、灵活调整电转参数，可以调整脉冲电压（0.5-2.5kV）、脉冲持续时间（1-100ms），脉冲次数（1-10），细胞类型，缓冲液类型和递送物质类型，以获得最佳的转染效率和细胞活性。 6、内置能量计算器，防止过高能量脉冲的电弧放电和输送。 7、内置电弧检测功能，帮助识别未成功处理的样本。 ▲8、吸头安装到位后可发出声音提示。 9、电转体积，10ul和100ul可选，方便用户选择。 ▲10、≥7英寸触摸屏，操作简单只需三步即可完成实验。 | 1
2 | 多模式动物活体成像系统（双能X光成像模块） | 1 | 科研 | 博鹭腾AniView100 DXA | 1、CCD成像单元 1.1、CCD芯片：零缺陷、科研级高灵敏背部薄化、背部感应型冷CCD ，制冷温度≤-100℃ 1.2、分辨率：≥1024×1024 1.3、像素尺寸：≥13μm×13μm 1.4、量子效率：＞95% @ 520nm–630nm ，＞80% @ 460nm–780nm 1.5、F0.95广角镜头，自动聚焦 2、多功能成像暗箱 ▲2.1、全新设计暗箱，面板带有呼吸指示灯，可根据设备状态显示不同效果，实现仪器运行状态的实时监控。 2.2、全密闭暗箱，磁吸式门开关，保证成像时不会漏光，暗箱尺寸≥460×515×740mm，可以进行猴子的活体成像（需提供被SCI收录的证明文献至少一篇）。 2.3、成像视野≥255mm×255mm，通过载物台自动升降调节。 2.4、配有温控载物台，温度20-40℃可调节。 3、荧光成像元件 3.1、系统配备≥20个LED激发光源，配备≥20个滤光片。 3.2、具有≥24位滤光片轮，配备≥18种滤光片，全自动软件控制，自动切换（需提供实物照片）。 3.3、滤光片透过率≥95%，截止深度：≥OD7（需提供滤光片厂家检验报告）。 ▲4、双能X光成像模块 4.1、安全标准符合GBZ 115-2002《X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》和GB 18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》，无需特殊环境即可保证实验者安全 4.2、阳极电压：20-80KV，软件可调节电压，并实现双能成像 4.3、焦点尺寸：30-50μm 4.4、配备线阵式平板探测器，有效成像视野228mm×260mm 4.5、模块与主机高度集成化，可由软件直接全自动控制照射时间等 5、高灵敏度细胞标记鉴定模块 5.1、为保证检测结果的一致性，该模块需和主机为同一品牌 7、软件系统 7.1、支持单张拍摄/多张拍摄/序列拍摄模式，清晰地显示叠加图像、明场图像、发光图像、荧光图像或X-ray图像，自动将X-ray图像与发光或荧光图像进行叠加。 7.2、系统具备超过100种常见探针库，可直接选择探针名字并自动跳转至对应滤光片组。 7.3、量化分析功能，以动物体表每秒离开一平方厘米组织并辐射成一个立体角的光子数(p/s/cm2/sr)或发射光子(p/s/cm2/sr)/激发强度(uw/cm2)进行定量，可自动或手动获取荧光及发光信号强度（需提供被SCI收录的证明文献≥5篇）。 7.4、丰富的像素合并功能，≥12种像素合并功能，适合于低信号的检测实验，能有效地提高检测灵敏度。 7.5、图像具备3D峰值显示，实现数据立体化（需提供软件中包含小鼠图像的截图证明）。 ▲7.6、软件具备荧光光谱分离功能，可进行背景扣除、荧光分离、光谱拆分等功能，支持同时多种荧光标记，可把每种荧光信号分离出来，并独立的、准确的进行定量（需提供软件截图证明）。 ▲7.7、软件具有骨密度分析功能，可自动圈选ROI区域并分析BMC（骨骼含量）、BMD（骨密度）、FAT（脂肪含量）、LEAN（肌肉含量）、Bone Area（骨面积）、Tissue Area（组织面积）、Bone Diameter（骨骼直径）、Bone Length（骨骼长度）等参数。 | 1
3 | 病理切片扫描仪 | 1 | 科研 | 江丰KF-LZ-040 | 1. ▲加载数量：全自动一键式扫描，无人值守，单次可加载切片数≥40张； 2. 物镜：配置高品质平场复消色差物镜，数值孔径≥0.80； 3. ▲扫描方式：配置行频≥30KHz的线阵扫描相机，保证扫描连续性和最小图像拼接次数；（提供所使用相机的说明文件、内部安装照片以备核查）； 4. 扫描速度：20倍扫描，组织面积15mm*15mm，扫描时间≤20s（要求提供国家药监部门的检验报告复印件，以备验收核查）； 5. 定位精度：扫描系统载物台在X、Y、Z方向的重复定位精度应≤0.05μm（要求提供国家药监部门的检验报告复印件，以备验收核查）； 6. 扫描图像分辨率：20倍扫描，分辨率≤0.25微米/像素；40倍扫描，分辨率≤0.125微米/像素；（要求提供权威第三方检验报告复印件，以备验收核查） 7. 指示灯：设备前罩设有电源指示灯及仓门指示灯，电源指示灯用于显示是否接通电源，仓门指示灯用于提醒是否处于可打开状态。（提供设备面板指示灯照片以及指示灯工作说明书以佐证） 8. ▲切片盒规格：支持以切片盒形式批量加载玻片，单个切片盒可放置≥30张切片，提供所使用切片盒照片（需着重标明实际可放切片数），及切片盒放置进设备实际运行照片，以备核查） 9. ▲平台驱动：载片平台采用线性磁轴驱动，非丝杆驱动，确保超高精度控制； 10. ▲对每张切片可以进行图像质量智能评价，不合格切片支持重扫功能。 11. 支持单层、多层及多层融合扫描模式，对厚薄不均匀（如骨与软组织）、染色较淡（如细胞学切片）等切片能实现清晰扫描； 12. 图像调节：可以对图像进行对比度、亮度和 Gamma 校正，便于分析； 13. 切片命名：人工输入&自动识别条形码(如切片编码为条形码，仪器可自动识别条形码)； 14. 图像显示：放大或者缩小,移动位置等，并支持自动播放模式，为医生节省宝贵时间同时又不遗漏任何切片细节； 15. 支持数字病理图像的快速浏览，对9张及以上病理切片同步对比浏览；在不同染色的多切片放置角度有偏差时自动对齐角度，便于进行对比观察； 16. 自动识别/手动设置扫描区域，自动设置焦点； 17. 扫描预览功能：支持多红框、多通道、多层模式扫描。扫描过程中，在显示器上可以看到扫描切片的编号，以及切片扫描的区域位置； 18. 扫描切片格式：数字切片支持不同格式的输出，至少包含tif、svs、kfb、dcm等文件格式的输出，通过扫描软件参数设置选择“扫描格式”即可一键切换（提供参数设置界面该功能截图以佐证）； 19. 为保证扫描数据稳定可靠，数字切片必须为单一文件，不接受多文件组成文件包形式，即一张玻璃切片对应一个数字切片图像文件； 20. ▲支持扫描后数字切片的云平台服务，支持自行注册账号，实现数字病理切片及其他数据上传，并以网页或二维码方式分享切片、病例等。提供与扫描仪同一品牌的云平台功能截图、云平台入口和账号； 21. ▲图像显示支持多系统使用：Windows/IOS/Android系统，电脑、平板、手机进行切片浏览，支持通过网络web端浏览数字切片。 | 1
4 | 高速成像增强型细胞分析系统（图像增强型流式细胞仪） | 1 | 科研 | 赛默飞Attune CytPix | ▲1、仪器具备流式和成像功能双功能模块、成像和流式两套数据可相互验证 2、配置不低于4个固态平顶光斑激光器，非高斯分布激光器 3、405nm激光功率≥100mW、 488nm激光功率≥100mW、637nm激光功率≥140mW，要求所有激光器平行排列，以便空间立体激发，避免共线干扰，支持升级至四激光 4、荧光信号收集须采用PMT检测器, 非二极管类检测器，每个PMT检测器电压都可独立调节，用户可根据自己的样本调节电压 5、独立荧光检测器(PMT)≥14个，散射光检测：488nmFSC、SSC 6、采用插拔式滤光片设计，使用者可根据实验需求定制、更换滤光片 7、激光器无预热延迟，具有自动关闭功能从而延长使用寿命 8、荧光检测灵敏度：FITC ≤ 80 MESF, PE ≤ 30 MESF, APC ≤ 70 MESF ▲9、数据获取速率：≥35,000 events/秒 10、CV<3.0%情况下，最高上样流速可以≥500μL/min 11、采用注射泵进样，非蠕动泵和真空泵 12、进样方式：支持标准流式管以及1.5ml或2ml的EP管进样 13、具备剩余样品退回功能，保护珍稀样品 14、一键式开关机，清洗消毒程序自动进行 15、支持无需裂解和洗脱红细胞的全血分析功能 16、图像采集：采用高速相机实时采集细胞的明场图像，包括FSC和SSC ▲17、图像信息：可对每个图像给出数据，如细胞大小，细胞形态等 ▲18、图像采集速率：每秒可以获得≥5000张的图像 19、每个参数可同时采集Area、Height和Width脉冲信号，可消除粘连细胞的干扰 20、可同时设定不低于4个阈值，阈值能设置在任意参数上，可去除非目标信号的干扰 21、具备全矩阵-全自动和手动补偿功能，用于精细调整的曲线补偿工具 22、无需使用计数微珠即可直接测量样本中的细胞浓度 23、一键开机，一键关机，实现无人值守 24、流式细胞仪主机1台 25、开机试剂一套 26、分析软件（含AI智能成像采集分析软件）1套 27、电脑工作站1套 | 1
5 | 倒置荧光显微镜 | 1 | 科研 | 奥林巴斯CKX53 | 一、用途：普通活细胞观察及荧光标记的观察，可以记录和拍照并输出高质量研究级图像。 二、主要技术指标 2.1 倒置相差显微镜 ▲2.1.1 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 ▲2.1.2 调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。 2.1.3 观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22 2.1.4 透射明场照明装置：高性能LED光源 2.1.5 半荧光物镜： 2.1.5.1 万能平场半复消色差相差物镜4X（N.A.≥0.13, W.D.≥17.0mm） 2.1.5.2 万能平场半复消色差相差物镜 10X（N.A.≥0.3, W.D.≥10mm） 2.1.5.3 长工作距离平场半复消色差相差物镜20X（N.A.≥0.45, W.D.≥6.6-7.8mm） 2.1.5.4 长工作距离能平场半复消色差相差物镜40X（N.A.≥0.6, W.D.≥3.0-4.2mm） 2.1.6 载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=110mm，Y=74mm。 2.1.7 目镜：10×，视场直径为22 2.1.8 备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm 2.1.9 相差系统：4X、10X、20X、40X对应相差环板 2.1.11 荧光系统： 1. 落射荧光照明/激发一体装置：≥1.44英寸液晶显示屏，开机问候语，荧光通道独立显示；通道标识按键，电动控制，通道选择自动开启光源；亮度可调节和强度柱状显示，具有光强记忆；一体旋钮控制，一键操控所有功能；内置处理芯片，可烧写问候语，支持外部设备或电脑联动控制；配置4个独立通道，3组独立荧光激发滤片组，最高可配4组。 2. 3通道LED荧光通道激发组： DAPI激发组：EX365/40nm,BM410nm,DM473/22nm； FITC激发组：EX472/28nm,BM490nm,DM520/30nm； TRITC激发组：EX543/20nm,BM570nm,DM585/20nm。 3.激发光源：大功率LED光源，复合均匀聚光，寿命≥30000小时，即开即用，无需预热，一体成型盒体散热及主动空气循环散热，有效降低荧光飘移。 二、▲与显微镜同品牌同产地制冷型显微专用数码相机 1． 相机类型：彩色CMOS相机，全局快门 2． 物理像素≥1200万 3． 制冷系统：Peltier制冷（大约室温-10度） 1. 最大图像分辨率≥4915万像素（8192 X 6000） 2. 实时预览帧速≥60 fps（在1920 × 1200分辨率下） 3. 可采集的波长范围：400-1000nm 4. 支持IR截止滤镜手动切换进出光路 5. 像素融合：2x2 6. 相机接口：C接口 7. 图像文件格式：原厂软件支持的文件格式，TIFF，JPEG等 8. 位置导航：可低倍扫描组织全景图，并针对感兴趣区域采集高倍高分率显微图像，并将低倍全景图和高倍高分率图像保存在一起。（特定版本支持） 9. 支持明场和荧光的实时手动拼接大图（需选购特定软件插件） 10. 支持AI自动识别显微观察方法（明场、荧光、相差、微分干涉和偏光），自动获取最佳拍摄条件参数。 3 显微图像控制及分析软件 3.1 采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程； 3.2 对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性； 3.3 在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位； 3.4 调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果； 3.5 对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像； 3.6 合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像； 3.7 方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系； 3.8 可以做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理； 3.9 可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像； 3.10 可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理； 3.11 可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息，以便重复用相同的参数进行成像； 3.12 手动计数功能，支持分组功能，数据可输出到Excel； 4. 品牌电脑：品牌电脑：i7以上CPU；1G显存；内存8G；1TB硬盘；带DVD刻录；23寸以上显示器；win10正版操作系统 ▲显微镜必须提供制造商或国内总代理或区域代理商出具的针对本项目授权书及售后服务承诺书原件，否则投标无效 | 1
6 | 多功能酶标仪 | 1 | 科研 | 赛默飞Varioskan ALF | 1、检测功能：光吸收、荧光、化学发光检测功能 ▲2、检测模式包括：终点法、动力学法、光谱扫描和动力学光谱扫描 3、具备动力学光谱扫描功能：在进行动力学检测的过程中，自动进行样品不同时间点的光谱扫描 ▲4、按孔自动调节PMT增益功能：根据每孔样品浓度不同自动调节每孔最适PMT增益，兼顾高浓度和低浓度样品同一次检测需求。 5、兼容板型：6-384孔板，可选配超微量检测板 6、孵育器：温控范围 室温+4℃-45℃ 7、振荡器：线性、轨道、双轨道 ▲8、光吸收波长范围：200-1000 nm 9、光吸收读数范围：0-4Abs 10、光吸收精确度：SD<0.003 Abs或CV<1.0% ▲11、光吸收读板速度 10s≤/96孔板 12、≥10位滤光片激发发射转轮，配置三组滤光片，345/25-450/40、485/15-525/25、555/15-615/45。 13、化学发光模块，支持直接和滤光片式化学发光检测 14、一套软件完成数据采集和高级分析功能 ▲15、≥8种语言选择设置 ，包含中文 16、智能化安全监控设置，测量数据自动保存，断电后恢复。配有自诊断系统。 17、智能化自动填充铺板布局，可自定义测量模板及命名、颜色设置。可自定义Blank subtraction, Curve Fit, Cut-Off 等计算模式；自动孔间光程校准；数据测量及分析过程可包括：扣减本底、定量曲线拟合，动力学计算，临界值分析和质控等；自动保存标准曲线 18、具有结果报告输出功能，xls/pdf/txt/xml格式，一键输出excel/PDF表格，支持报告email发送 | 1
7 | 多功能成像系统 （凝胶+化学发光+荧光） | 1 | 科研 | Invitrogen iBright FL1500 | 1、仪器类型：多功能光密度成像系统 1.1、仪器具备功能：印迹膜成像（含化学发光（基于HRP系统等）和荧光（Alexa Fluor系列，DyLight系列等染料）；蛋白凝胶成像；核酸凝胶成像 1.2、其他定性应用：菌落平板，2D条带，植物叶片，薄层层析板等 ▲1.3、通用：自定义模式，用于对包含多种信号的样本进行同时成像，比如化学发光、荧光、比色染色和/或可见光图像，图像显示与荧光印迹模式类似，并允许对任意样本进行伪彩色处理 2、CCD检测器 ▲2.1、相机：使用了微镜头和宽光谱技术的高品质冷CCD，快速预冷-关机或休眠状态下完成预冷时间≤2分钟 ▲2.2、分辨率：3,380 x 2,704，＞900万像素 2.3、像素尺寸：3.69 µm × 3.69 µm 2.4、成像面积：22.5 厘米 x 18.0 厘米，同时成像4张小型印迹膜/胶，且进行平场处理，无边缘效应将至最低（有文件和数据支持） 2.5、425nm处绝对Q/E（光电转化率）值：>70％，绝对Q/E峰值：75%@525nm 2.6、CCD暗电流：0.005 e/p/s (-10°C) ；CCD读出噪音：6 e-rms，提供弱光成像 3、镜头 3.1、焦距25mm定焦镜头可自动对焦 3.2、f/0.95超大光圈，1-8倍变焦 4、光源 4.1、Epi白色LED光源，绿色透射LED光源 4.2、4片滤光片，2片激发（400-700nm，455-485nm），2片发射（520-555nm；565-615nm）,电动旋转 4.3、荧光光源：激发光-蓝色LED：455-485nm；绿色LED：515-545 nm；红色LED：610-630 nm；远红LED：610-660 nm；近红外LED：750-768 nm，可进行4色同时成像，包括RGB和远、近红外 ▲4.4、标配12片滤光片（6片激发，6片发射），电动轮转。荧光通道发射光滤光片：蓝色LED：520-555nm；绿色LED：565-615nm；红色LED：675-720nm；远红LED：710-730nm；近红外LED：800-850nm 5、图像采集模式包含以下几种：通用模式，化学发光，荧光，蛋白胶，核酸胶 6、图像曝光模式：拍摄可见光和化学发光成像图像，可一键合并，无极切换 7、曝光时间：最短1毫秒，最长60分钟，满足常见免疫印迹需求 8、样本抽屉门：电动控制，可一键自动开关 9、载物台 ▲9.1、智能型设计：自动识别样本位置，载物台通过电动控制，并能在机械式旋转载物台上将样本向左或向右旋转10度，实现自动化样本对齐，保证图片分辨率不受损失，可以保护数据的真实性 9.2、同一标配载物台，除白光样品盘用于将透射紫外转换为透射白光，考染、银染及其他蛋白成像之外，其余所有样品均不需另外使用托盘，无需更换载物台 10、图像输出格式：G2i，TIFF，JPG，PNG，PDF ▲11、一体机设计：多点触摸的≥12英寸电容式液晶触摸屏，可进行多方位移动以及图像缩放；内置计算机存储空间≥1T。 ▲12、系统软件：，提供专业中英文版操作软件。 | 1
8 | 小型台式真空冷冻干燥机 | 1 | 科研 | 海尔生物 | 1. 冷阱温度-65℃ 2. 电源满足220V/50Hz 3. 捕冰量≥4L 4. 冻干面积0.1㎡ 5. 采用自然工质HC环保制冷剂，节能环保 6. 微电脑控制，高性能≥10.1寸LCD电容屏，直观显示 7. 冷阱温度、样品温度、真空度、环境温度和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，采集频率10s/次，可连接wifi实现网络功能； 8. 多重保护功能（密码保护功能、过热保护、系统压力过高保护）；具有密码保护防止误操作；显示屏断电5min内延迟保护； 9. 多种故障报警（环温高报警、传感器故障报警、电压超标报警、冷凝器散热差报警、制冷异常报警、真空度异常报警等）；三种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、APP短信推送） 10. .采用进口名牌高效压缩机。 11. 采用航空真空隔热材料VIP+聚氨酯发泡，保障箱体保温性能； 12. 电脑板配置大容量存储空间，实时保存冷阱温度、样品温度、真空度等数据，数据可永久保存，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，实现数据的可追溯性； 13. 可配置物联模块,手机APP实时监控冻干机运行状态;报警信息和事件记录会同步短信和APP推送； 14. 配有冻干瓶，多歧管，茄型瓶，物联盒子等。 | 1
9 | 低温冷冻研磨仪 | 1 | 科研 | 奥盛 | 一、技术参数 1、仪器用途：通过三维8字型高速振动研磨珠的敲打，达到对样品进行研磨裂解的目的 2、仪器研磨腔体内置涡流风扇 2、显示：OLED显示，无视觉死角 3、处理样本数量：24个2ml研磨管或12个5ml研磨管 4、运行时间范围：1  90s，以1s为单位增加 5、振荡速度：4.0m/s  7.0m/s（2430  4260rpm），以0.05 m/s递增 6、加减速时间：<4S 7、循环次数：10个循环 8、温度范围：-10℃~40℃ 9、降至0℃所需时间：＜30min 10、内胆温度均匀性：≤±2℃ 11、噪音等级：<70dB 12、输入功率：1000W 13、电 源：AC240V，50Hz 14、外形尺寸：约330×520×400mm（长×宽×高）±5% 二、配置清单 1、生物样品均质仪主机 1台 2、2ml研磨管托架 1个 三、厂家资质 1、拥有该产品CE证书、ISO9001证书 2、该产品上市时间满3年 | 1
10 | 超声破碎仪 | 1 | 科研 | 小美超声 | 一、基本参数 1. 整体设备操控屏幕和隔音箱一体式设计，箱体主要部件ABS开模制造流线型外观，符合人体工程学的操作界面，人机操控界面友好，不多占实验室空间 2.箱体内胆采用304不锈钢内胆，内置夹层隔音棉，降低噪音的同时，更利于方便清洁，防止细菌生成 3.新一代的节能数字超声电路，自动追踪频率及自动谐振点和功率控制，无需经常手动调节能量。 ▲4.设备具有超声变幅杆自动识别功能，更换不同尺寸的钛合金变幅杆无需手动调节，仪器具有自动识别功能； 5. 二种超声模式可选：可选择连续超声模式；可选择间隙性超声模式，适合不同实验需求 6. 超声变频器采用锆钛酸铅晶体压电变频器，密封处理隔离水汽和腐蚀性气体 7. 独有的自动振幅和脉冲补偿功能，保持频率稳定，确保在超声过程中探头振幅不因承载变化而变化 ▲8.超声探头采用美标TC4高强度钛合金材质，可间歇工作，也可空载运行，长时间使用探头不易磨损空化（需现场验证，连续超声30分钟探头不损伤） ▲9主机参数 9.1 超声频率：25KHz自动追频，自适应 9.2 超声标称功率：1000W，功率可调：0-100%，步进10%，也可细化至步进1% 9.3 处理量： 0.1-900ML，需要选配不同的变幅杆 9.4 总时间可调：0.1s-9999m，脉冲间隙时间可调：0.1s-99.9s 9.5 7寸医用级电阻触摸屏触控操作，时间、温度、功率及连续模式和间隙模式显示，操作简单便捷；屏幕实时显示工作参数，运行状态倒计时显示；微处理控制器设有密码保护功能，可自由编辑程序及自动记忆设定的程序；智能芯片可自动识别不同尺寸变幅杆的功能；仪器具有超电流、超电压、超温报警功能。 9.6 采用PT100温度传感器，控制样品温度（0-200 ℃） 9.7 换能器采用ibidi陶瓷晶片可长时间工作不易发热，具有体积小、重量轻、性能稳定的特点方 二、基本配置： 1.一体式超声破碎机主机 1台 4.密闭换能器器及钛合金探头 1套 5.铝合金升降台 1个 | 1
11 | 万分位电子天平 | 1 | 科研 | 华志 | ▲1、≥4英寸触摸屏 2、单体精密质量传感器 3、天平自动根据温度和时间设定自动内部校正 ▲4、自动双量程、双精度 5、量程220/320g,可读性0.1/0.5mg，重复性±0.1/±0.5mg，线性误差±0.2/±1mg。 | 1
12 | 恒温摇床 | 1 | 科研 | 上海世平 | 控制方式 P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片） 显示方式 LCD（大屏幕液晶双显） 循环方式 强制对流式 振荡方式★旋转切换振荡式 驱动方式★单轴平衡装置式 安全功能 上、下限超温声光报警；上、下限超速报警；独立式超温保护器；开门停机保护；漏电或过电保护装置； 附属功能★转速存储、一健恢复出厂设置、来电恢复、参数记忆、温速度校正、时钟显示、室温/实测温度双显 编程功能 反复、步调、八段曲线编程设定 安全保障 漏电流和过电流保护系统，确保操作人员的安全。 超\低于设定转速时，自动调取备份转速后正常工作，确保样品安全 制冷功能 空冷式、134a功率可控式制冷无霜运行 温度范围 4℃-60℃ 温度精度 ±0.1℃ 温度均匀度 ±1℃ 旋转范围 30∽400rpm 旋转精度 ±1rpm 摆振幅度 Ф25mm 制 冷 剂CFC-Free(134A)无氟制冷系统 冷 却 器118W 加 热 器400W 定时范围0-999.59小时/可持续 摇板尺寸约420×400（mm） 最大容量 2000ml*5或1000ml*9或500ml*9或250ml*16或100ml*25 摇板数量 一块 | 1
13 | 水浴锅 | 2 | 科研 | 大龙 | 1、显示： LED 2、温度范围[℃] 室温+5-80 3、37°时温度稳定性[℃] ±0.2 4、37°时温度均匀性[℃] ±0.1 5、水槽容量[L] 20 6、混匀方式 内置循环泵 7、过温保护 有 8、温度传感器 PT1000 9、外形尺寸[mm]约 667×349×357 10、外壳 Q235喷塑板 11、与水接触部件(含盖子) 不锈钢 12、工作温度[℃] +10-40 | 2
14 | 金属浴 | 1 | 科研 | 奥盛 | 1.温度控制范围：室温+5℃~100℃ 2.时间设置：0～99h59min 3.温度稳定性@100℃：≤0.5℃ ▲4.模块内温度均一性@37℃：±0.2℃ 5.升温时间（20℃升至105℃）：≤20min 6.显示精度：0.1℃ ▲7.标配模块数量：2（20x1.5mL+15x2.0mL模块和一套32x0.2mL+22x0.5mL+9x1.5mL） 8.体积（W×D×H）：约365mm×210mm×150mm±5% | 1
15 | 包埋机 | 1 | 科研 | 武汉俊杰 | 1.中文菜单； ▲2.具有一个星期内任意定时开机、定时关机功能（包括冷台）；停电后运行程序不丢失，来电后继续工作； 3.阀体为一体化结构，密封性好，无漏蜡、滴蜡现象；流蜡管道自动恒温（65℃）加热，不堵塞； ▲4.工作台面残蜡自动回收；具有修蜡功能 5.配有9个可清洗镊子加热孔、LED无影照明灯、5L大容量熔蜡缸； ▲6.双保温锅 7.包埋与冷台为分体结构设计； 8.通过旋纽可调节流蜡量 ▲9.快速制冷系统在室温35～45℃也能迅速制冷至－15℃ 10.溶蜡缸内出蜡口配备过滤功能，防止石蜡杂质进入流管道 11.熔蜡温度设置：0～99℃任意设置 12.保温锅温度：0～99℃任意设置 13.工作台温度0～99℃任意设置 14.冷冻台温度：0～—40℃任意设置 15.镊子座温度：0～99℃任意设置 | 1
16 | 切片机 | 1 | 科研 | 武汉俊杰 | 1、切片厚度范围 0.5- 60μm 2 、切片厚度调节 0---2μm 增量 0.5μm 2---10μm 增量 1μm 10---20μm 增量 2m 20--- 60μm 增量 5μm 3、水平进给 25mm 4、垂直移动 59mm 5、修块 10μm，50μm 6、标本调节方向 、转动 ± 90°水平 8°、垂直 8° 7、刀架基体移动范围前后士25mm、左右士20 mm 8、工作时刀刃高度 105mm 9、流线型外罩壳整洁大方，星壳顶部可放置刀片和蜡块等，这些物件在视野之内容易取换。 10、全新交叉滚柱导轨及微进机构持久润滑，无须加油和经常维护 11、右侧切片手轮可在任意点锁定，提供最大的安全和方便。 12、提供全新的专用一次性刀片刀架。 | 1
17 | 自动脱水机 | 1 | 科研 | 武汉俊杰 | ▲1.液缸数量：≥12个液缸（最后3个蜡缸） 2.单缸容积：≥ 2000ml 3.吊篮可装标本≥100个左右（标准脱水盒） ▲4.程序设置数量≥20套 5.单缸工作时间：0-99小时任意设定 6.无水加热蜡缸温度：室温-99℃任意设定 ▲7.起缸沥液次数：15次内任意可调,单次为上下抖动2次 8.电源：220V±10% 9）频率：50HZ±1HZ 10）外形尺寸：约1200×430×490 | 1
18 | 紫外可见分光光度计（全波长） | 1 | 科研 | 奥盛 | 1、显示：7寸高清电容触摸屏和操控程序,不需电脑联机,单机即完成样品检测和数据的存储 2、光源：氙闪光灯；比色皿模式(oD600测量)：LED发光二级管 3、波长范围： 200-800nm；比色皿模式(oD600测量)：600±8nm 4、样品体积：0.5-2ul 5、光程：0.2mm(高浓度测量);1.0mm(普通浓度测量) 6、检测器：2048单元线性CCD阵列 7、波长精度：1nm 8、波长分辨率：≤3nm 9、 吸光度精确度：0.003Abs 10、吸光度准确度：1%（7.332 Abs at 260nm) 11、吸光度范围(等效于10mm)：0.04-90A; 比色皿模式(oD600测量)：0~4A 12、检测时间：＜5S 13、核酸检测范围 ：2-4500ng/ul(dsDNA) 14、数据输出方式：USB | 1
19 | PH计 | 1 | 科研 | 梅特勒（瑞士） | 1、测量范围 pH：0.00~14.00 ， mV：-2000~2000 mV ， 温度：0 ˚C~100 ˚C; 2、分辨率 pH：0.01 ，mV：1 mV ，温度：0.1˚C ; 3、精度 pH：± 0.01 ，mV：± 1 mV ，温度：0.5 ˚C ; 4、布局合理的4.3英寸LCD显示屏，清晰完整地显示测量相关的各种信息，一目了然，避免错误。 5、屏幕同时显示pH/mV值、温度、缓冲液组、校准结果等信息 6、 设计紧凑，体积小巧。电极支架可巧妙地收纳于仪表侧面的空间内，方便保存和携带仪器。 5、自动识别缓冲液，操作简便。最多3点，4组预定义缓冲液组 6、自动锁定终点，消除人为读数引起的误差。 7、自动及手动温度补偿，提高测量样品的精确度。 8、电极状态显示，随时提醒电极使用情况。 9、具有Analog模拟信号输出口。 配置清单： 含主机，塑壳pH电极(0~14pH, 0~60˚C)LE407、电极支架、缓冲液等 | 1
20 | 细胞计数仪 | 1 | 科研 | invitrigen/新加坡 | 1.工作条件 1.1.工作温度：4-32℃ 1.2.工作湿度：<80% (无冷凝) 2.技术指标： 2.1.▲仪器类型：一体机台式细胞分析仪，无需连接电脑，节省实验室空间； 2.2.▲处理时间：<10秒，可以提供细胞总浓度、活细胞和死细胞浓度及其占总细胞数的比例、细胞活率、直径分布图和细胞显微图片； 2.3.细胞样品范围：1x104-1x107细胞/mL； 2.4.微粒/细胞直径范围：~4μm-60μm； 2.5.所需的样品体积: 10 μL； 2.6.▲可进行自动光强度调节和全自动聚焦（也可手动调整焦距），从而完成快速图像捕获； 2.7.具有细胞Gating功能：可对不同尺寸的细胞亚群进行计数； 2.8.光路采用简洁的双透镜系统，减少像差，提高图像质量； 2.9.▲兼容重复细胞计数板和一次性细胞计数板 2.10.▲程序：有预设程序，且采用AI智能算法，对于细胞碎片，小细胞和成团细胞等复杂细胞样本有更准确的计数结果； 2.11.内置预稀释计算器、细胞传代计算器； 2.12.相机5百万像素，物镜2.5倍光学放大； 2.13.▲仪器可通过wifi连接到thermo云平台，传输和保存数据； 2.14.图像和数据可自动保存，其提供多种格式的数据文件，包括Tiff、PNG、JPG图像文件，CSV、FCS数据文件，还可保存包含结果、图像和机器设置参数的PDF文件； 2.15.工作电源: 100–240 VAC。 | 1
21 | 全能型半干蛋白转印仪 | 1 | 科研 | Turbo | 1. 转印通量：4块小胶或2块中型胶；2个转印盘设计，可运行2个独立的转印程序。 2. 转印速度：最快可在3分钟内完成2块TGX小胶的转印；7分钟内完成4块普通小胶或2块中型胶的转印。 3. 程序使用方便：可选择快速预设程序，或手动输入转印条件; 4. 转印耗材可使用原装的快速转印包，最快可在3－7分钟内完成转印；同时兼容传统的半干转印耗材，可进行20-30分钟的半干转印; 5. 仪器兼容原装的TGX预制胶，也适合各种类型的自配蛋白凝胶。 6.电源：仪器自带整合型高电流电源 7. 用户界面：显示屏程序化操作，可实现在无人照看下的程序自动运行监控； 8 电极设计：6弹簧配合板式电极设计，确保压力及场强均一。 9. 坚固耐用：耐用的聚碳酸酯外壳；阳极镀铂和阴极不锈钢能够重复使用，且便于清洗；使用周期试验弹簧确保了可重现性；紧凑型手柄设计，便于移动 | 1
22 | 蛋白电泳和转膜设备全套 | 1 | 科研 | Turbo | 1、基础电源PowerPac Basic 一、配置： 1、 基础电源 2、 电源线 二、性能指标 1、为电泳提供一个稳定的电压、电流或功率， 2、能设定电泳的时间 ▲3、功率：1-75W， ▲4、电压：10-300伏， ▲5、电流：4-400mA，使用于水平电泳，小型的SDS-PAGE，印迹电泳等。 垂直电泳槽 一、配置： 1、 电泳槽和盖 2、 长玻板和短玻板 3、 梳子 4、 制胶架 5、 制胶框 6、 上样引导装置 二、性能指标 ▲1、凝胶数：1-4 10well 2、玻璃尺寸：短玻板（10.1x7.3cm）;长玻板（10.1x8.2cm） ▲3、凝胶大小：手灌胶（8.3x7.3cm）;预制胶（8.6x6.8cm） 4、典型上层缓冲液体积：120ml 5、典型下层缓冲液体积：180ml 6、典型SDS-PAGE电泳时间：45分钟（200V恒压） ▲7、封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶； 8、凸轮卡锁的制胶框操作简单，在任何平面上都能精确对齐玻板； ▲9、特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免空气接触，保证均一的凝胶聚合； ▲10、含封边垫条的长玻璃板加厚，使得玻璃板不宜破碎； 转印模块 一、配置 两个制胶盒、4个纤维垫、1盒预切滤片、电极模块组合、Bio-ice冷却模块、使用说明书二．性能指标 1. 最大凝胶尺寸(W x L) 10 x 7.5 cm，凝胶容量2 块 2. 缓冲液要求450 ml 3. 1小时内可同时转印2 块10 x 7.5 cm 凝胶；也可进行低强度的过夜转印 4. 电极丝相距4cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印 5. 颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确定向 6. 内置冷却装置，可作为一个模块与电泳槽的缓冲液槽和盖兼容 | 1
23 | 12道300ul可调量程移液器 | 2 | 科研 | 艾本德，3125000060/30-300μl,不含吸头 | • 气体活塞式移液器用于水性溶液的准确移液 • 弹性吸嘴（适用于最大为1Ml的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损 •吸头脱卸用力≤3.6N。 •对各种难处理的液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在数秒内调节您的移液器，无需校准即可恢复出厂设置。 • 可根据您的要求对整支移液器或仅对移液器下半部分进行高温高压灭菌，确保消除污染。 产品参数 最大量程:300μl 操作方式:手动 通道数量:十二道 通道间距:不可调 量程调节:可调量程 高温高压灭菌:是（整支） 量程锁:不带 | 2
24 | 12道100ul可调量程移液器 | 2 | 科研 | 艾本德，3125000044/10-100μl,不含吸头 | • 气体活塞式移液器用于水性溶液的准确移液 • 弹性吸嘴（适用于最大为1Ml的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损 • 吸头脱卸用力≤3.6N。 •对各种难处理的液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在数秒内调节您的移液器，无需校准即可恢复出厂设置。 • 可根据您的要求对整支移液器或仅对移液器下半部分进行高温高压灭菌，确保消除污染。 产品参数 最大量程:100μl 操作方式:手动 通道数量:十二道 通道间距:不可调 量程调节:可调量程 高温高压灭菌:是（整支） 量程锁:不带 | 2
25 | 2.5ul单道可调移液器 | 2 | 科研 | 艾本德，3123000217/0.1-2.5μl,不含吸头 | • 气体活塞式移液器用于水性溶液的准确移液 • 弹性吸嘴（适用于最大为1Ml的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损 • 吸头脱卸用力≤3.6N。 •对各种难处理的液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在数秒内调节您的移液器，无需校准即可恢复出厂设置。 • 可对整支移液器或仅对移液器下半部分进行高温高压灭菌，确保消除污染。 产品参数 最大量程:2.5μl 操作方式:手动 通道数量:单道 通道间距:不可调 量程调节:可调量程 高温高压灭菌:是（整支） 量程锁:不带 | 2
26 | 10ul单道可调移液器 | 2 | 科研 | 艾本德，3123000225/0.5-10μl,不含吸头 | • 气体活塞式移液器用于水性溶液的准确移液 • 弹性吸嘴（适用于最大为1Ml的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损 • 吸头脱卸用力≤3.6N。 •对各种难处理的液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在数秒内调节您的移液器，无需校准即可恢复出厂设置。 • 可对整支移液器或仅对移液器下半部分进行高温高压灭菌，确保消除污染。 产品参数 最大量程:10μl 操作方式:手动 通道数量:单道 通道间距:不可调 量程调节:可调量程 高温高压灭菌:是（整支） 量程锁:不带 | 2
27 | 50ul单道可调移液器 | 2 | 科研 | 赛多利斯，728040/5-50ul,不含吸头 | 1 技术规格 1.1 高温耐受：整支可高温高压灭菌（121℃，1 bar，20min） 1.2 数字显示方式：数字显示，正面大读数框，清晰易读, 在操作过程中随时可观察到量程的数值 1.3 Tip卸除功能：独立的推出吸头系统，避免误操作及手部疲劳 1.4 单通道量程范围：5-50ul 可变量分别为：0.10ul 1.5 系统误差和随机误差： 量程（ul）：5-50ul 测量体积（ul）：50；系统误差1.0%， 随机误差0.3% 测量体积（ul）：25；系统误差1.4%， 随机误差0.5% 测量体积（ul）：5；系统误差3.0%， 随机误差1.5% 1.6 采用张力弹簧技术，按压力轻，使用完无需调回最大量程，简化操作。 1.7 抗紫外及化学腐蚀性 1.8 内部部件隔热设计，防止因手掌温度传递导致实验数据误差。 1.9 多通道型号具有Optiload弹簧式吸头安装机构，用户可用最小的力将吸头密封到每个通道上。 1.10 >10ul型号都可安装安全圆锥过滤器，帮助避免交叉污染，同时保护移液器，延长移液器寿命、减少维护需求。 1.11 具有CE认证。 2 基本配置 2.1 Proline Plus手动移液器 2.2 校准工具/开帽器 2.3 （3ul及10ul规格除外）安全圆锥过滤器及镊子 2.4 硅脂（1g） 2.5 移液器挂钩 2.6 根据ISO 8655-6 标准重量测试法出具的QC证书 2.7 快速操作指南 | 2
28 | 100ul单道可调移液器 | 2 | 科研 | 艾本德，3123000241/10-100μl,不含吸头 | • 气体活塞式移液器用于水性溶液的准确移液 • 弹性吸嘴（适用于最大为1Ml的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损 •吸头脱卸用力≤3.6N。 •对各种难处理的液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在数秒内调节您的移液器，无需校准即可恢复出厂设置。 • 可对整支移液器或仅对移液器下半部分进行高温高压灭菌，确保消除污染。 产品参数 最大量程:100μl 操作方式:手动 通道数量:单道 通道间距:不可调 量程调节:可调量程 高温高压灭菌:是（整支） 量程锁:不带 | 2
29 | 200ul单道可调移液器 | 2 | 科研 | 艾本德，3123000250/20-200μl,不含吸头 | • 气体活塞式移液器用于水性溶液的准确移液 • 弹性吸嘴（适用于最大为1Ml的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损 • 吸头脱卸用力≤3.6N。 •对各种难处理的液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在树苗内调节您的移液器，无需校准即可恢复出厂设置。 • 可对整支移液器或仅对移液器下半部分进行高温高压灭菌，确保消除污染。 产品参数 最大量程:200μl 操作方式:手动 通道数量:单道 通道间距:不可调 量程调节:可调量程 高温高压灭菌:是（整支） 量程锁:不带 | 2
30 | 1000ul单道可调移液器 | 2 | 科研 | 艾本德，3123000268/100-1000μl，不含吸头 | • 气体活塞式移液器用于水性溶液的准确移液 • 弹性吸嘴（适用于最大为1Ml的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损 •吸头脱卸用力≤3.6N。 •对各种难处理的液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在树苗内调节您的移液器，无需校准即可恢复出厂设置。 • 可对整支移液器或仅对移液器下半部分进行高温高压灭菌，确保消除污染。 产品参数 最大量程:1000μl 操作方式:手动 通道数量:单道 通道间距:不可调 量程调节:可调量程 高温高压灭菌:是（整支） 量程锁:不带 | 2
31 | 菌落计数及抑菌圈测量仪 | 1 | 科研 | Czone9 | 培养皿直径：标准的90mm和55mm 镜头相机分辨率:1600万像素 计数：可手动控制的自动计数 光照：长效白色LED灯/ 暗场 光照系统：6种不同组合，顶部和/或底部光源 背景：黑/白 材质：不锈钢 稀释倍数：用户自定义模式 数据接口：USB 菌落分辨率：<0.1mm 外形尺寸：约32*36*42cm； 抑菌圈分辨率：<0.1mm 电源：100-240V～50/60 Hz 计数时间：<0.5s | 1
32 | 恒温振荡培养箱 | 2 | 科研 | 上海博讯，THZ-92C | 控温范围：RT+5~65 旋转方式:往返 转速（次/分）：0~300 振幅： 30 mm 外形尺寸（mm）：约705×455×440 摇床面积（mm）：约430×340 功率：400W 定时范围：0-999小时 | 2
33 | 恒温培养箱 | 2 | 科研 | 上海跃进HHWS-II-400 | 控温范围：0~65℃； 温度波动：±1℃； 温度均匀度：±2℃ 湿度：外置超声波加湿器 湿度范围：50~90%RH； 湿度波动：±5~8%RH 消毒装置：紫外杀菌灯 观察窗：复门带观察窗 | 2
34 | 电子钟控自动部分收集器 | 1 | 科研 | 上海沪西BSZ-100 | 收集试管：100支 每支最大容量：12ML 每支试管定时范围：1秒-199小时59分59秒，任意选择 设定功能：定时收集 显示方式：LCD白屏中（英）文显示 断电数据保存时间：10年，运转时随意暂停 外控接口：5V 工作环境温度：温度0-40℃ ，湿度≦85% 电流电压：宽电压支持110/220AV 50HZ | 1
35 | 全自动生长曲线分析 | 1 | 科研 | BIOSCREEN C PRO | ▲1、培养时间：1～1600小时。 ▲2、可同时自动进行200个样品的培养和测试，蜂窝培养板不会在培养过程中产生拐角效应，并且有盖，培养容量：2块微孔板，200个孔，孔的容积为400 μL。培养板的孔高度为1cm，是标准光程。 ▲3、内置的宽波段滤光片能够排除培养基颜色变化对OD值的干扰。 4、每个样品可同时检测3个不同波长的OD值变化。 5、培养系统允许自由选择和设计培养基成分和pH等条件。 ▲6、独特的双重加热技术，能够对样品和盖同时加热或制冷，消除了盖的冷凝效应，同时孔内的温度梯度总是恒定为±0.1℃，确保测量值精确。 ▲7、可在系统运行过程中改变10次培养温度，从而适用于培养温度阶段性变化的实验。 8、计算数据：斜率、面积、起始和重点的OD值，最大和最小OD值，检测时间。 9、符合IEC 1010-1。 10、线性范围：0.0～4.5 A（400-900nm）、0.0～3.0A（340-400nm）。 11、噪音：最大0.002A。 12、最大漂移：0.003A。 13、分辨率：0.001A。 14、光源：氙气闪光灯，寿命长达10年。 15、波长范围：340～750nm。 16、滤光片（3个）：405nm、600nm和WB（宽波段滤光片400-600nm，用于测量浊度），还可付费另外定做5个波段的滤光片。 17、带宽：3-10nm。 ▲18、振荡方式：线性振荡、旋转式振荡、8字形旋转式振荡，并可设置如测量前振荡、测量后振荡、测量前后振荡、一直振荡至实验结束、间歇性振荡五种振荡类型，同时可设置振幅跟振荡速度，以满足不同微生物生长需求。 ▲19、气体模块：主机有进/出气口（已配6mm和4mm直径塑料接头），培养箱内可进/出O2（1～19%）、CO2（0～20%）气体，为特定菌种提供生长环境（如厌氧菌） ▲20、培养和测量温度范围：15～65℃。低温可比环境温度低9℃，最高温度为65℃。精度±0.1℃。 21、从20℃至30℃加热时间：30min。 | 1
36 | 厌氧培养箱 | 1 | 科研 | 青岛精诚仪器YQX-II | 1.培养箱温度控制采用微电脑智能控温仪，LED数字显示，并设有限温保护装置。能准确直观的反映箱内温度，控温精确可靠。 2.箱内装有紫外线杀菌灯，气体经过过滤后进入箱内，可有效的避免细菌污染。 3.气路装置可任意准确调节流量，能任意输入各种所需气体。 4.操作室前窗采用厚透明特种下班制作，能清晰直接室内操作情况，操作使用塑胶手套可靠舒适、灵活，使用方便。 5.操作室内备有除氧催化器。 6.整机造型新颖，结构紧凑，具有厌氧环境好，密封性能好，气检温控精度高，稳定性好，使用方便，工作安全可靠的优点。 ▲该产品由恒温培养室（与操作室升级为二合一）、厌氧操作室、取样室、气路及电路控制系统、箱架、瓶架、除氧催化器等部分组成 主要技术指标： ▲取样室形成厌氧状态时间 <5 分钟 ▲操作室形成厌氧时间 <1 小时 ▲厌氧环境维持时间 操作室在停止补充微量混合气体的情况下>12 小时 培养室使用温控范围 最低比箱外高3℃，最高60℃。 培养室温度波动 ±0.1℃ 培养室温度均匀性 ±1℃ 内胆材质 进口SUS304拉丝医用不锈钢 外壳材质 冷轧钢板经磷化防锈处理，表面静电喷涂 移动装置 大负荷前双刹车，后万向移动脚轮 具备紫外灯 工作室大功率紫外杀菌灯 具备照明灯 工作室大功率照明灯 电源/功率 220V50Hz/1500W ▲培养室内环境 二合一 操作室尺寸约(mm) 800×600×650 外形尺寸约(mm) 1200×740×1320 | 1
37 | 低强度聚焦超声辐照仪 | 1 | 科研 | 北京慧创医疗 HCLIFU-01（或重庆医科大学超声影像学研究所研制的系列LIFU仪器均可） | 超声频率：通常为0.5 MHz至3MHz。脉冲宽度（PW）：0.1 ms至5 ms。脉冲重复频率（PRF）：0.0001 MHz至0.001 MHz。占空比（DC）：5%至50%。声压强度：ISPTA（空间平均时间平均强度）约为0.1-2 W/cm²。机械指数（MI）：低于1.9。温输出功率≥7 W，聚焦精度如焦域横向尺寸≤1.5 mm、纵向≤11 mm，并具备温度控制（如治疗头表面温度≤45℃）和安全保护功能（如超温保护、剂量反馈控制）。 | 1
38 | 旋转蒸发仪 | 1 | 科研 | 巩义科瑞（KERUI）KR-300（防爆型） | 旋转瓶容积30L，冷凝面积主冷1.15㎡+副冷0.4㎡，温度调节范围常温+5℃至95℃，控温精度±1.5℃，转速20-110 rpm无级调速，真空度≤2kPa/h，加热功率≥6000W，旋转电机功率370W，整机额定功率≥6500W≤8000W，升降行程0-170mm，收集瓶容积20L，浴槽材质SUS304，真空密封PTFE+PTFE-氟化橡胶双重密封，放料阀聚四氟乙烯，蒸发能力水9L/h、乙醇24.5L/h，过电流、接地故障、超温及液位保护，RS485接口，使用环境5-35℃，相对湿度≤70%，电源3相380V 50Hz。 | 1
39 | 手持测温热像仪 | 1 | 科研 | 海康威视 H26 | 热成像分辨率256×192像素（ISR超分512×384像素），测温范围-20℃~550℃，精度±2℃或±2%，非制冷探测器，NETD＜50mk。镜头焦距6.9mm，视场角25°×18.8°，支持1-8倍数字变倍。配备800万像素可见光相机，≥3.5英寸LCD触摸屏，≥16GB存储，6小时续航，支持蓝牙和Wi-Fi。 | 1
40 | 小动物超声仪 | 1 | 科研 | 上海玉研科学仪器有限公司 MYLAB™ Sigma VET （或迈瑞S7 SCI科研版） | 成像模式：B模式、M模式、彩色多普勒模式（CDFI）、频谱多普勒模式（PW/CD）。超声频率：支持多种探头，频率范围从4MHz到40MHz，适用于不同组织深度和分辨率需求。成像深度：最大成像深度可达10cm，适用于小鼠、大鼠等小型动物的全身成像。分辨率：高分辨率成像，空间分辨率可达0.1mm，能够清晰显示微小组织结构。帧率：最高可达60帧/秒，确保动态成像的流畅性。探头类型：多种探头可选，包括线阵探头、相控阵探头等，适用于心脏、腹部、浅表器官等多种部位的检查。图像存储：支持图像和视频存储，便于实验数据的记录和分析。操作界面：配备15英寸高分辨率触摸屏，操作便捷，支持多种语言界面。包含心脏定量分析模块及造影定量分析模块。 | 1
41 | 低强度脉冲超声仪 | 1 | 科研 | 圣祥高科LIPUSTIM®300 | 超声频率：1 MHz到3 MHz，多种频率可选。脉冲重复频率：可调节，适应不同实验需求。声强范围：0.1-3.0 W/cm²。脉冲宽度：100-1000 μs。工作模式：支持连续波和脉冲波模式。探头类型：配备多种探头，适用于体外（ex-vivo）、体内（in-vivo）和体外（in-vitro）实验。频率与强度组合：提供144种标准频率和强度组合，便于优化实验方案。 | 1
42 | 超声波细胞破碎仪 | 1 | 科研 | 霍尔德HD-CP650 | 显示：≥7英寸TFT电阻触摸屏。破碎容量：0.5-500ml（需配相应变幅杆）。单次超声时间：0.1-99.9秒。单次间隙时间：0-99.9秒（0为连续模式）。总时间：0.1-999.9分钟。调节方式：功率或PWM。温度传感器：接触式温度传感器。控温范围：1~99.9℃（配恒温装置）。报警功能：结束提示、过载保护、超温报警。参数储存：高达256组，参数自动存储。控制方式：TFT触控、手动控制、上位机控制。配有：恒温装置、搅拌仪、脚踏开关、便携式打印机。接口：开关电源、USB（上位机）、7P航空插头（脚踏/设备232互联）。杀菌：紫外杀菌。照明：LED照明。用户保护：有用户密码保护。上位机：支持、USB控制。电动升降座：按键。工作语音报警：蜂鸣器报警。中英文切换：配有英文版本。换能器：航空级镁铝合金换能器。变幅杆：TC4钛合金。电源：220V±5%/50Hz。功率：9-900W。换能器频率范围：20-25KHz。配高硼硅恒温杯：50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml。配变幅杆：Φ2、Φ3、Φ6、Φ10、Φ15。 | 1
43 | 全自动蛋白检测仪 | 1 | 科研 | ProteinSimple-Wes | 样品总蛋白量0.2ug/ul，进样体积40nL，一次运行25个样本，时长≤3小时。分离方式基于分子量，自动固定，30秒采集一次数据。检测方法为化学发光，灵敏度达pg级，动态范围3-6 logs，结果重复性好（CV≤10%）。软件可自动分析蛋白分子量、信噪比等，支持定量分析，免费升级。 | 1
44 | 细胞血流剪切力试验仪 | 1 | 科研 | 上海泉众机电科技有限公司Naturethink NK110系列 | 流体剪切力范围：0-50 dyne/cm²。培养面积：64-1700平方毫米。剪切力模式：稳定流、脉冲流、振荡流。重复实验误差：小于2%。培养片规格：1×3英寸×1毫米。实验部分灭菌：可高温灭菌（120℃，60分钟），重复使用。培养模式：恒切应力刺激、脉冲刺激、往复刺激。调压范围：0-300 mmHg（可选）。培养时间：0-9999分钟。 | 1
55