**鱼峰山院区门诊楼2楼骨密度检查室射线防护装置采购安装**

**项目需求**

**一、项目名称**

鱼峰山院区门诊楼2楼骨密度检查室射线防护装置采购安装。

**二、项目概况**

项目为鱼峰山院区门诊楼2楼骨密度检查室射线防护装置采购安装，地址位于柳州市工人医院鱼峰山院区（柳石路1号）门诊楼2楼放射科内，室内面积约15㎡，需按骨密度机房不低于10㎡标准，对房间进行放射性防护隔断（其中机房11㎡，操作间4㎡），同时安装铅门、铅玻、放射指示灯、放射性排风等装置。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

6、公司具有第二类医疗器械经营备案凭证。

**四、项目内容**

**主要项目内容清单**：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 防护标准 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 外窗射线防护封堵 | 1600×1200mm | 2mmpb | ㎡ | 1.92 | 含外墙砌砖、硫酸钡、刮腻子、刷涂料 |
| 2 | 放射性排风罩 | 450×450mm | 2mmpb | 套 | 1 | 含铅板 |
| 3 | 硫酸钡防护墙面 | 4000×3200mm | 2mmpb | ㎡ | 12.8 | 含硫酸钡、刮腻子、刷涂料 |
| 4 | 机房射线防护隔断 | 2750×3200mm | 2mmpb | ㎡ | 8.8 | 含槽钢、龙骨骨架、硅酸钙板、钢丝网、硫酸钡、刮腻子、刷涂料 |
| 5 | 铅玻璃观察窗 | 1000×800mm | 2mmpb | 套 | 1 | 1、1.2mm厚304#不锈钢板 2、门体骨架液态膨胀高压粘合技术全粘接铅板工艺 3、铅板表面无钉孔 4、四周镶嵌有防震胶 5、2套20mm厚顶针式合页配装进口轴承 6、含不锈钢门套 |
| 6 | 防辐射平开门 | 1000×2100mm | 2mmpb | 套 | 1 | 1、1.2mm厚304#不锈钢板 2、门体骨架液态膨胀高压粘合技术全粘接铅板工艺 3、铅板表面无钉孔 4、四周镶嵌有防震胶 5、2套20mm厚顶针式合页配装进口轴承 6、含不锈钢门套 |
| 7 | 气密门 | 1200×2100mm | - | 套 | 1 | 1、1321医用双开气密门（带观察窗） 2、门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材;门中部不锈钢防撞带15cm宽，1.0厚；门框上安装密封胶条 3、含所需要五金配件及门套 |
| 8 | 2mm同质透心PVC地板胶 | 5700×2750mm | - | ㎡ | 15.6 | 1、含地面瓷砖缝隙处理 2、含地板胶、自流平、界面剂、焊条 3、含打胶 |
| 9 | 40WLED平板照明灯 | 600×600mm | - | 套 | 2 | 含布管、布线及开关 |
| 10 | 排风扇 | 1、风量500m³/h；静压150Pa | - | 套 | 1 | 含PVC管道 |
| 11 | 铝扣板集成吊顶修复及安装 | 5700\*2750 | - | ㎡ | 15.6 | 含拆除、安装、边线条、龙骨更换等 |

**五、招标要求**

1. 应标方负责项目所有设备的采购及安装。
2. 按卫生部第18号令《放射防护器材与含放射性产品卫生管理办法》要求经检测机构检测使用的材料，并取得《检测报告单》方可定型生产、销售（铅板、铅玻璃、防护涂料。）；
3. 本项目投入使用的材料（铅板、铅玻璃板、防护涂料板）具备第三方检测机构出具合格的检测报告复印件：必须提供，复印件加盖单位公章，否则投标无效
4. 要求所有设备材料质量保证期至少2年。
5. 主要设备到场后经院方验收合格后才能进行安装。
6. 应标单位负责项目清单内所有设备的运输以及搬运至院方指定安装位置。
7. 安装过程中确保安全施工，不能影响医院业务正常运行。
8. 主要设备材料提供检验报告跟合格证。

**六、合同工期及报价方式**

1.签订合同后，7天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。

3.项目双方签订合同，设备安装调试完毕并验收合格（以出具验收报告为准）交付甲方使用，乙方开具全额发票，甲方收到发票后按甲方财务流程向乙方支付合同总价百分之百（100%）的款项。